ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC). М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т; ГОСТ IEC 62341-6-1─ Проект, RU, первая редакция. ДИСПЛЕИ НА ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОДИОДАХ (OLED) Часть 6-1 Методы измерения оптических и электрооптических параметров (IEC 62341-6-1:2009, IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 201 Предисловие Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств. Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.092 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.22009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» Сведения о стандарте 1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») 2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от ) За принятие проголосовали: Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 — 97; Код страны по МК (ИСО 3166) 004 — 97; Сокращенное наименование национального органа по стандартизации. 4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62341-6-1:2009 «Organic light emitting diode (OLED) displays – Part 6-1: Measuring methods of optical and electro-optical parameters» («Дисплеи на органических светодиодах (OLED) - Часть 6-1. Методы измерения оптических и электрооптических параметров»). Международный стандарт разработан Международной электротехнической комиссией (IEC). Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международные стандарты, на которые даны ссылки имеются в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Перевод с английского языка (en). Степень соответствия – идентичная (IDT) 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты» Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

|  | 1 |  | Область применения…………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | Нормативные ссылки………………………………………….………… |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Термины, определения и единицы измерений…………………….… |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Структура (состав) измерительного оборудования……………… |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Стандартные условия измерений…..………………………………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1 | Стандартные условия окружающей среды при измерении |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 | Стандартные условия измерения в темном помещении…… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 | Стандартные установочные режимы…………..…………….. |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Методы измерений оптических параметров…………………….…... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1 | Яркость и ее равномерность …………………….…………….. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 | Степень контрастности/контрастный диапазон изображения в темном помещении…………………………… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 | Цветность, однородность цвета, цветовая гамма и коррелированная цветовая температура поля белого…… |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Методы измерения потребляемой мощности…………..…………... |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1 | Цель………………………………………………….……….…….... |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 | Условия измерений…………………………………………..…… |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 | Методы измерений……………………………….……………... |  |  |  |  |  |
|  | Приложение А |  |  |  | (обязательное) Время отклика панелей дисплеев с пассивной матрицей…………………………………… |  |  |  |  |
|  | Приложение В |  |  |  | (обязательное) Эффективность яркости по току…….. |  |  |  |  |
|  | Приложение С |  |  |  | (справочное) Усеченный конус для вуалирования яркого света………………………………………………… |  |  |  |  |
|  | Приложение D |  |  |  | (справочное) Метод получения коррелированной цветовой температуры (ССТ) по координатам цветности…………………………………………………….. |  |  |  |  |
|  | Приложение Д |  |  |  | (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам……………………. |  |  |  |  |
|  | Библиография ……………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Введение

- Международная электротехническая комиссия (МЭК) является всемирной организацией по стандартизации в области электротехники, в которую входят все национальные комитеты (национальные комитеты МЭК). Целью МЭК является развитие международного сотрудничества по всем вопросам стандартизации в области электрической и электронной аппаратуры. Для этого, кроме осуществления других видов деятельности, МЭК публикует международные стандарты, технические требования, технические отчеты, технические требования открытого доступа (ТТОД) и руководства. Их подготовка возлагается на технические комитеты. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в данном вопросе, может участвовать в этой подготовительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, сотрудничающие с МЭК, также принимают участие в подготовительной работе. МЭК тесно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) на условиях, определенных в соглашении между этими двумя организациями.

- Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам выражают, насколько это возможно, международное согласованное мнение по рассматриваемым вопросам, так как каждый технический комитет имеет представителей от всех заинтересованных национальных комитетов.

- Выпускаемые документы имеют форму рекомендаций для международного использования и принимаются национальными комитетами в качестве таковых. Несмотря на все разумные усилия, гарантирующие точное техническое содержание документов, МЭК не несет ответственности за то, как используют эти публикации или за любую неверную их интерпретацию любым конечным пользователем.

- В целях содействия международной унификации (единой системе) национальные комитеты МЭК обязуются при разработке национальных и региональных стандартов брать за основу международные стандарты МЭК, насколько это позволяют условия конкретной страны. Любое расхождение между стандартами МЭК и соответствующими национальными или региональными стандартами должно быть ясно обозначено в последних.

- МЭК не предусматривает процедуры маркировки и не несет ответственности за любое оборудование, заявленное на соответствие одному из стандартов МЭК.

- Все пользователи должны использовать самое последнее издание данного стандарта.

7) На МЭК или ее руководителей, служащих, должностных лиц или агентов, включая отдельных экспертов и членов технических комитетов и национальных комитетов МЭК, не должна возлагаться ответственность за какой-либо персональный ущерб, повреждение собственности или другое повреждение какого бы то ни было характера (непосредственное или косвенное) или за издержки (включая узаконенные сборы) и расходы, связанные с опубликованием, использованием данного стандарта МЭК или степенью его использования (это относится к любому другому стандарту МЭК).

8) Следует обратить внимание на нормативные ссылки, приведенные в данном стандарте. Для корректного применения данного стандарта необходимо использовать ссылочные публикации.

9) Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящего международного стандарта могут являться предметом патентного права. МЭК не несет ответственности за установление любого такого патентного права.

IEC 62341-6-1 подготовлен Техническим комитетом 110 МЭК «Электронные дисплейные устройства».

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

| Окончательный проект международного стандарта | Отчет о голосовании |
| --- | --- |
| 110/170/FDIS | 110/179/RVD |

Полную информацию о голосовании по одобрению данного стандарта можно найти в вышеуказанном отчете о голосовании.

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Директивами ИСО/МЭК, часть 2.

Перечень всех стандартов  серии IEC 62341 под общим названием «Дисплеи на органических светодиодах (OLED)» можно найти на сайте МЭК.

Комитет принял решение, что содержание настоящего стандарта останется без изменений до конечной даты сохранения, указанной на сайте МЭК с адресом http://webstore.iec.ch, в данных, касающихся конкретного стандарта. На это время стандарт будет:

-подтвержден заново;

-аннулирован;

-заменен пересмотренным изданием; или

-изменен.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

дисплеи на органических светодиодах (OLED) Часть 6-1 Методы измерения оптических и электрооптических параметров Organic light emitting diode (OLED) displays . Part 6-1. Measuring methods of optical and electro-optical parameters

Дата введения –

1	Область применения

Настоящий стандарт устанавливает стандартные условия и методы измерений для определения оптических и электрооптических параметров модулей дисплеев на органических светодиодах (OLED) и, если требуется,  дисплейных панелей  OLED,  таких как:

а)	яркость и равномерность/однородность;

b)	контрастность изображения в темном помещении;

c)	цветность, однородность цвета, цветовой спектр и коррелированная цветовая температура поля белого;

d)	потребляемая мощность.

2	Нормативные ссылки

При применении данного документа следующие ссылочные документы являются обязательными. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая любые изменения).

IEC 62341-1-2, Organic light emitting diode (OLED) displays – Part 1-2: Terminology and letter symbols (Дисплеи на органических светодиодах(OLED). Часть 1-2. Терминология и буквенные символы  )

CIE 15.2:1986, Colorimetry (second edition) [Колориметрия (второе издание)]

CIE S 014-1/E:2006,  Colorimetry – Part 1: CIE Standard Colorimetric Observers (Колориметрия. Часть 1. Стандартные колориметрические наблюдатели)

3	Термины, определения и единицы измерения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями и единицы измерений, установленные  в IEC 62341-1-2.

4	Структура (состав) измерительного оборудования

Структурные схемы и/или рабочие условия измерительного оборудования должны  соответствовать  составу используемого испытательного оборудования, установленного   в соответствующих пунктах настоящего стандарта, содержащих требования к методам испытаний.

5	Стандартные условия измерений

5.1	Стандартные условия окружающей среды при измерении

Измерения проводят в стандартных условиях окружающей среды при температуре (25±3) ºС, относительной влажности от 25 до 85 % и давлении от 86 до 106 кПа. Если условия окружающей среды отличаются от стандартных, их следует указать в протоколе испытаний.

5.2	Стандартные условия измерения в темном помещении

При выключенном дисплее на органических светодиодах (OLED-дисплее) внешняя освещенность во всех точках экрана должна быть менее 0,3 лк. При наличии более высокой освещенности из результатов измерений яркости дисплея необходимо вычесть яркость фона, измеренную при выключенном дисплее, при этом яркость фона следует указать в протоколе испытаний.

5.3	Стандартные установочные режимы

Стандартные установочные режимы приведены ниже. Любые отступления от этих условий следует указать в протоколе испытаний.

5.3.1	 Настройка модулей OLED-дисплеев

Яркость, контраст, коррелированная цветовая температура поля белого и другие соответствующие параметры должны устанавливаться на номинальные значения, и они должны быть точно указаны в технических требованиях к измерению. Для полноцветного дисплея цветность поля белого также необходимо отрегулировать так, чтобы она соответствовала техническим характеристикам изделия. Если уровни не указаны, следует использовать максимальный уровень контраста и/или яркости и указать эти установки в протоколе испытания. При проведении всех измерений эти установки должны быть постоянными, если не установлено иное. Однако важно иметь уверенность, что не только эти установки постоянны, но также во время измерения остаются постоянными результирующие физические величины. А это не всегда происходит автоматически, например, из-за эффектов нагревания.

5.3.2	 Начальные условия измерений

Время прогревания определяют, как время с момента включения напряжения питания до момента, когда при повторных/последующих измерениях дисплея изменение яркости будет менее 2 % в минуту. Повторные измерения должны проводиться не раньше, чем через 15 мин после начала процедуры. Изменение яркости также не должны превышать 5 % в течение всей процедуры измерений.

Измерения следует начинать после того как OLED-дисплеи и измерительные приборы перейдут в стабильный/установившийся режим. Для получения стабильной люминесценции OLED-дисплеям необходимо обеспечить достаточное время прогревания.

5.3.3 	Режимы измерительного оборудования

5.3.3.1 Общие условия

Обеспечивают следующие общие условия:

a)	стандартная  измерительная установка приведена на рисунке 1. Устройством измерения света может быть любой из следующих измерителей:

1) измеритель яркости (яркомер) со спектральной чувствительностью, моделирующей функцию относительной спектральной световой эффективности для дневного (фотопического) зрения;

2) колориметрический счетчик со спектральной чувствительностью в виде функций цветового уравнивания для стандартного колориметрического наблюдателя CIE 1931 (установлен в CIE S 014-1);

3)	спектрорадиометр с диапазоном длин волн от 380 до 780 нм;

4)	фотометр изображения или колориметр со спектральной чувствительностью в виде функций цветового согласования/уравнивания для стандартного колориметрического наблюдателя CIE 1931 (установлен в CIE S 014-1).

Должны быть приняты меры для обеспечения гарантии того, что прибор пригоден для  выполнения требуемой задачи;

b)	устройство измерения света должно устанавливаться перпендикулярно измеряемой площади на генерирующей изображение поверхности OLED-дисплея;

c)	относительная неопределенность и относительная повторяемость/ воспроизводимость всех измерительных приборов должны обеспечиваться за счет выполнения процедуры (схемы) калибровки, рекомендованной поставщиком прибора;

Рисунок 1 – Схема компоновки измерительной установки

d)	линзы устройства измерения света должны фокусироваться на светоизлучающей пластине дисплея, и время интегрирования устройства измерения должно быть равно целому числу (≥ 10) в течение периода одного кадра. Если детектор синхронизирован с частотой кадров дисплея, время интегрирования может быть меньше.

5.3.3.2 Матричные дисплеи с большим количеством пикселей (≥ 320 x 240 пикселей)

Для матрицы с большим количеством пикселей применяют следующие условия:

a)	при измерении матричных дисплеев поле измерения должно включать более 500 пикселей;

b)	стандартное  измерительное расстояние Ixo составляет 2,5V (при V ≥ 20 см) или 50 см (при V < 20 см), где V – высота активной площади дисплея или высота или ширина экрана в зависимости от того, что меньше. Измерительное расстояние должно быть указано в протоколе испытаний;

c)	угловая апертура должна быть меньше или равна  5 °, а угол  поля измерения должен быть не больше 2 °. Если указанный выше угол апертуры установить трудно, для обеспечения поля измерения с площадью более 500 пикселей можно регулировать измерительное расстояние и угол поля измерения;

d)	дисплеи должны работать при их проектной частоте  кадров. Если для управления панелью используют отдельное устройство сигнала запуска, условия запуска должны быть указаны в протоколе испытаний.

5.3.3.3  Матричные дисплеи с небольшим количеством пикселей (< 320 x 240 пикселей) и сегментированные дисплеи

Для матрицы с небольшим количеством пикселей применяют следующие условия:

a)	дисплеи с небольшим количеством пикселей могут иметь менее 500 пикселей. Когда количество пикселей в поле измерения менее 500, это должно быть указано в протоколе испытаний. Угловая апертура должна быть меньше или равна 5 °, а угол поля измерения должен быть не больше 2 °;

b)	для сегментированных дисплеев угловая апертура должна быть меньше или равна 5 °, а угол поля измерения должен быть не больше 2 °. Все измерения следует проводить в центре сегмента, когда площадь измерения полностью вписывается в данный сегмент;

c)	если условия измерения не отвечают требованиям по величине  для угла поля измерения ≤ 2° или поле измерения включает менее 500 пикселей, измеренные значения этих параметров необходимо указать в протоколе испытаний.

6	Методы измерения оптических параметров

6.1	Яркость и ее равномерность

6.1.1 	Цель

Целью настоящего метода является измерение полноэкранной яркости отображения и равномерности яркости испытуемых модулей OLED-дисплеев.

6.1.2	 Условия измерения

Обеспечивают следующие условия измерений.

a)	аппаратура:

- устройство измерения света, способное измерять яркость;

- источник мощности возбуждения и устройство для формирования сигнала запуска;

b)	условия:

-стандартные измерительные условия окружающей среды;

- условия темной комнаты;

- стандартные установочные режимы.

6.1.3	 Методы измерения

6.1.3.1 Максимальная полноэкранная яркость

При измерении полноэкранной яркости следует применять следующую процедуру:

a)	обеспечить OLED-дисплею и измерителю излучения света стандартные условия измерений;

b)	подготовить измерение в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1;

c)	для монохромного (одноцветного) дисплея подать сигнал, обеспечивающий излучение всего экрана при наивысшем уровне серого/уровне яркости. Для цветного дисплея следует подать 100 % уровень сигнала белого на весь экран;

d)	выбрать положение измерительной позиции в центре экрана;

e)	проверить  точность измерений, если измеряют яркость дисплеев с импульсным запуском или с принудительным запуском, высокая пиковая яркость таких дисплеев может привести к погрешностям из-за насыщения детектора. Точность таких измерений можно проверить при ослаблении света с помощью фильтра концентрации нейтральных частиц. Если изменение амплитуды сигнала детектора пропорционально коэффициенту пропускания (прозрачности) фильтра концентрации нейтральных частиц, тогда погрешностей из-за насыщения детектора не будет. Такой метод подходит для измерения максимальной яркости полного экрана с усреднением по времени;

f)	для сегментированного дисплея измерить яркость внутри каждого отдельного цветового сегмента, расположенного наиболее близко к центру, при максимальном уровне сигнала. Местоположение измеренного сегмента необходимо указать в протоколе испытаний.

6.1.3.2 Яркость в  4  % окне

В этом методе измеряют максимальную усредненную по времени яркость небольшой области излучения в центре активной зоны. Яркость в центре 4 % окна – это максимальная яркость в окне.

При измерении яркости в  4  % окне следует применять следующую процедуру:

a)	обеспечить OLED-дисплею и измерителю излучения света стандартные условия измерений;

b)	подготовить измерение в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.

c)	сформировать  шаблон 4 % окна белого на темном фоне в центре активной зоны, как показано на рисунке 2. Соответствующие стороны 4 % окна (100 %, белый экран) составляют 1/5 размеров активной зоны по вертикали и горизонтали;

d)	для монохромного (одноцветного) дисплея подать сигнал при наивысшем уровне серого/уровне яркости. Для цветного дисплея подать уровень сигнала белого 100 %;

e)	измерить усредненную по времени яркость в центре активной зоны (позиция Р0 на рисунке 3);

f)	проверить  точность измерений, если измеряют яркость дисплеев с импульсным запуском или с принудительным запуском, высокая пиковая яркость таких дисплеев может привести к погрешностям из-за насыщения детектора. Точность таких измерений можно проверить при ослаблении света с помощью фильтра концентрации нейтральных частиц;

g)	при наличии воздействий яркостной нагрузки следует уменьшить площадь шаблона окна белого и измерить яркость в центре. Если эта яркость больше яркости в 4 % окне, продолжать уменьшать зону излучения и измерять яркость, пока она не перестанет увеличиваться или площадь измерения не станет слишком маленькой (≤ 500 пикселей). Максимальная яркость в окне – это стабильное значение максимальной яркости, которое получено при уменьшении зоны излучения. Если стабильного значения максимальной яркости не получить, тогда в качестве максимальной яркости в окне следует использовать яркость, измеренную с шаблоном 4 % окна белого.

Рисунок 2 – Шаблон для измерения яркости

6.1.3.3 Дискретная неоднородность яркости

Для определения неоднородности яркости следует провести следующую процедуру:

a)	подготовить измерение в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1;

b)	для монохромного (одноцветного) дисплея подать сигнал, обеспечивающий излучение всего экрана при наивысшем уровне серого/уровня яркости. Для цветного дисплея подать 100% уровень сигнала белого на весь экран;

c)	следует использовать 5 или 9 точек измерения. При выборе 5 точек  следует использовать точки  Р0 – Р4. При выборе 9 точек следует использовать точки  Р0 – Р8, см. рисунок 3.

Рисунок 3 – Точки измерения

Среднюю яркость рассчитывают по формуле

(1)

где      n = 4 или 8;

Li - измеренное значение яркости в точке Рi.

Девиация/отклонение яркости в точке Рi составляет: ∆Li = Li – Lav.

Результат измерения следует зарегистрировать согласно таблице 1.

Неравномерность яркости дисплея характеризуется как максимальное значение величины   ∆Li/∆Lav х 100 %.

Т а б л и ц а 1 – Пример измерения неравномерности яркости

| Точка измерения | Яркость Li, кд/м2 | ∆Li/Lav x 100, % |
| --- | --- | --- |
| P0 | 210 | +1,9 |
| P1 | 205 | -0,5 |
| P2 | 208 | +1,0 |
| P3 | 199 | -3,4 |
| P4 | 195 | -5,3 |
| P5 | 211 | +2,4 |
| P6 | 215 | +4,4 |
| P7 | 204 | -1,0 |
| P8 | 207 | +0,5 |
| Lmax: 215 кд/м2; Lmin: 195 кд/м2; Средняя яркость Lav: 206 кд/м2 |  |  |

Необходимо указать тип сигнала запуска. Следует привести ряд используемых отсчетов, Lmax, Lmin и неравномерность яркости. Неравномерность указывают в процентном выражении с точностью до трех значимых знаков.

6.2	Степень контрастности/контрастный диапазон изображения в темном помещении

6.2.1 Цель

Целью настоящего метода является измерение степени контрастности/ контрастного диапазона изображения (DRCR) испытуемого OLED-дисплея в темном помещении.

6.2.2 Условия измерений

Обеспечивают следующие условия измерений.

- аппаратура:

- устройство измерения света, способное измерять яркость;

-источник мощности возбуждения и устройство для формирования сигнала запуска;

b)	условия:

- стандартные измерительные условия окружающей среды;

- условия темной комнаты;

- стандартные установочные режимы.

6.2.3 Метод измерения

6.2.3.1 Метод измерения степени контрастности полноэкранного изображения в темном помещении

Для измерения степени контрастности  полноэкранного изображения в темном помещении применяют следующую процедуру:

- измерить яркость полноэкранного белого:

-подать входной испытательный сигнал, при котором яркость на OLED-дисплее будет максимальной и на весь экран (100 %, белый экран) с помощью устройства формирования сигнала запуска;

-измерить яркость LDRfmax в центре экрана.

b)	измерить яркость полноэкранного черного:

-подать входной испытательный сигнал, при котором яркость на OLED-дисплее будет минимальной и на весь экран (0 %, черный экран) с помощью устройства формирования сигнала запуска;

-измерить яркость LDRfmin в центре экрана;

c)	определить степень контрастности в темном помещении:

- степень контрастности при полном экране в темном помещении DRCRf , рассчитывают как:

DRCRf = LDRfmax/LDRfmin					(2)

6.2.3.2 Метод измерения степени контрастности в 4 % окне в темном помещении

Для измерения степени контрастности в 4 % окне в темном помещении применяют следующую процедуру:

- измерить яркость в 4 % окне:

-подать входной испытательный сигнал на модуль OLED-дисплея, генерирующий 4 % окно белого (А0) в центре на черном фоне. Соответствующие стороны 4 % окна (100 %, белый экран) составляют 1/5 размеров активной зоны по вертикали и горизонтали (см. рисунок 2);

- измерить яркость в центре 4 % окна белого (LBR0,04);

b)	измерить минимальную яркость:

-подать входной испытательный сигнал, при котором яркость на OLED-дисплее будет минимальной и на весь экран (0%, черный экран) с помощью устройства формирования сигнала запуска;

- измерить яркость LDRmin в центре экрана;

c)	определить степень контрастности в темном помещении:

-степень контрастности в 4 % окне в темном помещении DRCRw рассчитывают как:

DRCRw = LDR0,04/LDRmin					(3)

6.3	Цветность, однородность цвета, цветовая гамма и коррелированная цветовая температура поля белого

6.3.1	 Цель

Целью настоящего метода является измерение координат цветности (х,у) CIE 1931 или координат цветности (u´,v´) равноконтрастного цветового пространства CIE 1976 UCS (Uniform Colour Space), цветовой гаммы, однородности цвета и коррелированной цветовой температуры (CCT) испытуемого OLED-дисплея.

6.3.2	 Условия измерений

Обеспечивают следующие условия измерений:

a)	аппаратура:

- устройство измерения света, способное измерять цветность и излучаемый свет;

- источник мощности возбуждения и устройство для формирования сигнала запуска;

b)	условия:

- стандартные измерительные условия окружающей среды;

- условия темной комнаты;

- стандартные установочные режимы.

6.3.3	  Метод измерения

6.3.3.1 Цветность в центре, цветовая гамма и размер/объем цветовой гаммы

Применяют следующую процедуру:

a)	для сегментированных дисплеев измерить координаты цветности (х, у) CIE 1931 внутри каждого отдельно адресуемого цветного сегмента, находящегося вблизи центра дисплея при его максимальном уровне сигнала. Местоположения измеряемых сегментов необходимо указать в протоколе испытаний.

b)	для монохромных (одноцветных) дисплеев:

-подать сигнал, обеспечивающий полное освещение экрана при наивысшем уровне серого/уровне яркости;

-измерить координаты цветности (х, у) CIE 1931 в центре дисплея (Р0), как показано на рисунке 3;

c)	для цветных дисплеев:

1) подать полноэкранный сигнал белого при 100 % уровне серого;

2) измерить координаты цветности W(х, у) CIE 1931 в центре дисплея;

3)	включить сигнал красного для гарантии того, что модуль излучает только красный свет;

4) измерить координаты цветности R (х, у) красного света в центре дисплея;

5)	 включить сигнал зеленого для гарантии того, что модуль излучает только зеленый свет;

6)	 измерить координаты цветности G (х, у) зеленого света в центре дисплея;

7) включить сигнал синего для гарантии того, что модуль излучает только синий свет.

8)	измерить координаты цветности В (х, у) синего света в центре дисплея.

Для дисплеев с более чем тремя основными цветами, повторить измерения при каждом основном цвете;

9)	цветовая гамма представлена треугольником (геометрическая фигура для дисплеев с более чем тремя основными цветами) на графике цветности CIE 1931, сформированном цветными точками R (x, y), G (x, y), B (x,y) в качестве угловых точек. Пример результатов измерения представлен на рисунке 4.

П р и м е ч а н и е – Допускается представлять цветовую гамму в координатах цветности (u´, v´) равноконтрастного цветового пространства CIE 1976, используя следующие преобразования из координат цветности (х, у) CIE 1931:

(4)

Рисунок 4 – Пример цветовой гаммы

10)	размер/объем цветовой гаммы определяют как площадь цветового пространства, входящую в цветовую гамму, относительно всей линии спектральных цветностей в процентах в равноконтрастном цветовом пространстве CIE 1976. Для дисплеев с тремя основными цветами ее рассчитывают, как

А = 256,1|(u´R - u´B) (v´G - v´B) – (u´G - u´B) (v´R - v´B)|,

где нижние индексы R, G, B относятся к красному, зеленому и синему основному цвету соответственно. Например, размер цветовой гаммы для основных цветов стандарта NTSC 1953 при использовании координат цветности х, у для красного цвета (0,067; 0,33), зеленого цвета (0,21; 0,71) и синего цвета (0,14; 0,08) будет составлять 38 %.

П р и м е ч а н и е – Для дисплеев с более чем тремя основными цветами цветность в центре и цветовая гамма измеряются в соответствии с теми же принципами, что и у полноцветных дисплеев с тремя основными цветами.

6.3.3.2 Дискретная неоднородность цвета

Применяют следующую процедуру:

a)	для монохромного (одноцветного) дисплея подать сигнал, обеспечивающий излучение всего экрана при наивысшем уровне серого/уровне яркости. Для цветного дисплея подать 100% уровень сигнала белого на весь экран;

b)	неоднородность цветности получают путем измерения координат цветности xi, yi в конкретных точках Рi (где i – находится в интервале от 0 до 4 или от 0 до 8) на дисплейной панели, представленной на рисунке 2. Следует использовать 5 или 9 точек измерения. При выборе 5 точек следует использовать точки Р0 – Р4. При выборе 9 точек следует использовать точки Р0 – Р8;

c)	для получения координат цветности u´, v´ равноконтрастного цветового пространства CIE 1976 UCS из координат цветности х, у  CIE 1931 (оба установлены в CIE S 014-1) следует использовать формулу (4);

d)	для определения цветовой разницы между парой выбранных цветов следует использовать CIE 1976  координаты цветности u´, v´ для каждой позиции точки Рi   и использовать следующее уравнение:

(5)

при i,  j ─  от  0 до 4  или i,  j ─ от 0 до 8 и i ≠ j.

Неоднородность цвета определяют как наибольшую дискретную цветовую разницу (∆u´v´)max между любыми двумя точками.

е)	определить наибольшее отклонение цветности.

Результат измерения следует зарегистрировать. Пример измерения по 9 точкам приведен в таблице 2. Наибольшую разницу в цвете можно сократить за счет построения графика по 9 координатам (u´,v´), а не расчета всех пар (u´,v´). Наибольшее отклонение в цветности указывают с неопределенностью не хуже ± 0,001.

Т а б л и ц а 2 – Пример измерения  неравномерности цветности

| Точка изме- рения | xi | yi | u´i | v´i | Координаты (∆u´v´) в точках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 |
| P0 | 0,311 | 0,325 | 0,198 | 0,466 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 0,330 | 0,320 | 0,214 | 0,466 | 0,016 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 | 0,307 | 0,323 | 0,196 | 0,464 | 0,003 | 0,018 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| P3 | 0,309 | 0,328 | 0,196 | 0,467 | 0,002 | 0,018 | 0,003 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| P4 | 0,310 | 0,326 | 0,197 | 0,466 | 0,001 | 0,017 | 0,002 | 0,001 | 0,000 |  |  |  |  |
| P5 | 0,303 | 0,319 | 0,195 | 0,461 | 0,006 | 0,020 | 0,003 | 0,006 | 0,005 | 0,000 |  |  |  |
| P6 | 0,311 | 0,324 | 0,199 | 0,465 | 0,001 | 0,015 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,006 | 0,000 |  |  |
| P7 | 0,315 | 0,320 | 0,203 | 0,464 | 0,005 | 0,011 | 0,007 | 0,008 | 0,006 | 0,009 | 0,004 | 0,000 |  |
| P8 | 0,314 | 0,327 | 0,199 | 0,467 | 0,001 | 0,015 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,000 |
| Максимальное значение (∆u´v´) = 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.3.3 Коррелированная цветовая температура поля белого

Применяют следующую процедуру:

a)	для получения коррелированной цветовой температуры (ССТ) при конкретной температуре (точка на кривой Планка) определяют источник света, цветность которого наиболее близка к цвету излучателя Планка на этой конкретной температуре (см. рисунок 5);

b)	для монохромного (одноцветного) дисплея подать сигнал, обеспечивающий излучение всего экрана при наивысшем уровне серого/уровня яркости. Для цветного дисплея подать 100 % уровень сигнала белого на весь экран.

Если измерительный прибор не дает коррелированную температуру (ССТ) непосредственно, существуют некоторые методы получения ССТ из координат цветности (см.приложение D). Обычно ССТ справедлива только для белого цвета, а не отдельных основных цветов.

Измерить цветовую температуру поля белого в центре дисплея.

Рисунок 5 – Цвет источника абсолютно черного тела при разных температурах

7	Методы измерения потребляемой мощности

7.1	Цель

Целью настоящего метода измерений является измерение потребляемой мощности модулем OLED-дисплея в режиме полноэкранного белого.

7.2	Условия измерения

Обеспечивают следующие условия измерений:

a)	аппаратура:

- устройство измерения света, способное измерять яркость; амперметр;

- вольтметр;

- источник питания постоянного тока;

- генератор сигналов изображения;

b)	условия:

- стандартные измерительные условия окружающей среды;

- условия темной комнаты;

-стандартные установочные режимы.

7.3	Метод измерения

7.3.1	 Измерение потребляемой мощности модулем OLED-дисплея

АС	– переменный ток; DC	- постоянный ток; GND	- земля

Рисунок 6 – Пример установки для измерения потребляемой мощности

Применяют следующую процедуру:

a)	произвести электрические соединения, необходимые для работы модуля в стандартных условиях. Пример установки см. на рисунке 6;

b)	подать сигнал запуска полного экрана белого на OLED-дисплей при 100 % уровне серого и установить все источники питания на стандартное значение напряжения, указанное в технических требованиях. Однако, при некоторых использованиях дисплеев (например, для видеоизображения и статического изображения) можно уменьшить полноэкранную яркость. Например, в телевизорах, дисплеях цифровых камер и дисплеях сотовых телефонов следует использовать полный экран серого при 15 %, 20 % и 30 % максимальной яркости в 4 % окне соответственно. Когда дисплеи используют при большом количестве контента на белом фоне, необходимо выбрать 60 % от максимального значения яркости полноэкранного белого. Яркость и значение уровня серого должны быть указаны в протоколе испытания.

П р и м е ч а н и е – При использовании в телевизорах для имитации потребляемой мощности также допускается использовать видеоконтент, рекомендованный в IEC 62087, подраздел 11.6.

c)	измерить яркость в центре дисплея в соответствии с рисунком 1;

d)	зарегистрировать все соответствующие показания мощности, напряжения и тока всех измерительных устройств, приведенных на рисунке 6. См. пример в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Пример сводки измерений потребляемой мощности

модуля

| Номер источ-ника | Источник питания | Напря-жение, В | Ток, мА | Электричес-кая мощность, мВт | Приме-чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник питания переменного тока АС1 | U1 | ─ | P1 |  |
| 2 | Источник питания постоянного тока DС1 | U2 | I2 | P2 = U2 x I2 |  |
| 3 | Источник питания постоянного тока DС1 | U3 | I3 | P3 = U3 x I3 |  |
|  | ⁞ | ⁞ | ⁞ | ⁞ |  |
| Итого | Полная потребляемая мощность |  |  | PTot = P1 + P2 + P3 | При 100% уровне белого |

e)	полную мощность модуля также можно измерить при других уровнях яркости и/или при равномерно распределенном тест-изображении, высвечивающем часть всего количества пикселей. Это может привести к существенно другим результатам, отличающимся от результатов указанного метода, в зависимости от эффективности дисплея относительно кривой яркости. В таком случае уровень яркости и часть пикселей необходимо указать в протоколе испытаний.

П р и м е ч а н и е – В протоколе испытаний необходимо указать номинальную яркость и сигнал запуска.

Приложение А

(обязательное)

Время отклика панелей дисплеев с пассивной матрицей

А.1	Цель

Целью настоящего метода является измерение времени отклика панелей дисплеев с пассивной матрицей.

А.2	Условия измерений

Обеспечивают следующие условия измерений:

a)	аппаратура:

-устройство формирования сигнала запуска, способное обеспечить на выходе сигнал напряжения обратимого плоского/простого поля (полноэкранный белый или черный);

- устройство измерения света, способное обеспечить линейный отклик на быстрые изменения яркости и преобразовать сигнал яркости в электрический сигнал. Время отклика и время замера устройства измерения света должно быть меньше 1/10 времени отклика панели дисплея с пассивной матрицей.

П р и м е ч а н и е – Для точной регистрации сигнала запуска необходимо иметь записывающее устройство с достаточно широкой частотной полосой

b)	условия:

- стандартные измерительные условия окружающей среды;

- условия темной комнаты;

- стандартные установочные режимы.

А.3	Метод измерения

Применяют следующую процедуру:

a)	подключить источник питания к панели и убедиться, что когда панель находится в состоянии ВКЛ, может высветиться только определенная зона (например, 5 мм х 5 мм) в центре дисплейной панели;

b)	подождать  пока  дисплей войдет в устойчивое состояние ВЫКЛ, а затем изменить напряжение запуска, чтобы дисплей мгновенно перешел в состояние ВКЛ. Измерить и зарегистровать кривые временной зависимости яркости и напряжения запуска дисплея с помощью регистрирующего устройства и получите время включения ton;

c)	подождать пока дисплей войдет в устойчивое состояние ВКЛ, а затем изменить напряжение запуска, чтобы дисплей мгновенно перешел в состояние ВЫКЛ. Измерить и зарегистрировать кривые временной зависимости яркости и напряжения запуска дисплея с помощью регистрирующего устройства и получите время выключения toff;

d)	следует зарегистрировать высветленную площадь, значения времени отклика устройства измерения света, источник напряжения запуска, устройство регистрации сигнала и форму волны напряжения запуска;

e)	на рисунке А.1 в качестве примера приведено соотношение между сигналом запуска и временем оптического отклика.

Рисунок А.1 – Соотношение между сигналом запуска и временем оптического отклика

Время отклика дисплейной панели включает время включения ton и время выключения toff. Время включения состоит из времени задержки включения td и времени подъема tr, а время выключения – из времени задержки выключения td' и времени спада tf.

Время включения ton определяют как интервал времени с момента, когда напряжение в состоянии ВЫКЛ в первый раз «перескакивает» в напряжение в состоянии ВКЛ (без учета времени перехода), до момента, когда вариационное значение яркости достигает 90 % максимального вариационного значения. Время задержки включения td определяют как интервал времени с момента, когда напряжение в состоянии ВЫКЛ в первый раз «перескакивает» в напряжение в состоянии ВКЛ (без учета времени перехода), до момента, когда вариационное значение яркости достигает 10 %  максимального вариационного значения. И время подъема tr определяют как интервал времени между 10 % и 90 % максимального вариационного значения (как показано на рисунке А.1).

Время выключения toff  определяют как интервал времени с момента, когда напряжение в состоянии ВКЛ в первый раз «перескакивает» в напряжение в состоянии ВЫКЛ (без учета времени перехода), до момента, когда вариационное значение яркости достигает 90 % максимального вариационного значения. Время задержки выключения td'  определяют как интервал времени с момента, когда напряжение в состоянии ВКЛ в первый раз «перескакивает» в напряжение в состоянии ВЫКЛ (без учета времени перехода), до момента, когда вариационное значение яркости достигает 10% максимального вариационного значения. И время подъема tf определяют как интервал времени между 90 % и 10 % максимального вариационного значения (как показано на рисунке А.1).

Приложение В

(обязательное)

Эффективность яркости по току

В.1	Цель

Целью настоящего метода является измерение эффективности яркости панели матричного OLED-дисплея на или аналогичных испытуемых пикселей без схем запуска по строкам и столбцам/по горизонтали и вертикали.

В.2	Условия измерения

Обеспечивают следующие условия измерений:

- аппаратура:

- устройство измерения света, способное измерять яркость;

- вольтметр;

- источник питания постоянного тока;

b) условия:

- стандартные измерительные условия окружающей среды;

- условия темной комнаты;

- стандартные установочные режимы.

В.3	Метод измерения

Применяют следующую процедуру:

a)	определить панель, в которой можно измерить полный ток излучающего диода, так как обычно панель OLED-дисплея с подключенными драйверами для данного измерения не подходит. Для измерения может потребоваться закоротить все контакты в строках и столбцах. Для цветной панели следует закоротить субпиксели красного, зеленого и синего независимо друг от друга, если возможно. Для дисплеев с пассивной матрицей высокие пиковые токи могут мешать одновременному применению условий запуска пикселя на достаточной площади отображения. Если это так, следует использовать испытуемые пиксели, структура которых наиболее точно соответствует пикселям, имеющимся на панели дисплея;

b)	подать сигнал тока на закороченные контакты, что моделирует условия запуска пикселя при нормальной работе дисплея. Сигнал запуска для заданного цвета должен быть аналогичен току основного цвета, используемому для получения белого экрана модуля при 100 % уровне серого/уровне яркости. Для дисплеев с пассивной матрицей импульсный ток с соответствующим коэффициентом заполнения будет возбуждать все субпиксели одного цвета одновременно. Если предполагается, что токовая нагрузка сильно влияет на результаты, возбуждают меньшую площадь дисплея. Однако для обеспечения точного измерения яркости площадь излучения должна включать адекватное количество пикселей (больше 500 пикселей);

c)	подать ток запуска 100 % красного на красные субпиксели и измерить усредненный по времени ток ID, используемый для возбуждения зоны воздействия (А). Зона А должна включать излучающие субпиксели и окружающую их темную зону;

d)	измерить яркость (L) красного излучения от излучающей площади модуля на OLED в соответствии с рисунком А.1. Если зона излучения достаточно большая, необходимо использовать среднюю яркость 5 или 9 пятен (см. процедуру измерения равномерности яркости);

e)	подать ток запуска 100 % зеленого на зеленые субпиксели и измерить усредненный по времени ток ID, используемый для возбуждения зоны воздействия (А). Зона А должна включать излучающие субпиксели и окружающую их темную зону;

f)	измерить яркость (L) зеленого излучения от излучающей площади модуля на OLED, в соответствии с рисунком А.1;

g)	подать ток запуска 100 % синего на синие субпиксели и измерить усредненный по времени ток ID, используемый для возбуждения зоны воздействия (А). Зона А должна включать излучающие субпиксели и окружающую их темную зону;

h)	измерить яркость (L) синего излучения от излучающей площади модуля на OLED, в соответствии с рисунком А.1;

i)	рассчитать эффективность яркости по току для каждого цвета по формуле

с = LA/ID						(B.1)

Пример конфигурации измерения при измерении эффективности яркости по току представлен на рисунке В.1.

П р и м е ч а н и е – В протоколе испытания необходимо указать сигнал запуска, конфигурацию испытания и номинальную яркость.

Рисунок В.1 - Пример конфигурации оборудования при измерении эффективности яркости по току

Приложение С

(справочное)

Усеченный конус для вуалирования яркого света

При проведении оптических измерений зон черного рассеянный свет от соседних ярких зон дисплея может вызвать существенные погрешности. Особенно это относится к измерению контраста. Существенно уменьшить рассеянный свет можно за счет использования усеченного конуса. Усеченный конус имеет угол при вершине 90 °. Его можно изготовить из черного винилового пластика толщиной 0,25 мм с двумя глянцевыми поверхностями, используя процедуру, приведенную на рисунке С.1.

Рисунок С.1 – Шаблон усеченного конуса для вуалирования яркого света

Уравнения, устанавливающие взаимосвязь угла при вершине усеченного конуса с внутренним/внешним диаметрами, можно найти в VESA FPDM A101-1C, см. раздел «Библиография». Плоскую поверхность можно легко разрезать с использованием механического циркуля с острой кромкой для резки пластика. Следует расположить один конец циркуля в центре и вращать другой конец с резаком вокруг центра до тех пор, пока материал не отделится. Можно также отделить материал другим способом, сгибая и разгибая пластик вдоль надреза с небольшим усилием. Сначала необходимо вырезать внешний диаметр, иначе будет потерян опорный центр.

При проведении оптического измерения с использованием усеченного конуса располагайте узкий конец конуса над рассматриваемой площадью измерения на дисплее так, чтобы не блокировать апертуру измерения измерительного инструмента.

Приложение D

(справочное)

Метод получения коррелированной цветовой температуры (ССТ) по координатам цветности

Метод 1: использование приближенной формулы McCamy

Коррелированную цветовую температуру белого поля дисплея (ТССТ) можно рассчитать с помощью приближенной формулы McCamy (относительно формулы McCamy см. библиографию).

ТССТ = 437n3 + 3 601n2 + 6 863n + 5 517		     (D.1)

где    n = (x – 0,332 0) / (0,185 8 – y)				        	(D.2);

а	x, y – координаты цветности CIE 1931.

Данная аппроксимация дает точные значения между 2000 К и 10000 К. Чтобы  считать ССТ справедливой, измеренный цвет источника должен быть относительно близок (∆u´v´ < 0,01) к цвету кривой Планка (см. работу Робертсона и др. в библиографии).

Метод 2: использование приближенной формулы Javier Hernandez-Andres

Коррелированную цветовую температуру белого поля дисплея (ТССТ) можно рассчитать с помощью приближенной формулы Javier Hernandez-Andres (относительно формулы Javier Hernandez-Andres см.  библиографию).

ТССТ = A0 + A1exp(- n / t1) + A2exp(- n / t2) + A3exp(- n / t3)		(D.3)

где       n = (x – xe) / (y – ye)					(D.4);

x, y – координаты цветности по CEI 1931;

Аi ti – константы.

Эти константы приведены в таблице D.1. Данная аппроксимация дает точные значения между 3000 К и 8 х 106 К.

Т а б л и ц а D.1 – Значения xe, ye, Ai и ti для уравнений (D.3) и (D.4)

| Константы | Значения ТССТ в дипазонах (К) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 000 ~ 5 0000 | 50 000 ~ 8 x 105 |
| xe | 0,336 6 | 0,335 6 |
| ye | 0,173 5 | 0,169 1 |
| A0 | - 949,863 15 | 36 284,489 53 |
| A1 | 6 253,803 38 | 0,002 28 |
| t1 | 0,921 59 | 0,078 61 |
| A2 | 28,705 99 | 5,453 5 х 10-36 |
| t2 | 0,200 39 | 0,015 43 |
| A3 | 0,000 04 | / |
| t3 | 0,071 25 | / |
| П р и м е ч а н и е – В уравнении D.3 в более высокой области ССТ есть только два экспоненциальных члена. |  |  |

Метод 3: графическое определение коррелированной цветовой температуры

Коррелированную цветовую температуру (ССТ) можно рассчитать по графику цветности, представленному на рисунке D.1. При преобразовании координат цветности (х, у) CIE 1931 в координаты цветности (u, v) равноконтрастного цветового пространства CEI 1960 USC изотермические линии перпендикулярны кривым Планка на графике равноконтрастного цветового пространства CIE 1960 USC. Координаты цветности (u, v) соответствуют ближайшей точке на кривой Планка. Температура черного тела в этой точке рассчитывается как ССТ измеренного дисплея (смотри рисунок D.2).

Сначала рассчитывают распределение спектральной мощности (SPD) излучателя Планка с температурой в качестве входного параметра. Затем для расчета координат цветности при данном распределении SPD используют функции цветового соответствия CIE 1931 . Цветность черного тела CIE 1960 сравнивают с цветностью поля белого измеряемого дисплея. Разность цветности CIE 1960 ∆(u, v) между черным телом и дисплеем рассчитывают по аналогии с уравнением (4), где u = u´, а v = 2 v´/3. Для определения минимальной разницы ∆(u, v) между измеренным дисплеем и излучателем Планка модифицируют температуру (и цветность) излучателя Планка. При определении минимальной ∆(u, v) рекомендуется начать с температуры Планка ниже температуры дисплея со значением u, v и давать приращения температуры Планка выше этого значения. Такой расчет с приращением можно закончить при минимальном заранее прогнозированном изменении в ∆(u, v).

Рисунок D.1 – График цветности ХYZ CIE 1931

Рисунок D.2 – Кривая черного тела (кривая Планка) и изотермические линии в CIE 1931 XYZ

Приложение Д

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДA.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 62341-1-2 | ― | * |
| CIE 15.2:1986 | ― | * |
| CIE S 014-1/E:2006 | ― | * |
| Примечание* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. |  |  |

Библиография

| IEC 60068-1 | Environmental testing – Part 1: General and guidance (Испытания на воздействие окружающей среды. Часть 1. Общие положения и рекомендации) |
| --- | --- |
| IEC 61747-6 | Liquid crystal and solid-state display devices – Part 6: Measuring methods – Optical (Жидкокристаллические и твердотельные устройства отображения (дисплеи). Часть 6. Методы измерения оптические) |
| IEC 61988-2-1 | Plasma display panels – Part 2-1: Measuring methods – Optical (Панели дисплейные плазменные. Часть 2-1. Методы измерений оптические) |
| IEC 62087 | Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment (Методы измерения потребляемой мощности звуковой, видео- и относящейся к ней аппаратуры) |
| IEC 62341-1-1 | Organic light emitting diode (OLED) displays – Part 1-1: Generic specification (Дисплеи на органических светодиодах (OLED). Часть 1-1. Общие требования) |
| VESA:2001-6 | Flat Panel Display Measurements (FPDM2) – Version 2.0 (Измерения плоскопанельных дисплеев (FPDM2). Версия 2.0 |
| JEITA ED-2810: 2005 | Measuring methods for Organic EL display modules (Методы измерений модулей органических электролюминесцентных (EL) дисплеев) |
| CIE Pub. No.84:1989 | The measurement of luminous flux (Измерение светового потока) |
| McCamy C.S. | Correlated color temperature as an explicit function of chromaticity coordinates, Color Research and Application, Vol.17, Issue 2 (1992), pp.142-144 (Коррелированная цветовая температура как точная функция координат цветности, Изучение и Применение Цвета, том 17, вып.2 (1992), стр. 142-144) П р и м е ч а н и е - В томе 18, вып.2 (1993), на стр.150 допущена опечатка |
| A.Robertson A.R. | Computation of correlated color temperature and distribution temperature, Journal of the Optical Society of America, Vol. 58, Issue 11 (1968), pp. 1528-1535 (Расчет коррелированной цветовой температуры и температуры распределения, журнал Американского общества оптиков, том 58, вып.11 (1968), стр. 1528-1535) |
| Javier Hernandez-Andres, Raymond L. Lee and Javier Romero | Calculating correlated color temperatures across the entire gamut of daylight and skylight chromaticities. Applied Optics, Vol.38, Issue 27, September (1999), pp.5703-5709 (Расчет коррелированной цветовой температуры во всем диапазоне цветности при дневном освещении и с верхним светом. Прикладная оптика, том 38, вып.27, сентябрь (1999), стр.5703-5709) |

УДК 621.377:                     ОКС 31.120                                          ОКП

Ключевые слова: дисплеи на органических светодиодах (OLED), оптические, электрооптические, параметры, измерения, пиксель, матричные

Руководитель организации-разработчика :

Автономной некоммерческой организации «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП»)

Директор                                                          Г.С.Заргарьянц

_______________                                 _________________                                 _______________________

должность                               личная подпись                              инициалы, фамилия

Руководитель

разработки                                                       Г.С.Заргарьянц

_______________                                 _________________                                 _______________________

должность                                личная подпись                               инициалы, фамилия

Исполнитель

_______________                                 _________________                                _______________________

должность                                 личная подпись                            инициалы, фамилия