ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC). М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т; ГОСТ IEC/TR 60825-13─ Проект, RU, первая редакция. Безопасность лазерноГО ОБОРУДОВАНИя Часть 13 Измерения, проводимые для классификации лазерного оборудования (IEC/TR 60825-13:2011, IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения Минск Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 201 Предисловие Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств. Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.092 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.22009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» Сведения о стандарте 1 ПОДГОТОВЛЕН Автономной некоммерческой организацией «Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО «НТЦСЭ «ИСЭП») 2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от ) За принятие проголосовали: Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 — 97; Код страны по МК (ИСО 3166) 004 — 97; Сокращенное наименование национального органа по стандартизации. 4 Настоящий стандарт идентичен международному документу IEC/TR 60825-13:2011 «Safety of laser products – Part 13: Measurements for classification of laser products» («Безопасность лазерного оборудования. Часть 13. Измерения, проводимые для классификации лазерного оборудования»). Международный стандарт разработан Международной электротехнической комиссией (IEC). Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международные стандарты, на которые даны ссылки имеются в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Перевод с английского языка (en). Степень соответствия – идентичная (IDT) 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты» Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………… |  |  |
| 3 | Термины и определения…………….…………………………… |  |  |
| 4 | Применимость………………………………..……..……………… |  |  |
|  | 4.1 | Общие положения…………………………………………… |  |
|  | 4.2 | Исходные положения…………………….………………… |  |
| 5 | Требования к измерительным приборам……………………… |  |  |
| 6 | Алгоритм классификации………………………………………… |  |  |
| 7 | Параметры для расчета пределов доступной эмиссии…….. |  |  |
|  | 7.1 | Длина волны (λ)………………………….………………… |  |
|  | 7.2 | Источники с несколькими длинами волн…………….… |  |
|  | 7.3 | Источники с широким спектром………………………..… |  |
|  | 7.4 | Временные характеристики источников………………… |  |
|  | 7.5 | Стягиваемый угол (α)………………………..……………… |  |
|  | 7.6 | Длительность излучения/эмиссии………..……………… |  |
|  | 7.7 | Условия измерения………………………….……………… |  |
|  | 7.8 | Сканирующие пучки………………………………..……… |  |
| Приложение А |  |  | (справочное) Примеры……………………………….. |
| Приложение В |  |  | (справочное) Полезные преобразования……..… |
| Приложение ДА |  |  | (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам……………………. |
| Библиография |  |  | …………………………………………………………… |

## Введение

- Международная электротехническая комиссия (МЭК) является всемирной организацией по стандартизации в области электротехники, в которую входят все национальные комитеты (национальные комитеты МЭК). Целью МЭК является развитие международного сотрудничества по всем вопросам стандартизации в области электрической и электронной аппаратуры. Для этого, кроме осуществления других видов деятельности, МЭК публикует международные стандарты, технические требования, технические отчеты, технические требования открытого доступа (ТТОД) и руководства. Их подготовка возлагается на технические комитеты. Любой национальный комитет МЭК, заинтересованный в данном вопросе, может участвовать в этой подготовительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, сотрудничающие с МЭК, также принимают участие в подготовительной работе. МЭК тесно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ИСО) на условиях, определенных в соглашении между этими двумя организациями.

- Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам выражают, насколько это возможно, международное согласованное мнение по рассматриваемым вопросам, так как каждый технический комитет имеет представителей от всех заинтересованных национальных комитетов.

- Выпускаемые документы имеют форму рекомендаций для международного использования и принимаются национальными комитетами в качестве таковых. Несмотря на все разумные усилия, гарантирующие точное техническое содержание документов, МЭК не несет ответственности за то, как используют эти публикации или за любую неверную их интерпретацию любым конечным пользователем.

- В целях содействия международной унификации (единой системе) национальные комитеты МЭК обязуются при разработке национальных и региональных стандартов брать за основу международные стандарты МЭК, насколько это позволяют условия конкретной страны. Любое расхождение между стандартами МЭК и соответствующими национальными или региональными стандартами должно быть ясно обозначено в последних.

- МЭК не предусматривает процедуры маркировки и не несет ответственности за любое оборудование, заявленное на соответствие одному из стандартов МЭК.

- Все пользователи должны использовать самое последнее издание данного стандарта.

7) На МЭК или ее руководителей, служащих, должностных лиц или агентов, включая отдельных экспертов и членов технических комитетов и национальных комитетов МЭК, не должна возлагаться ответственность за какой-либо персональный ущерб, повреждение собственности или другое повреждение какого бы то ни было характера (непосредственное или косвенное) или за издержки (включая узаконенные сборы) и расходы, связанные с опубликованием, использованием данного стандарта МЭК или степенью его использования (это относится к любому другому стандарту МЭК).

8) Следует обратить внимание на нормативные ссылки, приведенные в данном стандарте. Для корректного применения данного стандарта необходимо использовать ссылочные публикации.

9) Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящего международного стандарта могут являться предметом патентного права. МЭК не несет ответственности за установление любого такого патентного права.

Основная задача технических комитетов МЭК состоит в подготовке международных стандартов. Однако технический комитет, когда им накоплены данные, отличающиеся по виду от той информации, которую обычно представляют в виде международного стандарта, например «современное состояние дел», может предложить опубликовать технический отчет.

IEC 60825-13, являющийся техническим отчетом, подготовлен Техническим комитетом 76 МЭК «Безопасность оптического излучения и лазерное оборудование».

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание IEC 60825-13, опубликованное в 2006 году. Данное издание представляет собой технический пересмотр.

Настоящее издание включает следующие существенные технические изменения относительно предыдущего издания:

В определения введены небольшие изменения и добавления: обновлен алгоритм классификации, уточнено содержание разделов, относящихся к видимым источникам, обновлена информация по сканированию, и в приложения включено больше примеров и полезных преобразований.

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

| Проект технического отчета | Отчет о голосовании |
| --- | --- |
| 76/424/DTR | 76/447/RVC |

Полную информацию о голосовании по одобрению настоящего технического отчета можно найти в вышеприведенном отчете о голосовании.

Настоящая публикация разработана в соответствии с Директивами ИСО/МЭК, часть 2.

Настоящий технический отчет необходимо использовать вместе с IEC 60825-1:2007.

Перечень всех частей стандартов серии IEC 60825  под общим названием «Безопасность лазерной аппаратуры» можно найти на сайте МЭК.

Комитет принял решение, что содержание настоящего стандарта останется без изменений до конечной даты сохранения, указанной на сайте МЭК с адресом http://webstore.iec.ch, в данных, касающихся конкретного стандарта. На это время стандарт будет:

- подтвержден заново;

-аннулирован;

-заменен пересмотренным изданием; или

-изменен.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ          СТАНДАРТ

Безопасность лазерноГО ОБОРУДОВАНИЯ Часть 13 Измерения, проводимые для классификации лазерного оборудования Safety of laser products. Part 13. Measurements carry out for classification of laser products

Дата введения –

1	Область применения

Настоящий стандарт устанавливает практические рекомендации по методам проведения радиометрических измерений или методам анализа для установления уровня эмиссии лазерной энергии в соответствии с             IEC 60825-1:2007 для производителей, испытательных центров, персонала, отвечающего за безопасность, и т.п. Процедуры измерений, представленные в настоящем стандарте, предназначены для классификации лазерного оборудования (устройств) в соответствии с указанным выше стандартом. Допускается использовать другие процедуры, если они лучше или более подходящие.

Информация приведена для расчета пределов доступной эмиссии (ПДЭ/AELs) и максимально допустимого облучения/экспозиции (МДЭ/MPEs), т.к. некоторые параметры, используемые для расчета пределов, зависят от других измеряемых величин.

Настоящий стандарт применяют в отношении лазеров, включая протяженные источники и лазерные матрицы/группы. Пользователи настоящего  стандарта должны быть уверенны, что приведенные в нем процедуры для условий наблюдения протяженных источников могут обеспечить более устойчивые результаты, чем результаты, полученные при использовании более строгих/точных методов.

П р и м е ч а н и е – Продолжается работа по более полным методам оценки источников, и результаты будут представлены по достижении международного согласия по этим методам.

2	Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая любые изменения).

IEC 60825-1:2007 Safety of laser products – Part 1: Equipment classification and requirements (Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудования и общие требования)

3	Термины и определения

В настоящем документе используют термины и определения, приведенные в IEC 60825-1:2007, а также следующие термины и определения.

3.1	угловая скорость (angular velocity): Скорость сканирующего пучка в радианах в секунду.

3.2	профиль пучка (beam profile): Распределение плотности потока излучения/энергетической освещенности сечения пучка.

3.3	перетяжка/сужение пучка (beam waist): Минимальный диаметр осесимметричного пучка.

П р и м е ч а н и е 1 – При неосесимметричных пучках сужение может быть на каждой главной/большой оси, каждое из которых находится на разном расстоянии от источника.

3.4	прибор с зарядовой связью, CCD (charge-coupled device, CCD): Полупроводниковый формирователь сигналов изображения с самосканированием, в котором используется МОП технология (металл-окисел-полупроводник), имеется запоминающее устройство (ЗУ) на поверхностном слое и выполняется передача информации.

3.5	критическая/предельная частота (critical frequency): Частота повторения импульсов, выше которой импульсный лазер при оценке наличия лазерного излучения можно моделировать незатухающей волной.

3.6	профиль Гауссовых пучков (Gaussian beam profile): Профиль лазерного пучка, функционирующий на поперечной моде низшего порядка ТЕМ00.

П р и м е ч а н и е 1  – Профиль Гауссовых пучков также может создаваться при прохождении лазерных не-ТЕМ00 пучков через оптические элементы, формирующие пучок.

3.7	апертура измерения/измерительная апертура (measurement aperture): Апертура, используемая при классификации лазера для определения мощности или энергии, сравниваемой с пределом доступной эмиссии (AEL) для каждого класса.

3.8	частота повторения импульсов, PRF (pulse repetition frequency, PRF): Количество импульсов, возникающих за одну секунду, выраженное в герцах (Гц).

3.9	лазерный затвор/переключатель добротности (Q-switch): Устройство формирования очень коротких лазерных импульсов с высокой пиковой мощностью за счет улучшения накопления и демпинга энергии в среду лазерного излучения и вне ее соответственно.

3.10	лазер с модуляцией добротности (Q-switched laser): Лазер, излучающий короткие импульсы с высокой пиковой мощностью с помощью лазерного затвора.

3.11	Релеевская длина, Zr (Rayleigh length, Zr): Расстояние от перетяжки/сужения пучка в направлении распространения, на котором диаметр пучка или значения ширины пучка равны 2 от значения в перетяжке пучка.

П р и м е ч а н и е 1 – Релеевской длиной часто называют ½ конфокального параметра.

3.12	чувствительность, R (responsivity, R): Отношение сигнала на выходе детектора к соответствующему входному сигналу, выраженное как R = O/I, где O  – электрический выходной сигнал детектора, а I – оптическая мощность или энергия на входе.

3.13	лазер со сверхкороткими импульсами (ultrashort pulse laser): Лазер, излучающий импульсы короче 100 фемтосекунд, который может вмещать относительно большой спектральный контент.

4	Применимость

4.1	Общие положения

Настоящий стандарт предназначен для использования в качестве основных рекомендаций (которыми он не ограничивается) производителями, испытательными лабораториями, специалистами по технике безопасности и руководителями предприятий или государственной администрации. В настоящем стандарте также приведены интерпретации стандарта IEC 60825-1:2007 в отношении вопросов измерений и приведена дополнительная пояснительная информация.

4.2	Исходные положения

Прежде чем приступить к выполнению радиометрических измерений с целью классификации устройств/аппаратуры или сравнения с другими применимыми требованиями IEC 60825-1:2007 необходимо сначала определить несколько относящихся к лазерам параметров:

a)	длину(ы) волны(волн) излучения

Лазеры могут создавать излучение на одной отдельной длине волны или на нескольких длинах волн.

Длину волны (длины волн) излучения или спектральную плотность на определенной длине волны обычно можно получить/узнать от производителя лазера. В зависимости от типа лазера производитель может указать не одно значение длины волны, а некоторую область. В ином случае длину волны (длины волн) излучения или спектральную плотность на определенной длине можно определить путем измерения, что выходит за рамки настоящего технического отчета. Относительно оценки предела доступной эмиссии (AEL) для нескольких длин волн смотри 7.1.

b)	временной режим работы

Временной режим работы относится к интенсивности излучения. Некоторые лазеры излучают непрерывную волну (CW), другие излучают энергию в виде импульсов. Импульсные лазеры (лазеры, работающие в импульсном режиме) могут быть лазерами одиночных импульсов, лазерами, излучающими короткие импульсы с высокой пиковой мощностью с помощью лазерного затвора, импульсно-периодическими лазерами или лазерами с синхронизированными модами. Сканирующее или модулированное излучение непрерывной волны в фиксированном месте также обеспечивает цепочку импульсов.

Помимо этого, цепочка импульсов может быть кодированной, но иметь средний коэффициент заполнения (время излучения как часть общего затраченного времени, выраженное в десятичной дроби или в процентах).

c)	достаточно прогнозируемые условия единичной неисправности

В IEC 60825-1:2007 установлено, что испытания должны выполняться при каждом из всех достаточно прогнозируемых условий единичной неисправности. Производитель несет ответственность за обеспечение гарантии, что доступное излучение не превышает AEL заданного класса при всех таких условиях.

d)	неопределенности измерения

Важно рассмотреть потенциальные источники погрешности измерения лазерного излучения. В разделе 5 настоящего технического отчета приведена информация по неопределенностям измерения.

e)	сопутствующее излучение (относительно определения сопутствующего излучения см. IEC 60825-1:2007)

Сопутствующее излучение, проникающее в апертуру измерения, может влиять на измеренные значения мощности или энергии и длительности импульсов. Персонал, проводящий испытания, должен гарантировать, что измерительная установка блокирует сопутствующее излучение или учитывает его, если оно все же попадает на детектор.

f)	конфигурацию аппаратуры/устройств

Если измерения проводят в целях классификации, все органы контроля и установки, перечисленные в инструкциях по технике безопасности, инструкциях по техническому обслуживанию и в инструкциях по эксплуатации, должны настраиваться совместно для получения максимального доступного уровня излучения. Также необходимо проводить измерения с использованием дополнительных устройств, которые могут увеличить радиационную опасность (например, с коллимирующей/коллиматорной оптикой), поставляемых или предлагаемых производителем лазерной(ых) аппаратуры/ устройств для использования с такой(им) аппаратурой/устройством.

П р и м е ч а н и е – Это относится к любой конфигурации аппаратуры/устройств, которую можно получить без использования инструментов или снятия блокировки, включая конфигурации и установки, относительно которых в инструкциях по технике безопасности и по техническому обслуживанию имеются предупреждения. Например, если оптические элементы, такие как фильтры, рассеиватели или линзы, в оптическом тракте лазерного пучка можно удалить без помощи инструмента, устройство/аппаратуру следует испытывать в конфигурации, при которой интенсивность отказов будет максимальной. Указание/инструкция производителя не снимать оптические элементы не может служить оправданием классификации устройства/аппаратуры по более низкому классу. Классификация основывается на технической конструкции аппаратуры/ устройства и не может строиться на соответствующей линии поведения пользователя.

Если измерения проводят для определения требований к защитным блокировкам, ярлыкам и информации для пользователя, то устройство/аппаратуру необходимо оценивать при конфигурациях, применимых для каждой из указанных категорий использования (функционирование, техническое обслуживание и сервисное обслуживание) в соответствии с IEC 60825-1:2007.

Технический комитет 76 МЭК (ТК/ТС 76) признает существование эквивалентных процедур измерения, которые обеспечивают результаты, имеющие такую же достоверность, что и результаты процедур, приведенных в настоящем техническом отчете. В отчете представлены процедуры измерения, в достаточной мере отвечающие требованиям, предъявляемым к измерениям в IEC 60825-1:2007, когда измерения необходимы. Во многих случаях проводить реальные радиометрические измерения может быть необязательно, а соответствие требованиям IEC 60825-1:2007 можно определить путем изучения источника, имеющего хорошо описанные характеристики, и конструкции реальной(го) аппаратуры/устройства.

Измерения доступных уровней излучения необходимо проводить в точках пространства, к которым во время работы и обслуживания возможен доступ человека, если такое существует. (Например, если для работы может потребоваться снять часть защитного корпуса и снять защитные блокировки, измерения требуется проводить в точках, доступных при такой конфигурации изделия). Поэтому при некоторых обстоятельствах может потребоваться частично демонтировать устройство/аппаратуру, чтобы провести измерения в необходимом месте, в частности при рассмотрении достаточно прогнозируемых условий единичной неисправности. Если конечная лазерная аппаратура/ устройство включает другую лазерную аппаратуру/устройства или системы, то положениям IEC 60825-1:2007 должно отвечать это конечная аппаратура/устройство.

Измерения необходимо проводить детектором измерительного прибора, расположенным и ориентированным относительно лазерной(го) аппаратруры/устройства так, чтобы прибор обнаруживал максимальное излучение. То есть, детектор необходимо перемещать или менять угол его наклона для получения максимального показания прибора. Следует предпринять определенные меры, чтобы не допустить или исключить «вклад» сопутствующего излучения в результат измерения. Например, может потребоваться проводить измерения на некотором расстоянии от выхода лазерной системы, чтобы не допустить искажения данных при излучении от импульсных ламп или диодов с накачкой/диодных лазеров. В качестве другого примера можно назвать необходимость отфильтровать сопутствующее излучение линейным/сетевым фильтром.

5	Требования к измерительным приборам

Используемые измерительные приборы должны отвечать последнему изданию IEC 61040. Какой класс приборов необходимо использовать (от 1 до 20, с обеспечением приблизительного значения возможной неопределенности измерения) зависит от требуемой точности измерения.

Если используют приборы, которые не в полной мере отвечают IEC 61040, необходимо оценивать отдельные вклады разных параметров в суммарную неопределенность измерения по отдельности. Необходимо рассматривать следующие, приведенные в IEC 61040, вопросы:

- изменение чувствительности от времени;

- неоднородность чувствительности по поверхности детектора;

- изменение чувствительности во время наблюдения в пучке;

- температурная зависимость чувствительности;

- зависимость чувствительности от угла падения;

- нелинейность;

- зависимость чувствительности от длины волны;

- зависимость чувствительности от поляризации;

- погрешности при усреднении импульсно-периодического излучения во времени;

- дрейф нуля;

- неопределенность калибровки.

Калибровка должна быть прослеживаемой в соответствии с требованиями национальных стандартов.

Испытания для определения неопределенностей измерения, обусловленных приборами, должны выполняться в соответствии с IEC 61040.

Относительно неопределенностей измерения ССD-матриц (матриц   с зарядовой связью) и камер см. ISO 11146-3.

6	Алгоритм классификации

Известные или измеренные параметры аппаратуры/устройства позволяют рассчитать пределы доступной эмиссии (AEL) и условия измерения. Помимо этого, необходимо проанализировать неисправности увеличивающие опасность. Затем по измерению (или нескольким измерениям) излучения устройства/аппаратуры можно определить находится ли излучение в рамках AEL рассматриваемого класса.

В таблицах 4 ─ 9 IEC 60825-1:2007 приведены пределы доступной эмиссии (AEL). В cтроках указанных таблиц  приведены области длин волн, а в столбцах – длительность излучения. В записях каждой строки и каждого столбца имеется одна или несколько формул, в которых есть параметры, определенные в таблице 10 IEC 60825-1:2007.

Алгоритм классификации представлен на рисунках 1 и 2. Первым шагом является использование упрощенной оценки «непринятия изделия» из 9.3.2 IEC 60825-1:2007. В нем рассматривают пучок, который будет излучать малый (точечный) источник с С6 = 1 ( консервативный подход), если размер видимого источника неизвестен. Если выходной сигнал аппаратуры/устройства  генерируется внешним источником и находится в диапазоне от 400 до 1400 нм и если класс, определенный по методу упрощенной оценки, неприемлем, то в качестве альтернативы можно определить класс на основании более комплексной оценки. Она включает использование дополнительных параметров, включая стягиваемый угол α в функции от расстояния, и угол приема при измерении γp при видимой фотохимической опасности.

Первоначально следует определить, является лазер импульсным или лазером непрерывного излучения. Если длительность импульсов больше 0,25 с, лазер считается лазером непрерывного излучения. Относительно лазеров непрерывного излучения действует алгоритм, приведенный на рисунке 1, а относительно импульсных лазеров – алгоритм, представленный на рисунке 2.

Затем необходимо определить длину волны.

Если лазер является импульсным или сканирующим, также требуется определить ширину импульса (PW) и частоту повторения импульсов (PRF).

Определить применимый класс или классы. Например, при подаче небольшой мощности в диапазоне длин волн 400 – 700 нм, можно рассматривать класс 1, класс 1М и класс 3R. При источнике с длиной волны в видимом диапазоне можно рассматривать класс 1, класс 1М, класс 2, класс 2М и класс 3R.

Далее необходимо установить временную базу классификации. Ее можно определить с точки зрения недопустимого отклонения/значений по умолчанию (8.3 е)  IEC 60825-1:2007 или по определению параметра T2 (таблица 10  IEC 60825-1:2007), или при рассмотрении конкретных временных свойств выходного сигнала рассматриваемого устройства/аппаратуры.

Эта информация необходима для определения содержания строк и столбцов таблиц 4 – 9 IEC 60825-1:2007, включая нужную формулу или формулы, и, следовательно, для определения значений AEL.

Затем необходимо определить условия измерений (9.3 и таблица 11  IEC 60825-1:2007). При импульсном лазере необходимо оценить несколько условий, приведенных в 8.3 f) IEC 60825-1:2007, для обеспечения полного попадания в пределы AEL.

Когда определено AEL, необходимо оценить данные на выходе. Эти данные может обеспечить производитель или их можно непосредственно измерить. Если их предоставляет производитель, то должно быть подтверждение, что измерения проводились в соответствии с разделом 9 IEC 60825-1:2007. Если доступное излучение меньше AEL, то лазер можно отнести к этому классу. При импульсном лазере AEL данного класса применяют при всех длительностях излучения в пределах временной базы.

Если доступное излучение больше или равно AEL, необходимо выбрать AEL более высокого класса и провести оценку. Это повторяют до тех пор, пока не будет получено значение меньше AEL или лазерное изделие не будет отнесено к классу 4.

Систему оценивают в соответствии с IEC 60825-1:2007, чтобы гарантировать, что достаточно прогнозируемая единичная неисправность не может привести к тому, что лазер будет испускать излучение больше AEL для заданного класса. Если данный критерий выполнен, классификация лазера считается известной.

Рисунок 1 – Алгоритм классификации лазеров непрерывного излучения

Рисунок 2 – Алгоритм классификации импульсных лазеров

П р и м е ч а н и я

1  При отнесении аппаратуры/устройств к определенному классу может быть не одно условие, которое должно быть выполнено. Например, в диапазоне длин волн 400 – 600 нм для отнесения аппаратуры/устройства к какому-либо классу не должен быть превышен ни температурный, ни фотохимический предел (каждый со своими собственными условиями измерения). Также, если устройство/аппаратура имеет импульсный выходной сигнал, не должен быть превышен ни один из трех пределов (для одиночного импульса, цепочки импульсов и средней мощности).

2  При использовании протяженного источника AEL будет функцией расстояния от источника. Для классификации необходимо использовать наиболее опасное расстояние.

3  Если требования по классу 1 или классу 2 не выполнены, можно оценить излучение устройства/аппаратуры с использованием требований класса 1М или класса 2М. Если излучение устройства/аппаратуры отвечает требованиям класса 1М или класса 2М, оно не обязательно должно отвечать требованиям класса 3R.

7	Параметры для расчета пределов доступной эмиссии

7.1	Длина волны (λ)

7.1.1	Определение длины волны

Обычно данный параметр не требуется определять с большой точностью. В общем случае биологическая опасность не сильно зависит от длины волны. При этом есть несколько исключений (см. рисунок 3):

a)	диапазон 302,5 – 315 нм: в данном диапазоне параметры Т1 и С1 меняются существенно;

b)	диапазон 450 – 600 нм: в данном диапазоне фотохимическая опасность уменьшается в 1000 раз;

c)	диапазон 1150 – 1200 нм:	в данном диапазоне тепловая опасность уменьшается в 8 раз;

d)	400 нм:	на длинах волн более 400 нм опасность в основном касается сетчатки глаз (ретинальная опасность); при более коротких длинах волн она в основном перестает быть ретинальной;

e)	1400 нм:	на длинах волн более 1400 нм опасность в основном не касается сетчатки глаз (неретинальная опасность); при более коротких длинах волн она в основном будет ретинальной;

Рисунок 3 – Важные длины волн и диапазоны длин волн

При узкой линии излучения лазера длина волны, обеспечиваемая производителем, вероятно, будет единственным, что необходимо, и оставшиеся части приведенных ниже разделов 7.1, 7.2 и 7.3 не рассматривают.

Если диапазон возможных длин волн (вариации от устройства к устройству) является ощутимой частью a), b) или c), то либо можно использовать наиболее опасную (наименьшую) длину волны, либо можно измерить  длину волны для заданной аппаратуры/ устройства.

В диапазонах, указанных в пунктах a), b) или c), может потребоваться кусочное суммирование, определение предела при нескольких длинах волн и взвешивание относительно выходного сигнала, связанного с длиной волны. Более подробно это обсуждается в 7.2.2. и 7.3.

Опасности, которые необходимо рассматривать совместно, рассматривают как аддитивные. Например, несколько излучений с длиной волны менее 400 нм или в диапазоне от 400 до 1400 нм или больше 1400 нм являются аддитивными. Для излучения с широким спектром или нескольких излучений в каждом диапазоне опасности являются аддитивными, и необходимо выполнять кусочное суммирование, как приведено в b) раздела 8.3 IEC 60825-1:2007. Если устройство/аппаратура излучает длины волн в двух из этих диапазонов (например, 700 и 1500 нм), то эти две длины волны следует рассматривать по отдельности с использованием соответствующих AEL для каждой длины волны. В целях классификации будет применен более высокий класс.

Для лазеров, возможный диапазон выходной волны или выходной спектр которых включает длины волн больше 1400 нм и/или меньше               400 нм, необходимо специальным образом рассмотреть AEL. Опасности на каждом краю граничных длин волн разные, и воздействие тоже разное. Для назначения заданного класса мощность или энергия в каждой спектральной полосе должны быть меньше каждого соответствующего AEL.

Измерение или определение такого параметра как длина волны является фундаментальным для оценки лазерной опасности и классификации лазера. Идентификация длины волны необходима для определения типа необходимого измерителя мощности или энергии. В некоторых радиометрах есть элементы детектора, которые хорошо реагируют в области видимого излучения (оптический диапазон) и в ближней инфракрасной (ИК) области спектра, но имеют низкую чувствительность в дальней ИК области спектра или ультрафиолетовом диапазоне, и наоборот. Помимо этого, от длины волны также зависит соответствующее применение пределов воздействия/экспозиции. В большинстве случаев нет необходимости впрямую измерять рабочую длину волны лазера. Это обычно указывает производитель с более чем приемлемой достоверностью.

Для лазеров, которые могут излучать не одну длину волны или излучать вблизи предела/края области ретинальной опасности (опасности для сетчатки глаз), исключительно важное значение имеет определение спектра излучения. Измерение длины волны или спектрального излучения может выполняться методами, в которых используют множество устройств. Наиболее просто работать с оптическими спектрометрами и аналогичными приборами, например, волномерами. В большинстве таких устройств просто производится выборка пучка и выдается цифровое показание длины волны или спектра. Некоторые приборы имеют геометрические ограничения и ограничения по полю зрения, но являются весьма надежными. Монохроматоры, особенно управляемые вручную, могут потребовать чуть большей трудоемкости и временных затрат, но тоже очень надежны и точны. Оптические фильтры например узкополосные полосовые фильтры, также можно рассматривать как еще один вариант, но имеющий некоторые ограничения. Использование таких фильтров требует предварительного приближенного представления о возможной длине волны. Также для лазеров, работающих на нескольких длинах волн, или лазеров с широкополосным излучением использование фильтров для определения длины волны или спектрального излучения может быть довольно обременительным и даже безрезультатным.

7.1.2	Область опасности для глаз

При достаточном воздействии на всех длинах волн выше 400 нм существует тепловая опасность.

Ретинальную фотохимическую опасность (опасность для сетчатки глаз) рассматривают только в полосе от 400 до 600 нм и при времени воздействия более 1 с.

Зоны риска поделены следующим образом:

-	180 – 400 нм. Опасность в основном фотохимическая и неретинальная при воздействии непрерывным излучением и тепловая – при импульсном воздействии (IEC 60825-1:2007 не рассматривают длины волн меньше 180 нм);

-	400 – 600 нм. В данном диапазоне необходимо рассматривать и тепловую  и фотохимическую опасность. При фотохимической опасности время излучения менее 10 с (или 1 с в диапазоне от 400 до 484 нм при видимых источниках от 1,5 до 82 мрад) рассматривать не требуется;

-	400 – 1400 нм. В данном диапазоне преобладает ретинальная опасность (опасность для сетчатки глаз);

-	1400 нм – 1 мм.	 При длинах волн более 1400 нм глубина проникновения излучения намного меньше, чем при длинах волн от 400 до 1400 нм. Опасность будет тепловой, но, в основном, неретинальной.

7.2	Источники с несколькими длинами волн

7.2.1	Общие положения

Понятие «источники с несколькими длинами волн» относится к источнику, излучающему на двух или более длинах волн. В эту категорию четко попадают многомодовые (многолинейные) лазеры. Эти разные длины волн могут входить в разные зоны опасности спектра, создающие разные биологические воздействия, и их следует рассматривать по отдельности. См. 7.1.1, 7.1.2 и рисунок 3.

Лазеры со сверхкороткими импульсами могут иметь достаточно широкий диапазон длин волн. Диапазон длин волн таких лазеров необходимо оценивать по процедуре, приведенной в 7.3, если предел доступной эмиссии (AEL) или максимально допустимое облучение/экспозиция (MPE) меняются более чем на 10 % от области длин волн импульса лазера.

7.2.2	Одна зона риска

При нескольких источниках, излучающих одновременно на разных длинах волн при создании излучением опасности одного типа, для определения соответствия аппаратуры/устройства AEL для данного класса или превышения им данного AEL можно использовать взвешенную сумму. При одной длине волны критерий может быть следующим:

Если Pmeas < AEL, то аппаратура/устройство не превышает предел данного класса,

где  Pmeas – измеренная мощность (или энергия, или другая указанная величина), а AEL – предел мощности (или энергии, или другой указанной величины) для данного класса. Это можно сформулировать как:

Если Pmeas /AEL < 1, то  аппаратура/устройство не превышает предел данного класса.

В таком виде это можно применить к двум длинам волн:

Если Pmeas (λ1)/AEL(λ1) + Pmeas (λ2)/AEL(λ2) < 1, то аппаратура/устройство не превышает предел данного класса.

Если количество длин волн больше двух, можно получить общую сумму:

Если [Pmeas(λi)AEL(λi)]<1

где i = 1, 2, 3,…, то аппаратура/ устройство не превышает предел данного класса.

Такой расчет применяют только к одному виду опасности единовременно (т.е. фотохимическая и тепловая опасности рассматривают по отдельности).

П р и м е ч а н и е – Хотя значения предела тепловой опасности для оптического диапазона (400 – 700 нм) и для ближней инфракрасной (ИК) области спектра (700 – 1400 нм) разные, временные базы (либо длительность излучения t, либо расчетный параметр T2) одинаковы. Поэтому применима приведенная выше формула суммирования.

7.2.3	Две зоны риска или более

Если аппаратура/ устройство излучает две разные длины волны и они не относятся к одной зоне риска (например, λ1 = 300 нм и λ2 = 430 нм), каждую длину волны необходимо рассматривать отдельно:

Если Pmeas (λ1) < AEL(λ1) и Pmeas (λ2) < AEL(λ2), то аппаратура/устройство не превышает предел данного класса.

Если какое-либо из этих условий не выполнено, следует рассмотреть вариант сравнения с AEL более высокого класса.

7.3	Источники с широким спектром

7.3.1	Общие положения

Некоторые лазеры (например, лазеры сверхкоротких импульсов) имеют достаточно широкий спектр. Вследствие этого при классификации может потребоваться провести оценку в более чем одной спектральной области.

7.3.2	Спектральные области с небольшим изменением AEL в зависимости от длины волны

Если спектр на выходе излучателя не включает какую-либо из спектральных областей a), b) или c) или граничные длины волн d) или e) (см. 7.1. выше), распределение можно аппроксимировать одной длиной волны.

a)	Если AEL не меняется в зависимости от длины волны, равнозначен любой выбор длины волны в рамках спектра излучателя.

b)	Если AEL медленно меняется в зависимости от длины волны, а спектр длин волн излучателя входит в одну спектральную область, представленную в таблице пределов, можно рассчитать предел для пика или центра распределения, включая более короткие длины волн, соответствующие 10 % пиковой плотности потока излучения в распределении. Если изменение AEL составляет менее 1 %, можно использовать пиковую или центральную длину волны. Консервативный подход заключается в использовании наиболее чувствительной рассматриваемой длины волны.

7.3.3	Спектральные области с большим изменением AEL в зависимости от длины волны (302,5 – 315 нм, 450 – 600 нм и 1150 – 1200 нм)

Если некоторые или все выходные сигналы излучателя попадают в три области, в которых пределы сильно меняются в зависимости от длины волны, можно использовать два метода:

a)	рассчитать AEL с использованием нижней границы длин волн для соответствующей области. Так как AEL для более коротких длин волн всегда более ограничительные/сдерживающие, чем AEL для более длинных длин волн, можно использовать этот простой и консервативный метод. Однако это может привести к чрезмерно ограничительному пределу. Если расчетный AEL приемлем (например, при данном допущении аппаратура/устройство относится к классу 1), последующие расчеты не требуются;

b)	рассчитать сумму измеренных мощностей, деленных на AEL в функции от длины волны. Использовать общее суммирование из 7.2.2.

Допустим, что имеется источник с треугольным спектральным распределением, у которого нижний предел длины волны составляет            400 нм, пик существует при 460 нм, а верхний предел длины волны равен 520 нм. AEL в диапазоне от 400 до 450 нм остается постоянным. Выше         450 нм AEL растет экспоненциально с коэффициентом С3. Если

Pmeas (400 нм < λ < 450 нм) / AEL(400 нм < λ < 450 нм) + 450<λi<520нм[Pmeas(λi)AEL(λi)]<1,  то приемлемый AEL не превышен.

7.3.4	Спектральные области с включением границ по типу опасности (около 400 нм и 1400 нм)

Если спектральное распределение выходного сигнала включает границы области опасности (400 и 1400 нм), выход в каждой области независим. Следуйте процедурам, приведенным 7.2.3 и 7.3.3 для каждой спектральной области, если необходимо.

7.3.5	Сверхширокополосные источники

Требуется определить мощность или энергию на единичную длину волны. Если такая информация производителем не предоставлена, следует провести спектральные измерения. Эта процедура не входит в область применения настоящего стандарта и поэтому  не детализируется. Некоторая информация по измерениям широкополосных источников приведена в IEC 60825-1:2007.

Если лазерное устройство/аппаратура не излучает ниже 315 нм, расчеты можно упростить. Для учета участков спектра, где биологические реакции меняются с частотой, нужна следующая информация (см 7.1.1):

a)	полная мощность или энергия в диапазоне от 315 до 400 нм, измеренная в соответствии с IEC 60825-1:2007 (Pa или Qa);

b)	полная мощность или энергия в диапазоне от 315 до 700 нм, измеренная в соответствии с IEC 60825-1:2007 при тепловых пределах (Pb или Qb);

c) полная мощность или энергия в диапазоне от 400 до 450 нм, измеренная в соответствии с IEC 60825-1:2007 при фотохимических пределах (Pс или Qс);

d) спектральное распределение мощности или спектральное распределение энергии в диапазоне от 450 до 600 нм, измеренное в соответствии с IEC 60825-1:2007 при фотохимических пределах [Pd(λ) или Qd(λ)];

e) спектральное распределение мощности или энергии в диапазоне от 700 нм до предела большой длины волны распределения, измеренное в соответствии с IEC 60825-1:2007 при тепловых пределах[Pe(λ) или Qe(λ)].

Несмотря на то, что процедуру применяют и к мощности, и к энергии, в данном случае будем использовать только мощность (Р)  и провести следующие процедуры:

- выбрать AEL (относительно формул и рекомендаций по расчету пределов смотри раздел 9 IEC 60825-1:2007);

-рассчитать предел для ультрафиолетового диапазона AELа и отношение Ra = (Pa / AELа);

-рассчитать тепловой предел видимого диапазона AELb и отношение Rb = (Pb / AELb);

-рассчитать фотохимический предел видимого диапазона AELс для 400 нм < λ < 450 нм и AELd(λ) для диапазона 450 нм < λ < 600 нм. Суммарные соотношения рассчитывают по формуле

Rcd=PcAELc+450<λi<600нм[Pd(λi)AELd(λi)]

- рассчитать тепловой предел инфракрасного диапазона AELе(λ) для диапазона от 700 нм до края диапазона наибольших длин волн. Суммарные соотношения рассчитывают по формуле

Re=700<λi<λmax[Pe(λi)AELe(λi)]

Изделие относят к низшему классу лазеров, для которых справедливо все приведенное ниже:

Ra < 1,0;

Rb + Re < 1,0;

Rcd < 1,0

7.4 Временные характеристики источников

7.4.1 Общие положения

Если аппаратура/устройство излучает непрерывно и с постоянной мощностью, анализ/исследование будет следующим. Необходимо определить время излучения, которое либо указано в  IEC 60825-1:2007 как фиксированный срок действия, либо его можно определить по расчетной длительности (т.е. Т2 является функцией размера видимого источника или стягиваемого угла источника). Это позволяет рассчитать приемлемый AEL. Для таких устройств/аппаратуры остальную часть 7.4 рассматривать не требуется.

7.4.2 Источники с ограниченным временем включения (ВКЛ)

Если аппаратура/устройство может излучать только в ограниченный период времени, который меньше временной базы для данного класса, указанного в IEC 60825-1:2007, для расчета приемлемого AEL можно использовать меньшее время. Более короткое время излучения ведет к более высоким пределам пиковой мощности. Отметим, что для классификации необходимо рассматривать AEL при всех длительностях вплоть до временной базы.

7.4.3 Периодические источники или источники с постоянным коэффициентом заполнения

7.4.3.1	Общие положения

В составе некоторых устройств имеются источники, создающие регулярные серии импульсов или кодированные (нерегулярные) серии. Если известен максимальный коэффициент заполнения, нерегулярные серии можно рассматривать как регулярные. Коэффициент заполнения здесь относится к части процента времени, в течение которого источник излучает энергию.

При длительности импульсов 3 мкс и частоте следования 120 импульсов в секунду коэффициент заполнения будет 120 × 3 × 10-6/1, т.е. 0,036  %.

При кодированных сериях импульсов с цепочкой из 120 возможных позиций импульсов длительностью 3 мкс в каждую секунду при 50 % скорости кодирования (50% импульсных позиций содержат импульс, а           50 % - нет) коэффициент заполнения будет 0,5 × 120 × 3 × 10-6/1, т.е.   0,018 %.

Также относительно дополнительной информации по расчету пределов следует обратиться к таблице 3 в IEC 60825-1:2007 (временные интервалы Ti, ниже которых группы импульсов суммируются). Для расчета эффективной мощности и длительности, а также эффективной частоты повторения импульсов требуется знать частоту следования импульсов, коэффициент заполнения, коэффициент заполнения при кодировании и иметь таблицу 3, а также таблицы AEL.

Необходимо рассмотреть три предела:

a) предел для одиночного импульса, основанный на ширине импульса;

b) предел для средней мощности при указанной или рассчитанной временной базе для классификации;

c) предел для средней энергии импульсов от импульсов, входящих в цепочку импульсов, с учетом С5.

В пункте f) раздела 8.3 в IEC 60825-1:2007 указано, что при определении AEL для лазеров с повторяющимися импульсами или модулированных лазеров при тепловых пределах для длин волн 400 нм и выше применяют наиболее строгие требования a), b) и c). В требовании с) к AEL одиночного импульса применяют коэффициент коррекции на основании количества импульсов, излучаемых за применимую временную базу или Т2, в зависимости от того, что меньше.

7.4.3.2	Длительность импульсов

В IEC 60825-1:2007 длительность импульсов определена как временной инкремент, измеренный между точками половинной пиковой мощности на переднем и заднем фронтах импульса. Поэтому рассматриваемая длительность – это интервал времени между точкой, находящейся на переднем фронте, в которой амплитуда достигает 50 % пикового значения, и точкой на заднем фронте, в которой амплитуда возвращается к этому же значению (см. рисунок 4).

Рисунок 4 – Определение длительности импульса

Длительность импульса t можно точно определить с помощью измерительного прибора, включающего фоточувствительный детектор и осциллограф или аналогичный прибор. К измерительному прибору предъявляют следующие требования:

a) временная и частотная характеристики всей измерительной установки должны быть такими, чтобы можно было точно измерить длительность.

b) измеряемое излучение должно быть распределено в достаточно широкой активной области детектора так, чтобы не было ни точек локального насыщения, ни локальных изменений в чувствительности детектора.

c) количество облучения/энергетическая экспозиция или плотность потока излучения не должны превышать максимума, указанного для измерительного прибора.

Помимо этого, детектор должен соответствовать длине волны лазера и должен иметь постоянную времени, по крайней мере, в десять раз меньше времени нарастания импульса. Такие детекторы часто называют быстрыми. При этом измерении для уменьшения постоянной времени необходимо уменьшить сопротивление. Оконечная нагрузка 50 Ом – это стандартный соединитель для данного применения, соответствующая сопротивлению кабеля, для последующего обеспечения реальной ширины импульса. В некоторых современных цифровых осциллографах есть разные нагрузки, встроенные и перечисленные в меню. Поместите детектор в пучок излучения и установите запуск на старт роста импульса. Когда получена подходящая осциллограмма, измеряют ширину импульса при половине максимума полной ширины на переднем и заднем фронте импульса.

Для лазеров одиночных импульсов, лазеров с модуляцией добротности, лазеров с синхронизацией мод и лазеров периодических импульсов или сканирующих лазеров в целях классификации изделия необходимо знать длительность импульса. В случае сканированного излучения длительность импульса следует определять во всех доступных позициях на растровом изображении. Это необходимо, т.к. в зависимости от типа отражателя скорость пучка может быть непостоянной по всей длине строки развертки/линии сканирования. Для сканирующей(их) аппаратуры/устройств, включающих лазер, работающий в режиме непрерывного излучения, длительность импульсов зависит от диаметра и скорости пучка. Для сканирующей аппаратуры/устройств, включающих импульсный или модулированный лазер, при классификации аппаратуры/устройств и в расчетах длительности излучения необходимо рассматривать частоту модуляции, диаметр пучка и скорость сканирования. Помимо этого, при сканирующем пучке длительность импульса будет зависеть от измерительного расстояния. Для обнаружения наиболее опасного расстояния при протяженном источнике сюда может входить определение длительностей импульсов, а также других параметров при разных измерительных расстояниях.

7.4.3.3	Частота повторения импульсов

Для измерения частоты повторения импульсов (PRF) наиболее часто используют осциллографы, однако такие измерения могут быть неочевидными. К погрешностям измерения или даже невозможности обнаружения цепочки импульсов лазера приводят многие факторы. Как и при измерениях мощности или энергии в осциллографах используют детектор для преобразования оптического сигнала в электрический. В таком измерении также важно, чтобы спектральная чувствительность детектора соответствовала длине волны лазера. Необходимо принимать меры, чтобы при измерениях мощности или энергии не происходило насыщение. К тому же, предварительная информация о приблизительной PRF поможет в установке временной области осциллографа. При измерениях такого вида требуется соответствующая нагрузка кабеля, идущего от детектора к осциллографу, для гарантии того, что импульсы можно измерить осциллографом. В большинстве осциллографов значением сопротивления по умолчанию является МОм, что более чем достаточно. У некоторых радиометров есть возможность измерить частоту повторения импульсов (PRF); и опять важно гарантировать правильность понимания технических требований к прибору. Для определения PRF также можно использовать другие приборы, например, частотомеры или счетчики импульсов.

Несколько большее внимание требуется лазерам, излучающим цепочки импульсов, состоящие из импульсов с неравномерным распределением в пространстве. Проблемой становится запуск осциллографа. Будет необходима не столько непрерывная выборка, при которой происходит перекрытие осциллограмм, сколько одна осциллограмма. Перекрывающиеся осциллограммы могут стать причиной подсчета большего количества импульсов, чем есть в действительности, что ведет к погрешности в расчетах.

7.4.4  Источники с колебанием амплитуды

Если импульсы не являются импульсами с плоской вершиной (постоянной амплитудой в течение времени включения импульсов (ВКЛ), см. рисунок 5 ниже), может потребоваться детальный анализ структуры импульса.

Рисунок 5 – Импульсы с плоской вершиной (плоские импульсы) и «нерегулярные» импульсы (импульсы неправильной формы)

Для импульса с плоской вершиной возможен упрощенный анализ; необходимо рассмотреть только амплитуду импульсов A(t) и длительность импульсов tp.

Для второго импульса может потребоваться кусочный анализ. Для энергии импульса необходимо рассмотреть полную энергию от t = 0 до t = t1, от t = 0 до t = t2 и от t = 0 до t = tp как минимум. Для длительности импульса пик необходимо «схватить» с соответствующим уровнем A(t). Определить половину максимума при полной ширине (FWHM) может быть трудно, и потребуется консервативная/действенная оценка, показанная на рисунке 5, с использованием только пикового импульса. Оценки, приведенные в 7.4, следует применить ко всем указанным постепенно увеличивающимся длительностям.

7.4.5 Источники с меняющимися длительностями импульсов или нерегулярными импульсами (импульсами неправильной формы)

Для цепочки импульсов с меняющейся длительностью и/или меняющимися амплитудами можно использовать метод «полной длительности импульсов» (ТОТР), представленный в 8.3 f) 3) b) в IEC 60825-1:2007.

7.5 Стягиваемый угол (α)

7.5.1Общие положения

В рамках тепловой опасности для сетчатки глаз (ретинальной) (диапазон длин волн 400 – 1400 нм) AEL зависят от стягиваемого угла α видимого источника через коэффициент коррекции С6 (см. таблицы 4 - 9 в IEC 60825-1:2007). Используемая для расчета AEL формула зависит от Т2, а Т2 зависит от α.

Видимый источник – это реальный или виртуальный объект-источник, формирующий наименьшее изображение на сетчатке глаза при заданном месте оценки опасности для сетчатки глаза (ретинальной опасности). Стягиваемый угол видимого источника определяется наименьшим размером изображения на сетчатке, которое глаз может воспроизвести за счет аккомодации (т.е. за счет изменения фокусного расстояния глазной линзы). Стягиваемый угол видимого источника используют в качестве меры габаритов изображения на сетчатке. Этот угол – это плоский угол, стягиваемый диаметром видимого источника в линзе глаза, смотри рисунок 6а и 6b. Стягиваемый угол видимого источника может меняться с позицией вдоль оси пучка. За исключением поверхностных излучателей (например, полностью диффузных прошедших или отраженных пучков или светодиодов без крышек объектива или отражателей) местоположение видимого источника также является функцией позиции глаза вдоль пучка.

На данном примере показано прохождение пучка через рассеиватель, такой как матированная колба лампы, где электролампа является и реальным, и видимым источником, или отражение от него.

6а – Стягиваемый угол (α) и размер видимого источника (sas) некогерентного или диффузного источника

Данная ситуация более сложная, чем при простом источнике, как например, на рисунке 6а, и как стягиваемый угол, так и местоположение видимого источника обычно меняются в зависимости от положения в пучке.

6b – Стягиваемый угол основного лазерного пучка в одной точке в пучке

Рисунок 6 – Стягиваемый угол

Та же мощность или энергия на большой площади/пятне сетчатки глаза в большинстве случаев уменьшает опасность для сетчатки, выраженную через С6. Поэтому это является важным параметром для средних (1,5 < α < 100 мрад) и больших (α > 100 мрад) отдельных источников и для групповых источников. Однако часто определять стягиваемый угол совсем необязательно, и можно предположить, что С6 равна единице. Это обеспечивает наиболее стабильную оценку. Оценку наличия лазерного излучения или классификацию всегда следует начинать с допущения, что С6 = 1. Если этого достаточно, т.е. значения AEL предполагаемого класса лазера не превышены, проводить дальнейшее исследование не требуется.

Большинство одиночных лазеров без модифицирующей пучок оптики являются малыми источниками, С6 = 1, и местоположение видимого источника для безопасности лазера важным не представляется. Для таких устройств/аппаратуры последующие представленные ниже части 7.5 не рассматривают.

Для основного лазерного пучка определение α и использование при этом С6 > 1 представлено в 7.5.3.

Для поверхностных излучателей, например лазерных диффузно пропускающих пучков или отраженных лазерных пучков, или открытых лазерных диодов (без модифицирующей оптики) можно использовать упрощенный анализ, представленный в 7.5.3.3.

Особый случай групп источников при условии, что каждый отдельный источник является малым (αs ≤ 1,5 мрад), рассмотрен в 7.5.4. Простые источники с некруговыми диаграммами излучения приведены в 7.5.4.5. В 7.8. рассмотрены некоторые вопросы, относящиеся конкретно к оценке сканирующих лазеров.

7.5.2 Местоположение эталонной/опорной точки

Для малых источников и для всех источников при условии, что С6 = 1, предел доступной эмиссии можно измерить на определенном заранее расстоянии от эталонной/опорной точки. Эталонные точки приведены в таблице 1. Для случая диффузных источников и полупроводниковых излучателей или излучателей большой площади без модифицирующей оптики эталонные точки для определения предела доступной эмиссии, приведенные в таблице 1, справедливы также для измерений средних и больших источников с использованием С6 > 1.

Т а б л и ц а 1 – Эталонные точки

| Тип устройства/аппаратуры | Эталонная/опорная точка |
| --- | --- |
| Полупроводниковые излучатели (лазерные диоды, суперлюминесцентные диоды) | Физическое местоположение излучающего чипа |
| Сканируемая эмиссия (включая сканируемые линейные лазеры) | Вершина сканирования (центр вращения сканирующего пучка) |
| Линейный лазер | Фокальная точка строки (вершина веера углов) |
| Выход оптоволокна | Кончик оптоволокна |
| Диффузные источники | Поверхность рассеивателя/ диффузора |
| Другие | Перетяжка/сужение пучка |

П р и м е ч а н и е 1 – Если эталонная точка находится внутри защитного корпуса (т.е. недоступна) на расстоянии от ближайшей точки доступа человека, которое больше чем измерительное расстояние, указанное в IEC 60825-1:2007, измерение следует проводить в ближайшей точке доступа человека.

Приведенные ниже методы оценки места сужения пучка можно использовать для малых источников и гауссовых пучков. Необходимым условием, когда оценка будет считаться приемлемой/действенной, является то, что анализ осуществляется в позиции вне релеевского диапазона, где применяют геометрическую/лучевую оптику, и можно (и нужно) использовать дивергенцию поля в дальней зоне.

П р и м е ч а н и е 2 – Информацию по местоположению видимого источника можно найти в работе Энрико Гальбьяти (Enrico Galbiati) «Оценка видимого источника в лазерной безопасности»(см. раздел «Библиография»).

Выберите удобную эталонную плоскость (и убедитесь, что дивергенция постоянна, т.е. эталонная плоскость находится в дальнем поле). Определите угол расхождения в дальнем поле θ. Перетяжка/сужение пучка находится на расстоянии r от эталонной плоскости (см. рисунок 7):

r = (d)/(2 tan(θ/2))

где r – расстояние от эталонной плоскости до виртуальной точки фокуса малого источника.

Рисунок 7 – Местоположение перетяжки пучка при гауссовом пучке

В некоторых случаях (например, для линейных лазеров с цилиндрическими линзами или основных астигматических пучков) могут существовать несколько перетяжек пучка. Относительно линейных лазеров смотри таблицу 1. Для астигматических пучков с перетяжками отдельных пучков в x и y (перпендикуляр к оптической оси) необходимо проанализировать и местоположения перетяжки пучка, и среднюю точку. Следует использовать наихудший случай.

Сканирующие пучки рассмотрены в 7.8.

7.5.3 Методы определения стягиваемых углов (α)

7.5.3.1	Общие положения

Для определения стягиваемого угла видимого источника существуют несколько методов. Разные методы обеспечивают разные степени точности и естественно требуют разное количество усилий и затрат. Используемый метод определяется необходимой степенью точности, т.е. приближением к MPE или AEL, и в некоторых случаях сложностью/комплексностью.

Ниже приведены рассматриваемые в настоящем отчете методы в порядке увеличения их сложности:

a) консервативный метод по умолчанию (7.5.3.2);

b) метод, используемый для простых источников, например поверхностных излучателей или полностью диффузных пучков (7.5.3.3);

c) метод измерения стягиваемого угла, используемый для случайных источников (7.5.3.4);

d) метод распространения пучка (7.5.3.5).

7.5.3.2	Консервативный метод по умолчанию

Если угол α неизвестен и не существует метода экспериментальной оценки, можно либо выполнить приемлемую оценку, подтверждаемую количественно, либо выбрать консервативное значение по умолчанию.

Значение по умолчанию для α составляет 1,5 мрад; при α ниже этого значения AEL не меняется. Это определяет C6 = 1,0 и Т2 = 10 c. Поскольку рассчитанные таким образом пределы могут быть искусственно низкими, этот метод применять не опасно. Как указано выше, этот метод хорошо использовать в качестве первого приближения. Часто последующий анализ не требуется.

7.5.3.3	Метод, используемый для поверхностных излучателей или диффузных пучков

Для поверхностных излучателей, например лазерных диффузно пропускающих пучков или отраженных лазерных пучков, можно использовать упрощенный анализ. При таких источниках реальный источник является таким же, как видимый источник, и поэтому для определения стягиваемого угла можно использовать размер реального источника. По этой причине размер sas на рисунке 6а становится равным диаметру реального источника, а Dacc – аккомодационное расстояние глаза до источника становится равным реальному расстоянию между глазом и источником. Для определения α можно использовать следующую формулу

α = 2 tan-1(sas /2 Dacc) = 2 tan-1(ds /2r),

где  tan-1 – величина, обратная тангенциальной тригонометрической функции.

Если α достаточно мал, тригонометрическую функцию можно упростить:

α ~ (ds /r),

где ds – диаметр поверхностного излучателя,

r – расстояние между поверхностным излучателем и глазом (или измерительной апертурой).

При использовании оптики (например, встроенных линз, проекционных объективов или отражателя) размер и местоположение видимого источника меняются. При этом требуется более подробное изучение, представленное в следующем подразделе.

7.5.3.4	Метод, используемый для случайных источников

Общим методом определения стягиваемого угла α является представление плоскости видимого источника на плоскости детектора, см. рисунок 8а. Плоскость объекта/предмета (воображаемая) – это плоскость видимого источника (в которой может быть либо объект физического источника, либо волновой фронт).

Рисунок 8а – Измерительная установка с изображением источника

Корректной плоскостью изображения считают плоскость, когда получено самое маленькое (или самое опасное) изображение (при условии, что изображение находится за фокусом линзы).

П р и м е ч а н и е – Изменение расстояния до изображения аналогично формированию разных плоскостей объекта-источника, т.к. каждая плоскость изображения соответствует «сопряженной» плоскости объекта. Это почти то же самое, когда глаз меняет фокусное расстояние своей линзы, чтобы сформировать разные плоскости объекта на сетчатке – за исключением случая, когда расстояние до изображения в глазу фиксируется, а меняется фокусное расстояние линзы. Поскольку линзы с переменным фокусным расстоянием до настоящего времени производят только малых диаметров, проще сохранять фокусное расстояние фиксированным и менять расстояние до изображения.

При объектах на больших расстояниях и при параллельных лучах стандартный глаз сформирует четкое изображение на сетчатке при расслаблении. Если объект находится на более близком расстоянии или пучок лучей расходится, глаз для получения четкого изображения на сетчатке будет приспосабливаться и уменьшать фокусное расстояние своей линзы. Однако, если на глаз падает расходящийся пучок или пучок лучей, глаз не может уменьшить фокусное расстояние при расслаблении и поэтому не может сформировать четкое изображение на сетчатке. По этой причине расстояния до изображения меньше фокусного расстояния линзы, формирующей изображение, при определении α не рассматривают. Тем не менее, если существует четкое изображение ближе фокусной плоскости линзы изображения, это указывает на то, что лазерная аппаратура/устройство имеет внешний фокус или перетяжку/сужение пучка. Приблизительную плоскость внешнего фокуса можно определить по местоположению плоскости изображения. Далее внешний фокус следует рассматривать как плоскость источника, и проводить измерения при внешнем фокусе как источнике-объекте.

П р и м е ч а н и е – При сложных оптических источниках (например, встроенных дифракционных или голографических оптических элементах или цилиндрических линзах) может существовать несколько фокусов (видимых источников) вдоль оптической оси. Может потребоваться провести оценку всех этих фокусов, чтобы найти наиболее опасное расстояние наблюдения. С такими же трудностями сталкиваются и при сканирующих системах.

Определение диаметра источника:

Для определения α согласно 7.5.3.3 используют диаметр изображения источника:

α ~ (ds /r) = (dsi /ri),

где dsi – диаметр воображаемого источника,

ri – расстояние наблюдения.

(Отметим, что фокусное расстояние линзы не требуется. Однако для точных измерений следует измерять расстояние наблюдения от второй главной плоскости линзы, формирующей изображение. Для тонких линз это будет центром линзы, но при толстых линзах вторая главная плоскость – это плоскость на стороне изображения линзы, от которой появляются все преломления). Для недопущения погрешностей, обусловленных аберрацией, необходимо использовать линзу хорошего качества.

При равномерном (прямоугольном) распределении диаметр легко определить по внешнему размеру пучка. При всех других распределениях могут существовать разные определения диаметра, например, половина максимума при полной ширине (FWHM), 1/е диаметра, 1/е2 диаметра, что дает очень разные результаты. Поэтому в 8.3. d  IEC 60825-1:2007 указан основной метод, который необходимо использовать для определения стягиваемого угла. В нем указано, что необходимо использовать наиболее опасную область сетчатки глаза. На практике это означает, что:

1) при заданном расстоянии наблюдения угол приема γ меняется, определяя таким образом меняющуюся зону приема;

2) при каждом значении γ измеряют излучение (энергию или количество облучения/энергетическую экспозицию) Q(γ) в рамках указанной зоны;

3) AEL определяют для каждого γ при α = γ;

4) коэффициент/фактор опасности определяют для каждого γ, коэффициент/фактор опасности = Q(γ)/AEL(γ);

5) значение γ, при котором коэффициент/фактор опасности будет максимальным, это значение α, которое необходимо использовать.

При основном источнике диаграмма плотности потока излучения не должна быть симметрично круговой. В некоторых случаях более целесообразно менять угол приема, чтобы получить эллиптическую или прямоугольную форму области приема. Приведенная выше процедура остается в силе; площадь, определяющая наибольший коэффициент/фактор опасности, будет площадью, определяющей стягиваемый угол. Относительно дополнительных рекомендаций по некруговым источникам смотри 7.5.4.

Угол приема γ можно менять с помощью диафрагмы поля зрения с изменяющимся диаметром апертуры. Позиция апертуры должна быть настраиваемой в плоскости изображения, и ее необходимо настроить для получения максимального показания при каждом значении диаметра диафрагмы поля зрения (т.е γ). Для источника с неопределенной формой может быть полезной матрица приборов с зарядовой связью (CCD- матрица) для «захвата» изображения, т.к. это позволяет использовать анализ изображения. Таким образом, представленный выше процесс можно запрограммировать и выполнить на одном изображении. Необходимо принять меры по устранению постороннего света, чтобы размер пучка не был переоценен.

Угол приема γ всегда должен ограничиваться снизу 1,5 мрад и сверху 100 мрад. Это можно использовать для определения размера детектора или матрицы приборов с зарядовой связью, дискретности шагов диаметра диафрагмы поля зрения или разрешающей способности указанной матрицы и коэффициента увеличения используемой линзы, формирующей изображение.

Если плоскость видимого источника известна и доступна, можно использовать измерительную установку, приведенную на рисунке 8b.

Рисунок 8b – Измерительная установка для доступного источника

Рисунок 8 – Измерительные установки для видимых источников

Для условия 1 и условия 3 необходимо использовать измерительное расстояние худшего случая. Отметим, что местоположение видимого источника и стягиваемый угол в зависимости от измерительного расстояния могут меняться. Следовательно, может потребоваться определить местоположение и размер видимого источника при каждом измерительном расстоянии. Более подробную информацию по этим вопросам можно найти в IEC 60825-1:2007.

7.5.3.5	Метод распространения пучка

Этот метод основан на волновой, а не на геометрической/лучевой оптике. Одним из важных показателей данного подхода является то, что наиболее опасное расстояние наблюдения может быть больше 100 мм. Более подробный анализ данного метода не входит в область применения настоящего документа. Метод моментов второго порядка нельзя использовать, т.к. известно, что при нем происходит серьезная недооценка риска при определении размера α и пропускной способности апертуры.

7.5.4 Несколько источников и простые некруговые пучки

7.5.4.1	Общие положения

Не все лазерные устройства/аппаратура имеют по одному излучателю или круговую диаграмму излучения. Примерами устройств/аппаратуры с несколькими источниками являются многоканальные волоконно-оптические передатчики, многоэлементные знаки или сигналы, многосегментные знаки и символы и другие лазерные матрицы. Простые источники (например, диффузные пучки) могут иметь спорные формы, но все же их можно просто трактовать, если они являются гомогенными (см. 7.5.4.5). Для простого источника, такого как диффузный пучок, излучающий источник будет таким же как видимый источник в отношении местоположения и размера.

По теории при нескольких излучателях для определения наиболее опасного комплекта необходимо рассмотреть все комбинации. Один небольшой яркий излучатель может являться или может не являться наихудшим случаем. Аналогично все источники вместе могут быть или могут не быть наиболее опасными.

В реальности требуется рассматривать не все комбинации, т.к. совершенно очевидно, что некоторые будут иметь меньшую интенсивность. Также, если все источники должны иметь одинаковую яркость, часто анализ можно упростить.

Линейные группы анализировать проще, чем двумерные. Тем не менее, можно выполнить двумерный анализ, чтобы определить наиболее опасный случай.

7.5.4.2	Процедура/методика

Начните с одиночного источника. При использовании матриц/групп единичным источником часто является малый источник (C6 = 1). Если это не так, можно использовать этот же метод, но с учетом конечного размера одиночного источника.

Определите ряд подлежащих анализу источников. В каждом случае определите стягиваемый угол комбинации источников (смотри ниже). Это позволит рассчитать AEL для каждого случая. При анализе комбинации малых источников, местоположение видимого источника можно приблизительно определить как местоположение реальной группы источников (при всех позициях в пучках), и для расчета стягиваемого угла (см. рисунок 9) использовать реальное расстояние между отдельными источниками. Необходимо рассматривать только размеры группы-матрицы вплоть до поля зрения, соответствующего αmax = 100 мрад в любом направлении.

Затем выполняют измерение доступной эмиссии (мощности через указанный измерительный диаметр) при каждой комбинации источников и сравнивают результат с расчетным AEL для этой комбинации. Поле зрения (или конус приема) в измерительной установке ограничивают (с помощью перестраиваемой/меняющейся полевой апертуры), так что «вклад» в измеряемую мощность вносят только источники, рассматриваемые в каждом случае (см. рисунки 10a и 10b).

7.5.4.3	Стягиваемый угол линейной группы

Для простоты предположим, что имеется линейная группа одинаковых источников с одинаковым разнесением между ними (см. рисунок 9). Если какое-либо из этих условий не выполняется, анализ будет более сложным. Если группа двумерная и расстояние в двух направлениях разное, параметр ∆ раздваивается на ∆x и ∆y. Данный анализ применяют только к выходным сигналам в спектральной области, опасной для сетчатки глаза (400 – 1400 нм).

На рисунке 9 показано как определить стягиваемый угол линейной группы источников. Полагая что отдельные источники малы, вычисляют стягиваемый угол по размерам группы/матрицы источников. Стягиваемый угол для каждого ортогонального размера получаем путем деления на измерительное расстояние r (см. рисунки 10a и 10b). Аналогичное значение α вычисляют путем усреднения двух ортогональных значений α’s, αv и αh. Почти при всех волоконных жилах и большинстве видимых лазерных источников меньше 0,15 мм (соответствует минимальному значению α, равному 1,5 мрад при расстоянии 100 мм) в расчете Sv часто используют минимальное значение по умолчанию. Согласно IEC 60825-1:2007 перед расчетом среднего арифметического группы α стягиваемый угол в каждом ортогональном направлении (αv или αh) сводится к значению ≥ αmin (и ≤ αmax).

∆ - расстояние между центрами

n - количество оцениваемых источников

S0 - размер одиночного источника

Sv - вертикальный размер = S0 или 1,5 мрад, что больше

Sh - горизонтальный размер = [S0 + (n – 1) × ∆] или 1,5 мрад, что больше

αv= Sv / r и αh = Sh / r

α= (αv + αh) /2

Рисунок 9 – Размер видимого источника линейной группы

Значения Т2 и С6 можно определить по α для каждой комбинации источников. Используя эти значения и параметры С4 и С7, получаемые из длины волны излучения, можно рассчитать AEL на источник. Если оцениваемая позиция находится в дальнем поле и можно предположить, что пучок от каждого одиночного источника является гауссовым, диаметр пучка одиночного источника при каждом расстоянии можно определить из дивергенции пучка, и можно рассчитать часть излучаемой мощности, накапливаемой в апертуре 7 мм с использованием параметра взаимодействия (см.7.8.8). Это можно использовать для определения допустимой мощности на канал при каждой комбинации, и минимальное значение будет наиболее ограничительным случаем.

В таблице 2 представлен пример одномерной матрицы из четырех волоконно-оптических источников с одной средней мощностью и равным расстоянием между ними. Наиболее ограничительный случай будет определяться минимальным отношением AEL/P в последней колонке.

Т а б л и ц а 2 – Матрица/группа из четырех источников

| Кол-во источни-ков,n | Размер видимого источника, мм | Стягиваемый угол, мрад | AEL оцениваемо-го класса, мВт | Доступ-ная эмиссия, мВт | AEL/ коэффи-циент. мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | sv1 = sh1 = s0 | αv1 = αh1 = α1 = s0/r | AEL1 | P1 | AEL1/P1 |
| 2 | sv2 = s0; sh2 = s0 + ∆ | αv2 = sv2/r; αh2= sh2/r; α2 = (αv2 + αh2)/2 | AEL2 | P2 | AEL2/P2 |
| 3 | sv3 = s0; sh3 = s0 + 2∆ | αv3 = sv3/r; αh3= sh3/r; α3 = (αv3 + αh3)/2 | AEL3 | P3 | AEL3/P3 |
| 4 | sv4 = s0; sh4 = s0 + 3∆ | αv4 = sv4/r; αh4= sh4/r; α4 = (αv4 + αh4)/2 | AEL4 | P4 | AEL4/P4 |

Если мощность или энергия отдельных источников разная или источники, разнесены не на одинаковое расстояние, количество случаев, подлежащих анализу, увеличивается. Например, будут три возможные комбинации из двух источников в рамках матрицы из четырех источников. Возможная степень упрощения будет определяться геометрией и подобием источников.

Деление парных значений AEL оцениваемого класса на доступную эмиссию (Р) должно быть больше единицы для всех оцениваемых классов. Тогда аппаратуру/устройство можно отнести к оцениваемому классу.

7.5.4.4	Сложность нескольких групповых источников

При количестве источников n для определения наиболее ограничительного случая необходимо рассмотреть все случаи от 1 источника до n. Обычно вводят упрощение, а именно, что все источники излучают одинаковую среднюю мощность, что и «пиковый» источник. Здесь именно так и предполагается. В ином случае анализ может быть более сложным, но, может быть, самое худшее при этом состоит в том, что расчетное ограничительное условие худшего случая не будет полностью ограничительным. Если группа-матрица является двумерной (не обязательно находящейся на прямой линии или кривой), может быть несколько схем организации для конкретного промежуточного количества (от 1 до n), которые необходимо рассмотреть.

Подлежащие оценке классы определяют путем рассмотрения перестраиваемой/меняющейся круговой апертуры в плоскости излучения. Минимальный диаметр излучающей апертуры источника вмещает один источник. Максимальный диаметр излучающей апертуры источника соответствует полному углу приема 100 мрад при апертуре измерения 7 мм. Определим α по размерам группового источника, подлежащего оценке, и измерим доступную эмиссию через апертуру 7 мм. Измеренную доступную эмиссию сравниваем с AEL, соответствующим данному α. Доступная эмиссия не должна превышать AEL заданного класса при любой возможной комбинации источников.

П р и м е ч а н и е – Если для такой оценки не указанно, что измерительная апертура должна составлять 7 мм (например, при использовании условия 1 для группы-матрицы коллимированных источников), используйте подходящую апертуру и расстояние.

Относительно геометрии измерения см. приведенные ниже рисунки 10a и 10b. Расчеты зависят от стягиваемого угла α (комбинации оцениваемых источников). Следовательно, определение соответствующих значений α в случае нескольких источников весьма критично. При условии, что каждый одиночный источник является малым источником, α соответствует конусу приема, представленному на рисунке 10a или 10b. (Для случая одиночного источника достаточно считать, что минимальное значение по умолчанию α = 1,5)

10а – Геометрия измерения для доступного/открытого источника

Одиночный источник

10b – Геометрия измерения для заглубленного источника

Рисунок 10 – Геометрия измерений

a) при протяженном источнике можно показать, что условие 3 в                   IEC 60825-1:2007 будет более ограничительным, чем условие 2. Следовательно, стягиваемый угол видимого источника (α) можно определить путем деления (средних) размеров источника на измерительное расстояние 100 мм (см. рисунки 9 и 10).

b) затем необходимо измерить или рассчитать мощность, накопленную в измерительной апертуре, для оцениваемой групповой/матричной конфигурации. Если измерение проводить неудобно и если известна дивергенция пучка от источника (1/е), следует рассчитать диаметр диаграммы пучка в измерительной апертуре. Если дивергенция неизвестна, в качестве традиционного/консервативного минимального значения можно использовать стягиваемый угол одиночного источника. Затем следует рассчитать часть того пучка, которая накапливается в апертуре 7мм. (Относительно параметра взаимодействия смотри 7.8.8). Если пучок перезаполнит такую апертуру, то при определении полной допустимой мощности будет также учтена и его непереданная часть.

c) на основании той части пучка, что накоплена в апертуре 7 мм, и значения α можно рассчитать оценки для пределов классов и полную допустимую мощность при каждой предполагаемой конфигурации. Предел класса для группы будет определяться конфигурацией, при которой полная допустимая мощность, деленная на количество источников, минимальна.

7.5.4.5	Простые некруговые источники

До сих пор рассматривали только круговые симметричные источники. Если источник некруговой, эффективный стягиваемый угол задается формулой

αx+y = (αx + αy) / 2,

где αx и αy – стягиваемые углы по двум ортогональным направлениям, как показано на приведенном ниже рисунке 11.

Стягиваемый угол больше αmax или меньше αmin должен ограничиваться/сводиться к αmax или αmin соответственно, до расчета среднего значения.

Для прямоугольного источника αx и αy – большой и малый размеры реальных источников.

Для эллиптического источника αx и αy – удвоенные большая и малая полуоси эллипса.

Измерение стягиваемого угла можно выполнить согласно процедуре, аналогичной процедуре, приведенной в 7.5.4.3.

Рисунок 11 – Эффективный стягиваемый угол простого некругового источника

7.6 Длительность излучения/эмиссии

7.6.1Общие положения

В пункте е) подраздела 8.3 IEC 60825-1:2007 указаны три временные базы для классификации:

a) 0,25 с для диапазона видимых длин волн для класса 2, 2М и 3R;

b) 100 с для всех исключенных случаев, к которым применяют 1) и 3);

c) 30000 с для намеренного долгосрочного наблюдения и для опасности в ультрафиолетовой области.

Существует исключение для области ретинальной (для сетчатки глаза) опасности от 400 до 1400 нм только при тепловой опасности. Если в соответствующей клеточке таблицы, в которой приведены формулы для расчета пределов определен параметр Т2, рассчитайте этот параметр и используйте его, где уместно. Значения Т2 меняются от 10 с для малых источников до значения по умолчанию 100 с для больших источников (см. 8.3 f) в IEC 60825-1:2007).

7.6.2 Длительность импульса

Для определения соответствующих пределов MPE (максимально допустимого облучения) или AEL (предела доступной эмиссии) часто также необходимо измерить длительность одиночного импульса, как указано в 7.4.3.2. Это справедливо для лазерных систем, излучающих только в режиме одного импульса, или тех систем, которые излучают серии или цепочки импульсов. И, как и в случае многих других параметров, относящихся к лазерным устройствам/аппаратуре, ширину импульсов можно узнать от производителя. Если необходимо измерить ширину импульса, то оптимальным измерительным прибором является осциллограф.

7.6.3 Частота повторения импульсов

Для расчета количества импульсов, переданных в течение заданного времени облучения (или продолжительности классификации), и, следовательно, помощи в определении С5 необходимо определить частоту повторения импульсов (PRF). Затем для расчета соответствующего MPE (или AEL) следует использовать коэффициент коррекции. Когда частота повторения импульсов определена, тогда количество импульсов, проходящих в течение времени облучения, является произведением этой PRF и времени облучения (для всестороннего рассмотрения PRF см. 7.4.3.3).

7.7 Условия измерения

7.7.1 Общие положения

Конкретные условия измерения применяют для классификации, а другие условия - только при оценке лазерной опасности. Те условия, которые использовались при оценке лазерной опасности, используют и в расчетах номинального окулярного опасного расстояния (NOHD) и оптической плотности (OD), необходимых для защиты.

7.7.2 Условия измерения при классификации

Относительно соответствующих апертур измерения и местоположений см. таблицу 11 IEC 60825-1:2007.

Измерительные условия включают:

a) диаметр апертуры измерения;

b) расстояние между апертурой измерения и источником или видимым источником;

c) угол приема устройства измерения излучения;

d) предельный угол эмиссии (стягиваемый угол видимого источника) измеряемого излучения.

Необходимо принять меры по ограничению измеряемого излучения до излучения в главном лепестке. Следует исключить любое внеосевое излучение, которое приходит на детектор путем отражения или рассеяния от поверхностей системы, не относящихся к измерению.

При малых источниках, диаметр которых значительно меньше ограничительной апертуры, для классификации требуется измерить только полную мощность.

При условии 2 измерительное расстояние для малых источников от опорной точки должно составлять 70 мм. При излучении в области длин волн от 400 до 1400 нм можно существенно уменьшить необходимость измерений при условии 2 (наблюдение глазом через лупу/увеличительное стекло), если признать, что во многих случаях наиболее ограничительным критерием будет условие 3 (наблюдение невооруженным глазом).

Если можно показать, что видимый источник является протяженным при наблюдении невооруженным глазом (α > 1,5 мрад) на расстоянии 100 мм от опорной точки, условие 2 можно не рассматривать.

Если источник при наблюдении невооруженным глазом не является протяженным (т.е стягиваемый угол видимого источника менее 1,5 мрад на расстоянии 100 мм от опорной точки) или если стягиваемый угол видимого источника не определен (упрощенная оценка по значению по умолчанию), условие 2 рассмотреть необходимо, т.к. оно может быть более ограничивающим/жестким, чем условие 3.

При необходимости рассмотрения опционного применения условия 2 к протяженным источникам (рисунок 5 IEC 60825-1:2007) различают следующие случаи:

a) если установлено, что стягиваемый угол видимого источника меньше 1,5 мрад при расстоянии 100 мм от опорной точки, но при использовании условия 2 для протяженных источников (рисунок 5  IEC 60825-1:2007) кажется расширенным (α > 1,5 мрад) (из-за увеличения глазной лупы), условие 2 для протяженных источников может быть менее ограничительным, чем упрощенное условие 2, и его можно применять для испытания. Если используют условие 2 для протяженных источников (см. рисунок 5 IEC 60825-1:2007), также необходимо определить соответствующий стягиваемый угол с использованием этой измерительной установки. Следует отметить, что в данном случае условие 3 (когда С6 = 1) может быть более ограничительным, чем условие 2 для протяженных источников (рисунок 5  IEC 60825-1:2007), и его необходимо рассматривать.

b) если установлено, что стягиваемый угол видимого источника меньше 1,5 мрад при расстоянии 100 мм от опорной точки, и также меньше 1,5 мрад при использовании условия 2 для протяженных источников (рисунок 5  IEC 60825-1:2007), применимо упрощенное условие 2 (таблица 11  IEC 60825-1:2007).

П р и м е ч а н и е – При (упрощенной) оценке по значению по умолчанию, приведенной в 9.3.2 IEC 60825-1:2007, нет необходимости определять стягиваемый угол видимого источника. Для упрощения анализа можно допустить, что видимый источник является малым источником, т.к. это будет наиболее ограничительным случаем. Следует использовать условия упрощенных измерений, приведенные в таблице 11  IEC 60825-1:2007.

Для протяженных источников необходимо определить стягиваемый угол видимого источника с наиболее опасного измерительного расстояния 100 мм или более от видимого источника для оценки на соответствие условию 3 из таблицы 11 IEC 60825-1:2007 и с расстояния 70 мм от видимого источника для оценки соответствия условию 2. Если видимый источник заглублен более чем на указанное измерительное расстояние согласно IEC 60825-1, IEC 60825-1:2007  оценку для условия 2 или 3 выполняют в ближайшей точке доступа человека. Стягиваемый угол и доступная эмиссия являются парными величинами, которые определяют на одинаковом расстоянии.

При оценке на соответствие условию 1 из таблицы 11 IEC 60825-1:2007 указанным минимальным расстоянием будет расстояние 2 м от ближайшей точки доступа человека. Если для расчета величины С6 > 1 необходимо использовать стягиваемый угол, требуется рассматривать все расстояния, пока не будет установлено/обнаружено условие максимальной опасности. При некоторых оценках при условии 1 можно умножить стягиваемый угол на коэффициент 7, чтобы учесть увеличенное изображение и усиление типовых оптических устройств. В таких случаях при условии 1 максимальным углом, в котором будет собираться лазерная энергия, будет угол (100 мрад)/7 = 14,3 мрад. Однако коэффициент умножения может быть меньше 7 (относительно более подробной информации по коэффициенту умножения см. раздел 9 IEC 60825-1:2007).

Так как максимальный угол приема при измерениях излучения составляет 100 мрад для тепловых оценок и 110 мрад для фотохимических, то при больших источниках нет необходимости «собирать» энергию от какой-либо части источника вне этих углов.

7.7.3 Условия измерений при оценке степени опасности

7.7.3.1	Общие положения

Условия измерения при оценке степени опасности включают измерения мощности/энергии, плотности потока излучения и количества облучения, диаметра пучка и его дивергенции при минимуме. В приведенных ниже подразделах представлена информация о таких измерениях.

7.7.3.2	Измерения мощности/энергии

Полная мощность излучения или полная энергия излучения, исходящая от рассматриваемого лазера, является еще одним критичным параметром, который необходимо измерять при оценке наличия лазерного излучения и классификации лазеров. Мощность излучения, измеряемая в ваттах, относится к лазерам, имеющим режим непрерывного излучения (CW), когда уровень излучаемой энергии во времени остается постоянным. Энергия излучения, измеряемая в джоулях, относится к лазерам, излучающим одиночный импульс или серию импульсов.

Для измерения мощности или энергии излучения наиболее часто используют радиометр с детектором, соответствующим длине волны лазера. В отдельных случаях наиболее эффективным устройством для измерения этих параметров будет калориметр. При измерении мощности или энергии лазерного пучка площадь детектора должна быть больше площади пучка, чтобы можно было уверенно охватить весь пучок целиком. Это подразумевает необходимость предварительной осведомленности относительно приблизительного диаметра пучка. В большинстве случаев диаметр пучка указывает производитель. Также приблизительный диаметр лазерного пучка относительно площади детектора можно определить визуальным осмотром невооруженным глазом у лазеров в диапазоне видимых длин волн или с помощью инфракрасных видеоустройств, фосфоресцирующих карт или тепловых жидкокристаллических пластин у лазеров, работающих в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне.

Метод измерения энергии излучения лазера одиночных импульсов по существу такой же, что и метод измерения мощности излучения с обеспечением попадания в детектор всего пучка целиком. Приходящуюся на один импульс энергию лазера, излучающего множество или серию импульсов, можно измерить непосредственно с помощью измерителя энергии излучения или рассчитать по пиковой мощности и ширине импульсов. Произведение пиковой мощности и ширины импульса определяет приблизительное значение зоны под кривой мощности в зависимости от времени. Однако существуют радиометры, которые могут выполнять интегрирование мощности по времени, что упрощает данное измерение.

Несмотря на то, что измерение энергии или мощности излучения считается прямым/непосредственным, по многим причинам могут возникать потенциальные погрешности. Как уже упоминалось, радиометрические детекторы/приемники реагируют только на часть оптического спектра. Используя детектор для измерения лазера, излучающего длину волны, находящуюся на границах диапазона спектральной характеристики чувствительности детектора или вне его, можно получить показание, которое с большой долей вероятности будет ниже реального излучения. И с другой стороны, превышение номинально максимального значения средней мощности или энергии импульса, рекомендованного производителем детектора, приведет к насыщению или поломке детектора, что, естественно, выльется в ошибочный результат. Простая проверка на насыщение ─ это уменьшить входной сигнал детектора за счет использования фильтра нейтральной плотности (фотографического или оптического фильтра, одинаково поглощающего свет всех длин волн, уменьшающего свет без изменения цвета) или затемнения пучка через апертуру на порядок и определить степень соответствия показания. Применение квантовых приемников излучения также иногда ограничивается частотой повторения импульсов, которую они могут воспринимать. Если частота повторения импульсов лазера превышает рекомендованное производителем максимальное значение, опять может идти речь о насыщении или поломке.

7.7.3.3	Плотность потока излучения и количество облучения

В некоторых случаях невозможно захватить весь пучок целиком в рамках площади детектора. В зависимости от применения лазерный пучок может расширяться так, что его диаметр будет больше чем у имеющегося детектора. Такая ситуация не обязательно неблагоприятна для анализа или классификации опасности. Максимально допустимое облучение (MPE) задают в единицах плотности потока излучения или количества облучения, следовательно, при этом виде измерения получают прямое сравнение. Некоторые приборы специально разработаны для выдачи показаний в единицах плотности потока излучения или количества облучения за счет деления мощности или энергии, накопленной в активной зоне детектора. Плотность потока излучения и количество облучения также можно рассчитать путем деления показания детектора (мощности или энергии) на площадь лазерного пучка.

7.7.3.4	Диаметр пучка

Диаметр пучка допускается измерять на выходе лазера, когда указано/установлено опасное расстояние. Этот параметр в его определении как номинального окулярного опасного расстояния рассматривается в уравнении дальности действия.

Для лазерных пучков с круговой симметрией для определения диаметра пучка можно использовать метод апертуры. Регулируемую круговую апертуру, центрированную на оптической оси пучка, помещают между детектором и лазерным источником. Апертуру раскрывают, чтобы проходил весь полный пучок, и получают мощность или энергию. Затем апертуру уменьшают пока не получат показание, составляющее 63,2 % от полного показания. Тогда, если пучок имеет гауссов профиль, диаметр апертуры будет соответствовать 1/е диаметра лазерного пучка.

Существует и другой метод апертуры для измерения диаметра пучка, который можно применять к гауссовым пучкам с круговой симметрией. В этом методе используют небольшую фиксированную круговую апертуру диаметром Dfa, центрированную на оптической оси лазерного пучка. Через эту апертуру измеряют мощность Φd. Затем ее представляют в отношении к полной мощности лазера, а именно как Φd/Φ0. При условии, что пучок имеет гауссово распределение и отношение меньше 80 %, диаметр пучка d можно приблизительно выразить как:

d63=−Dfa2lnΦdΦ0

Для распределения с плоской вершиной имеем:

d100=DfaΦ0Φd

Еще одним способом определения диаметра гауссова пучка является измерение с помощью узкой щели, сканируемой по пучку. Для обеспечения наибольшей точности ширина щели должна быть существенно меньше размера пучка. Щель находится между детектором и лазерным источником. Когда щель сканируется по пучку, снимают показания детектора, при этом диаметр пучка – это расстояние между его диаметральными точками при показании детектора через щель, составляющем 36,8 % от максимума. Этот способ удобен при пучках с некруговым профилем, когда ось сканирования можно вращать для измерения диаметров пучка при разных осях.

В аналогичном методе вместо щели используют точечную апертуру. Принцип остается тем же; точечную диафрагму помещают между лазером и детектором. Снимают показание плотности потока излучения через апертуру при сканировании апертуры по пучку. Как и в методе с использованием щели, диаметр пучка - это расстояние между точками на разных концах диаметра в центре пучка, когда показания плотности потока излучения составляют 36,8 % от максимального показания, снятого в центре пучка.

Для измерения диаметра пучка также можно использовать такие средства как камеры на приборах с зарядовой связью (ПЗС-камеры) и пироэлектрические матрицы/решетки. Такие устройства замеряют два полных пространственных сечения пучка. Аналогично методу точечной апертуры в данном методе замеряют полный профиль пучка при одном размещении плоскости. Большинство таких устройств управляется компьютером, и их можно программировать для выдачи диаметра в точках 1/е, 1/е2 или du.

Достаточно хорошую оценку диаметра пучка можно получить за счет визуальной проверки. Самым простым способом является установка масштабной линейки в пучок у выхода и считывание результата измерения. Естественно, если лазер является прибором инфракрасного диапазона, для того, чтобы увидеть пучок, потребуется устройство просмотра инфракрасного диапазона. В качестве альтернативы можно измерять рассеянное или испускаемое излучение от материала мишени, находящейся в пучке. Такими мишенями могут быть фосфоресцирующие карты, термические пластины на жидких кристаллах или просто лист бумаги. Из-за видимого/кажущегося размера пучка, меняющегося в зависимости от количества окружающего света во время измерения, в обоих методах могут быть погрешности. Для лазеров с большей мощностью можно измерять диаграмму выгорания или экспозиции от материала мишени. Для лазеров с большей мощностью требуется, чтобы материал мишени был более жестким в зависимости от мощности лазера. Примерами такого материала могут быть фотографические пленки, термобумага, поликарбонат, акрил, плексиглас или пластмасса и шпатель для отдавливания языка или аналогичный кусочек дерева. Измерение таких диаграмм горения или экспозиции будет несколько точнее, чем просто наблюдение лазерного пятна и его измерение, но все же совершенно точным его не назовешь.

7.7.3.5 Дивергенция пучка

Измерение дивергенции пучка не всегда является необходимым параметром  для классификации, но для полного анализа опасности этот параметр необходимо определить количественно, т.к. он влияет на расчеты опасного/безопасного расстояния. Для определения дивергенции пучка существует ряд методов. Несколько из них приведены ниже.

a) одним из методов измерения дивергенции является способ измерения диаметра в двух точках. Измерьте диаметр пучка в месте, где он самый маленький, т.е. либо в перетяжке пучка, либо вблизи выходной апертуры лазера. Затем проведите другое измерение диаметра в какой-либо точке направления распространения. Далее измерьте расстояние между точками. Определите дивергенцию, разделив корень квадратный из разности квадратов диаметров в двух точках на разделительное расстояние. Для гауссовых пучков это можно выразить в цифровом виде с помощью формулы

φ=(d2)−(dw2)r−r0,

где r0 – местоположение перетяжки пучка.

b) аналогичный метод состоит в выборе двух точек на оси распространения, когда диаметр пучка много больше наименьшего диаметра на траектории пучка (при этом наименьший диаметр – это перетяжка пучка или диаметр у выходной апертуры). Эту область пучка называют дальним полем. Измеряют диаметры и разделительное расстояние между выбранными точками. Дивергенция будет просто разностью диаметров, деленной на расстояние между точками. Математически это представляется следующим уравнением

φ=d2−d1r2−r1

Это достаточно упрощенный прямой метод, но имеющий подводные камни. Для обеспечения точности, необходимы условия дальнего поля, как сказано выше. Дальнее поле – это область пучка, в которой значения плотности потока излучения подчиняются закону обратных квадратов и уменьшаются с зависимостью 1/r2, аналогично некогерентному источнику. У некоторых лазеров таким дальним полем может быть непосредственно расстояние от выходной апертуры лазера, иногда простирающееся на километры.

c) когда вопрос стоит о пространстве, существует другой метод определения дивергенции пучка для гауссовых лазерных пучков, в котором необходимо использовать длиннофокусные линзы и апертуру. Важно, чтобы качество используемых длиннофокусных линз было очень высоким. Дивергенцию пучка можно рассчитать по диаметру сфокусированного лазерного пучка в фокальной точке линзы, соответствующей длине волны лазера. Геометрическое фокусное расстояние линзы зависит от конкретной рассматриваемой длины волны. В некоторых случаях при типовых значениях длины волны эти фокусные расстояния могут определяться производителем. Однако, если необходимо дать численную оценку фокусного расстояния для конкретной длины волны, то для этого можно использовать стандартную лампу и узкополосный фильтр. Когда лампа находится на определенном расстоянии s1 от линзы, изображение появляется на расстоянии s2 с другой стороны линзы. Если расстояние до изображения s2 определено, для расчета фокусного расстояния линзы для конкретной длины волны можно использовать приведенное ниже уравнение изготовителя линз.

1s1+1s2=1f

В физической установке для такого измерения требуется, чтобы линза находилась перед лазером. Местоположение линзы с точки зрения ее фокусного расстояния несущественно, но все же линза не должна помещаться в перетяжку пучка. Измерение опорной мощности или энергии лазерного пучка следует проводить после его прохождения через линзу. Его нельзя выполнять непосредственно в фокальной точке, т.к. сфокусированный пучок может повредить детектор. Затем для измерения диаметра пучка небольшую апертуру помещают в фокусную плоскость линзы. Заметим, что измерение выполняют на фокусном расстоянии линзы, что не является обязательным, если определен наименьший размер пятна. Измеренная энергия, проходящая через апертуру, должна составлять 63,2 % от опорного показания, чтобы соответствовать точкам 1/е. Если геометрическое фокусное расстояние известно или определено и диаметр сфокусированного пучка измеряют в фокусной точке, тогда дивергенцию можно рассчитать, используя следующую формулу.

φ=dfpf

d) для лазеров с гауссовым профилем и когда вопрос о пространстве не стоит, для определения дивергенции пучка можно применять простой метод с использованием радиометра. В этом методе сначала необходимо измерить полную мощность или энергию. Затем в дальнем поле, где диаметр пучка существенно больше его исходного диаметра, проводят измерение максимизированной плотности потока излучения или количества облучения (Emax или Hmax). Измерение плотности потока излучения следует выполнять вблизи центра пучка, и головка детектора должна быть значительно меньше диаметра пучка в этой точке. В приведенной ниже формуле отражено соотношение между значением полной мощности или энергии (Φ или Q), максимизированной плотностью потока излучения или количеством облучения (Emax или Hmax), и расстоянием r, при котором проводилось измерение максимизированной плотностью потока излучения при определении дивергенции φ

φ=4ΦπEmaxr		или		φ=4QπHmaxr

7.8 Сканирующие пучки

7.8.1 Общие положения

Во многих применениях простой расчет с допущением, что С6 = 1 и длительность импульса соответствует сканированию пучка по всей апертуре измерения при расстоянии 100 мм от вершины сканирующего пучка обеспечивает классификацию, отвечающую требованиям производителя. При желании иметь менее ограничительный предел можно использовать приведенный в данном разделе метод определения более точного AEL, что может позволить провести классификацию по более низкому классу или увеличить выходную мощность при той же классификации. Примеры сканирующих пучков приведены в приложении А.

П р и м е ч а н и е – Как указано в 9.3 IEC 60825 -1:2007, к сканирующим пучкам условие 1 и условие 2 не применяют.

7.8.2 Стационарный стягиваемый угол (αs)

Если предположить, что система сканирования блокирована, а глаз сфокусирован на конкретном расстоянии Z, стационарным стягиваемым углом будет стягиваемый угол с диаметром пучка d при расстоянии Z. На рисунке 12 приведен «оптический план» заблокированной сканирующей системы, где местоположение точки, воспринимаемой глазом, находится за вершиной сканирующего пучка

αs = d / Z

где d - диаметр пучка в точке фокуса глаза;

Z- расстояние от измерительной апертуры до местоположения точки фокуса глаза.

П р и м е ч а н и я

1 Профиль плотности потока излучения изображения на сетчатке прямо пропорционален только профилю плотности потока излучения пучка в точке аккомодации, когда все лучи, формирующие пучок, реально попадают в апертурную диафрагму АР. В других случаях для определения стягивания угла необходимо использовать модель «эквивалента глаза» или экспериментальную установку.

2  Стягиваемый угол определяется в соответствии с 8.3 d) IEC 60825-1:2007 см. также 7.5.3 настоящего стандарта. Для гауссова пучка при определении стягиваемого угла можно использовать диаметр, охватывающий 63 % энергии (d63).

Рисунок 12 – Изображение стационарного видимого источника, находящегося за вершиной сканирующего пучка

7.8.3 Длительность сканирующего импульса (Тр)

На рисунке 13 представлена оптическая система со сканированием при двух разных значениях времени (t0 и t1), соответствующих моменту, когда центр пучка достиг краев измерительной апертуры (АР).

Рисунок 13 – Изображение сканирующего видимого источника, находящегося за вершиной сканирующего пучка

П р и м е ч а н и е 1 – Для упрощения оптического плана элемент сканирования представлен как прозрачный/светопроницаемый, а не отражающий элемент.

При постоянной угловой скорости длительность импульса, используемого для классификации, будет

Tp= t−t0=tan−1(APM)ω≈APMω

где ω ─ угловая скорость сканирующего пучка, рад/с;

АР ─ диаметр измерительной апертуры, указанный в таблице 11 IEC 60825-1(например, 7 мм при λ < 1400 нм);

М ─ расстояние от измерительной апертуры до вершины сканирования.

П р и м е ч а н и е 2 – Так как М намного больше АР, для упрощения уравнений используют малоугловую аппроксимацию.

Когда расстояние от элемента сканирования увеличивается, угол, стягиваемый измерительной апертурой, уменьшается, что ведет к уменьшению длительности импульса. Это может не происходить, когда пучок больше измерительной апертуры или функция скорости сканирования нелинейна. Относительно измерения длительности импульса и частоты повторения импульсов см. 7.4.3 и 7.6.

7.8.4 Сканирующий стягиваемый угол (αsсan)

Сканирующий стягиваемый угол (αsсan) используют для расчета C6 при сканирующих пучках, когда угол сканирования охватывает линию или площадь, которая больше зрачка. Если сканирование остается в пределах зрачка, пучок можно рассматривать как непрерывную волну (СW), или необходимо произвести более подробный анализ. Если глаз не сфокусирован на вершине сканирующего пучка, пучок формирует на сетчатке линию сканирования, которая стягивает угол φscan. Он зависит от размера измерительной апертуры и расстояния, и точки фокуса глаза:

ϕscan=2tan−1AP21M−1Z≈AP1M−1Z

П р и м е ч а н ия

1  Вершина сканирующего пучка необязательно находится на поверхности сканирующего элемента, но часто это бывает именно так.

2  Данная формула справедлива вне зависимости от того, с какой стороны от вершины сканирующего пучка находится точка фокуса глаза.

Угол φscan нельзя использовать для определения стягиваемого угла по направлению сканирования при расчете C6, так как при коротком периоде времени вся энергия направлена в одну точку сетчатки глаза. Однако при длительностях менее Тi, указанных в таблице 3 IEC 60825-1:2007 (например, 18 х 10-6 с при 400 нм < λ < 1050 нм), опасность не зависит от формы пучка, и допускается интегрирование. Соответственно, сканирующий стягиваемый угол может увеличиться на угол φТ (часть φscan, соответствующую перемещению пучка по сетчатке за время Тi), задаваемый формулой

ϕT=(TiTp)ϕscan Tp≥Ti

Подставляя уравнения для ТР и φscan, получаем:

ϕT=TiMω1M−1Z Tp≥Ti

Сканирующий стягиваемый угол αscan задается формулой:

αscan = max [(αs + φТ), αmin]

где αs ─ стационарный стягиваемый угол вдоль оси сканирования.

П р и м е ч а н и е  3 – Если αs меньше αmin, его не заменяют αmin.

При любой точке фокуса глаза C6 можно вычислить по формуле

C6=αnscan+αscan2αmin

где αscan ─ стягиваемый угол вдоль несканирующей оси или αmin, в зависимости от того, что больше.

7.8.5 Двунаправленное сканирование

Если система сканирования является двунаправленной, существует место в конце линии сканирования, где пучок останавливается и меняет направление на противоположное. Если эта точка доступна, ее необходимо рассматривать в определении АЕL. Так как угловая скорость нелинейна, длительность импульса Тр не будет задаваться формулой, приведенной в 7.8.3, а должна быть измерена или получена при скорости в функции от углового положения. Для расчета C6 угол φТ должен быть измерен или получен как угол, при котором пучок возвращается из конечной точки через время Тi/2 или Тр/2 в зависимости от того, что меньше. Длительность составляет половину значения, так как пучок в конце линии сканирования меняет направление на противоположное, оставаясь при этом в той же области сетчатки. Если точка разворота (нулевой скорости) недоступна (например, вырезана каким-либо видом блокировки пучка), тогда на конце доступной линии сканирования скорость пучка часто будет самой низкой и, следовательно, длительность импульса самой большой. В таком случае φТ измеряют от конца доступной линии сканирования, но время измерения будет просто меньше Тi или Тр. При двунаправленном сканировании длительность импульса зависит от позиции измерительной апертуры АР вдоль линии сканирования. При сканирующем зеркале с синусоидальными колебаниями и измерительной апертурой АР, находящейся в конце линии сканирования (точка возврата), длительность импульса, используемая для классификации с помощью малоугловой аппроксимации, будет:

Tp=1π fcos−11−2APθ M

где f ─ частота сканирования;

θ ─ полный угол сканирования;

AP ─ диаметр измерительной апертуры;

M ─ расстояние от измерительной апертуры до вершины сканирования.

Следует отметить, что хотя для элемента двунаправленного сканирования часто предполагают, что перемещение будет синусоидальным, реальное перемещение зависит от используемого механизма и может отличаться от чисто синусоидального. Если перемещение все же характеризуется как синусоидальное, для определения длительности импульса можно просто использовать полученные уравнения. (Относительно примера синусоидального сканирования смотри приложение А). При других вариантах можно рекомендовать метод прямого измерения перемещения пучка.

Если мощность лазера меняется в функции от угла сканирования (что могут делать при некоторых видах оптимизации характеристик, например, при улучшении однородности яркости), то позиция в пучке, в которой длительность импульса будет самой большой, может не соответствовать предельному AEL для данного устройства. В таком случае AEL следует определить в функции от угла сканирования (а также расстояния от сканера) и сравнить с мощностью лазера. Наибольшее отношение мощности к AEL будет предельным условием.

7.8.6 Количество линий сканирования в апертуре (n)

В случае нескольких линий сканирования, исходящих из одной точки на элементе сканирования, разделение между линиями обычно увеличивается с увеличением расстояния от элемента сканирования. Количество линий сканирования в апертуре влияет на количество импульсов в цепочке импульсов за применимую временную базу. В приведенном ниже уравнении выражено количество импульсов в цепочке импульсов N в функции от частоты повторения импульсов, количества линий сканирования в апертуре и применимой временной базы:

N = (PRF) × n × Т

где N ─ количество импульсов в цепочке импульсов за применимую временную базу или T2 в зависимости от того, что меньше;

PRF ─ частота повторения импульсов одной линии сканирования;

N ─ количество линий сканирования в апертуре;

T ─ применимая временная база или T2 в зависимости от того, что меньше.

Чтобы определить необходимое количество линий сканирования, считающихся входящими в апертуру, необходимо рассмотреть полный размер апертуры. Например, если на конкретном расстоянии две линии сканирования разнесены на 7 мм, расчет двух полных длительностей импульсов на зрачке будет давать слишком ограничительный результат, так как зрачок круглый. В случае двух линий сканирования, разделенных расстоянием 6 мм на апертуре 7 мм, создаются два импульса, длительность каждого из которых будет равна половине длительности импульса одной линии, идущей по центру апертуры. При этом максимальное разделение в 6 мм является устойчивой основой для расчета импульсов, пересекающих апертуру 7 мм. Если нужен более точный, менее ограничивающий результат, то для определения полного/суммарного импульса за повторение можно использовать метод «полной длительности импульсов» (ТОТР) из 8.3 f) 3) b) IEC 60825-1:2007. При использовании такого метода учитывают длительность каждого отдельного импульса и его зависимость от того, где пучок пересекает апертуру.

Относительно измерения длительности импульсов и частоты повторения импульсов смотри 7.4.3 и 7.6.

В системах сканирования, в которых несколько линий сканирования попадают на зрачок от разных источников поля, соответствующие изображения на сетчатке находятся в разных местах. Если такие источники находятся на расстоянии более 100 мрад, их рассматривают как независимые и трактуют как отдельные источники. При угловом разделении менее 100 мрад AEL рассчитывают для каждого источника отдельно, а также все комбинации нескольких источников для определения наиболее ограничивающего случая. Если несколько источников рассматривают как один нестандартный источник, количество импульсов равно количеству формирований нестандартного шаблона. Например, если источник А и источник В имеют суммарное значение С6 как С6(А + В) и оба они одновременно сканируются по измерительной апертуре N раз в течение периода измерения, AEL будет относиться в сумме мощности от А и В, уменьшенной на критерии периодических импульсов для N импульсов, а не на 2 х N. Относительно измерения нескольких и нестандартных источников смотри 8.3 IEC 60825-1:2007.

7.8.7 Место максимальной опасности

7.8.7.1	Общие положения

Место максимальной опасности – это позиция, в которой комбинация стягиваемого угла, длительности импульса, количества импульсов, аккомодации глаза и накопленной энергии (или мощности) ведет к наиболее ограничивающей классификации. Определение такого места может быть сложным процессом, так как глаз при разных обстоятельствах будет искать фокус на разных объектах. К тому же отдельные элементы конкретного лазерного устройства могут создавать соответствующие точки в поле сканирования. Например, если стационарный пучок конвергентен и выходит из устройства, имея размер больше измерительной апертуры, место максимальной опасности может быть намного дальше, чем в случае, когда расстояние определялось на основании полной энергии пучка, попадающего в глаз. Это может объясняться зависимостью параметра связи от измерительного расстояния (см. 7.8.8). В случае нескольких линий сканирования местом максимальной опасности может быть расстояние непосредственно перед переходом к более низким линиям сканирования внутри измерительной апертуры. Аналогично, место максимальной опасности может быть на расстоянии, на котором длительность импульса равна граничному значению из таблиц  4, 5, 7 или 8  IEC 60825-1:2007 (например, 18 мкс в области тепловой опасности). При оценке расстояния для определения наиболее опасного места все переменные должны измеряться на этом расстоянии.

Для специализированных комплексных систем сканирования для определения критичной комбинации необходимо рассматривать изменения всех параметров системы, включая фокус глаза. Для простых систем сканирующих пучков при условии максимальной опасности необходимо проверить как минимум следующие два случая. См. также примеры в разделе А.1 приложения А.

7.8.7.2	Фокус в бесконечности (отдыхающий/расслабленный глаз)

Если αscan рассматривают для расчета С6 > 1, важно рассмотреть условие, когда глаз сфокусирован в бесконечности. В этом случае Z = ∞ и αs почти равен углу расхождения пучка β. Это можно видеть из определения αs в виде d/Z. Поскольку расстояние Z до плоскости измерения стремится к бесконечности, то же будет и с размером пятна d, измеренным в этой плоскости. Это ведет к тому, что при измерительных расстояниях, когда Tp больше Ti, αscan не зависит от расстояния до вершины сканирования М, а зависит только от Ti (из таблицы 3 IEC 60825-1:2007) и скорости углового сканирования.

αscan=max[(β+Tiω),αmin] Tp≥Ti

Когда Tp меньше Ti, уравнение меняется. Измерительное расстояние, при котором уравнение меняется, будет M = AP/Tiω. Если минимальное доступное измерительное расстояние меньше этого значения, такой сектор вблизи сканера будет иметь αscan, который меняется только с расстоянием M. Если угловая скорость меньше (αmin – β)/Ti, то αscan будет равен αmin в этом секторе. Если пучок астигматичен, αnscan может быть достаточно большим, чтобы обеспечить С6 > 1, но часто наиболее опасным условием будет измерительное расстояние 100 мм. Это можно проверить путем изменения измерительного расстояния для обнаружения позиции наихудшего случая.

7.8.7.3	Фокус в вершине сканирования

Другим подлежащим оценке условием является условие, когда глаз сфокусирован на вершине сканирования, и местоположение измерительной апертуры находится достаточно далеко так, что αs и αnscan меньше αmin. В этом случае С6 = 1. Расстояние Z0 задается формулой

Z0 = dmax / 0,0015

где dmax – наибольший из двух размеров пучка в точке вершины сканирования.

7.8.8 Параметр связи гауссова пучка ()

Вне зависимости от суммарного количества энергии в пучке при классификации учитывают только энергию, проходящую через ограничительную апертуру при заданном измерительном расстоянии.

В зависимости от ширины перетяжки и дивергенции пучка он может быть больше измерительной апертуры в некоторых или во всех позициях вдоль доступной трассы пучка. При негауссовых пучках мощность, проходящую через апертуру, следует измерять впрямую.

При симметричном гауссовом профиле часть всей энергии, проходящей через круговую апертуру, находящуюся в центре пучка, будет

η=1−e−APdap2

где АР ─ диаметр измерительной апертуры;

dap ─ диаметр пучка у апертуры (определенный в соответствии с IEC 60825-1:2007, т.е. d63).

7.8.9 Коэффициент умножения угла сканирования

Чтобы определить подходящую длительность импульса, не проводя ее измерение непосредственно в каждой рассматриваемой точке, необходимо знать угловую скорость пучка сканирующего устройства. Обычно сканирующим элементом является вращающееся зеркало или набор зеркал с постоянной скоростью вращения, но важно не путать скорость вращения зеркала с угловой скоростью пучка. В простом случае, когда ось вращения перпендикулярна плоскости сканирования, угловая скорость пучка будет больше скорости вращения зеркала на коэффициент 2. Этот коэффициент считают коэффициентом умножения угла сканирования (SAM), и для одного вращающегося зеркала он всегда будет в пределах от 0 до 2.

На рисунке 14 представлен случай, когда коэффициент SAM отличается от 2. Математически этот коэффициент, обозначаемый как KSAM, можно определить по формуле

KSAM = cosθi + cosθr

где θi и θr – углы падения и отражения, указанные на рисунке 14.

П р и м е ч а н и е – Коэффициент SAM не обязательно остается постоянным при вращении зеркала на 360°. Если это так, то данное уравнение будет точным только при симметрированном центре развертки. Однако обычно полные углы развертки каким-либо образом ограничиваются конечным размером скошенной поверхности, и коэффициент SAM меняется не сильно. При развертках с большим углом необходимо определить изменение скорости пучка.

Рисунок 14 – Сканирующее зеркало с произвольным коэффициентом умножения угла сканирования

Во многих случаях, чтобы обеспечить растр линий, разные грани зеркальной фигуры будут наклонены под разными углами. В таких случаях в результате разных углов отражения каждая линия будет иметь разную скорость пучка. Для узких растров разница будет небольшой, и для всех линий можно использовать самую низкую скорость, но при более широких растрах может оказаться целесообразным выполнить отдельный расчет для каждой линии.

Приложение А

(справочное)

Примеры

А.1	Пример классификации больших источников

А.1.1	Общие положения

В настоящем примере представлен метод классификации устройства/аппаратуры с большим видимым источником (> 100 мрад). Считается, что равномерно излучаемая энергия строго перпендикулярна плоской поверхности, и поскольку пучок не структурирован (т.е. источник некогерентный или полностью диффузный), реальная площадь излучения является видимым источником. Круговой источник диаметром d и дивергенция Φ пучка 1/е являются предполагаемыми параметрами.

Путем анализа определяют полную допустимую мощность для класса 1. Путем анализа определяют при разных расстояниях, какая часть всей энергии находится в пределах максимального угла накопления 100 мрад, какая часть этой энергии накапливается измерительной апертурой, а также стягиваемый угол видимого источника. Эти параметры затем можно использовать для определения AEL класса 1, а затем полной излучаемой мощности в условиях наблюдения вооруженным и невооруженным глазом.

А.1.2	Предел при наблюдении невооруженным глазом

А.1.2.1	Излучаемая накопленная энергия при наблюдении невооруженным глазом

Необходимо определить, какая часть излученной энергии исходит от части источника в пределах максимального угла приема δ = 100 мрад при расстоянии r. Необходимо рассматривать любую излученную энергию, которая находится вне окружности 100 мрад, проектируемой на источник. Можно обозначить часть энергии в пределах 100 мрад как Fe.

Рассмотрим два геометрических условия:

Если r < 10 d, диаметр окружности 100 мрад, проектируемой на источник, меньше d, и Fe = π/4 (0,1 r)2 / (π/4 d2) = (0,1 r/d)2.

Если r ≥ 10 d, весь источник накапливается в проектируемой окружности 100 мрад и Fe = 1.

А.1.2.2	Стягиваемый угол источника при наблюдении невооруженным глазом

Значение α зависит от части оцениваемого источника и от расстояния r от него.

Если r < 10 d, то источник попадает в угол накопления энергии и α = 100 мрад и С6 = 100/1,5 = 66,7.

Если r ≥ 10 d, то α = d/r мрад и С6 = 667 d/r.

А.1.2.3	Накопленная энергия при наблюдении невооруженным глазом

Если r < 10 d, площадь диаграммы расходящегося пучка на расстоянии r от части источника 0,1r в диаметре приблизительно составляет:

Ar = π/4(Ф r + 0,1r)2 = 0,79(Ф + 0,1)2 r2

Часть такой диаграммы, накопленная в апертуре 7 мм, составляет:

Fс = 38,4 мм2/[0,79(Ф + 0,1)2 r2] = 49 мм2/[(Ф + 0,1)2 r2]

Если r ≥ 10 d, площадь диаграммы расходящегося пучка на расстоянии r от полного источника приблизительно составляет:

Ar = π/4(Ф r +d)2

Часть такой диаграммы, накопленная в апертуре 7 мм, составляет:

Fс = 38,4 мм2/[π/4(Ф r +d)2] = 49 мм2/(Ф r +d)2

Критерий класса 1

Задавая длину волны и длительность импульса, можно рассчитать предел энергии. Например, предел энергии для класса 1 из таблицы 5 IEC 60825-1:2007 при длине волны от 700 до 1050 нм составляет

Е = 0,7C4 C6 T23/4 мДж

Это можно записать в единицах мощности как:

AEL = Е / T2 = 0,7C4 C6 T23/4 × 1/ T2 = 0,7C4 C6 / T21/4 мВт	(А.1)

А.1.2.4	Полная допустимая мощность при наблюдении невооруженным глазом

Для определения полной допустимой излучаемой мощности необходимо использовать корректные значения T2 и  C6 для оцениваемого расстояния. При таком анализе определяют стягиваемый угол видимого источника α на оцениваемом измерительном расстоянии при r > 100 мм – консервативный метод.

Используя уравнение (А.1), можно определить полную допустимую излучаемую мощность на любом расстоянии с учетом потерь от апертурной диафрагмы и диафрагмы поля зрения:

PT = AEL /(Fe × Fc) = 0,7C4 C6/(Fe × Fc × T21/4)  мВт		(А.2)

А.1.3	Анализ при наблюдении вооруженным глазом

А.1.3.1	Метод

Для оценки условия 1 необходимо следовать приведенному выше методу при наблюдении невооруженным глазом со следующими поправками:

- площадь накопления энергии при апертуре 50 мм должна быть больше;

- стягиваемый угол источника увеличен на 7Х из-за коэффициента увеличения оптики;

- угол приема для накопления излучаемой энергии уменьшается до δ = 100/7 мрад из-за коэффициента увеличения оптики;

- минимальное расстояние составляет 2000 мм, как указано в таблице 11 IEC 60825-1:2007

А.1.3.2	Излучаемая накопленная энергия при наблюдении вооруженным глазом

Рассмотрим два геометрических условия:

Если 2000 мм < r < 70 d, диаметр окружности 100/7 мрад, проектируемой на источник с расстояния r, меньше d, и приблизительная часть накопленной энергии составляет:

Feа = π/4 (0,1r/7)2 / (π/4 d2) = (0,1 r/7d)2.

Если r ≥ 70 d, весь источник накапливается в проектируемой окружности 100/7 мрад и Feа = 1.

А.1.3.3	Стягиваемый угол источника при наблюдении вооруженным глазом

Если 2000 мм < r < 70 d, то α = 100 мрад и С6а = 100/1,5 = 66,7.

Если r ≥ 70 d, то α = 70 d/r рад и С6а = 4670 d/r.

А.1.3.4	Накопленная энергия при наблюдении вооруженным глазом

Если r < 70 d, площадь диаграммы расходящегося пучка на расстоянии r от части источника 0,1r/7 в диаметре приблизительно составляет:

Ar = π/4(Ф r + 0,1r/7)2 = 0,79(Ф + 0,0143)2 r2

Часть такой диаграммы, накопленная в апертуре 50 мм, составляет:

Fса = 1960 мм2/[0,79(Ф + 0,0143)2 r2] = 2500 мм2/[(Ф + 0,0143)2 r2]

Если r ≥ 70 d, площадь диаграммы расходящегося пучка на расстоянии r от полного источника приблизительно составляет:

Ar = π/4(Ф r +d)2

Часть такой диаграммы, накопленная в апертуре 7 мм, составляет:

Fса = 1960 мм2/[π/4(Ф r +d)2] = 2500 мм2/(Ф r +d)2

А.1.3.5	Полная допустимая мощность при наблюдении вооруженным глазом

Полную мощность получают из AEL, используя форму уравнения (А.2), но с параметрами при наблюдении вооруженным глазом на любом расстоянии

PTа = AEL /(Feа × Fcа) = 0,7C4 C6а/(Feа × Fcа × T2а1/4)  мВт		(А.3)

А.1.3.6	Допустимая полная мощность от устройства/аппаратуры

Путем определения полной излучаемой мощности на разных расстояниях при условии 1 и условии 2 можно установить минимальное значение на любом расстоянии и использовать его в качестве допустимого уровня мощности для данного устройства/аппаратуры.

Интересно отметить, что предел при условии наблюдения невооруженным глазом будет постоянным при всех расстояниях r < 10 d, а предел при наблюдении вооруженным глазом будет постоянным при всех расстояниях r < 70 d. Эти постоянные значения могут быть, а могут и не быть ограничивающими критериями.

А.1.3.7	Результат выборки

Если полагают, что диаметр источника d = 3 см и значение дивергенции составляет θ = 0,05 рад, то допустимая мощность по условию 3 при наблюдении невооруженным глазом на наиболее ограничительном расстоянии r < 30 см согласно уравнению (А.2) составляет 0,61 Вт. Допустимая мощность по условию 1 на наиболее ограничительном расстоянии r < 210 см согласно уравнению (А.3) составляет 0,11 Вт. Таким образом полная излучаемая мощность, допустимая для класса 1, будет 0,11 Вт.

А.2	Примеры сканирующего пучка

А.2.1 Простой зеркальный многоугольник со скошенными поверхностями/фасетами

Красным пучком сканируют по одной линии с тремя наклонными зеркалами, вращающимися со скоростью 5000 об/мин. Скошенные поверхности смещены от вала двигателя на 20 мм, и сканирующая плоскость перпендикулярна оси вращения многогранника. Пучок почти коллимированный (дивергенция пучка меньше αmin) и имеет эллиптическую форму 1,0 на 0,5 мм (сканирование 1/е и поперечное сканирование соответственно) на фасетах зеркала. Определим AEL наихудшего случая для класса 1, исходя из следующих вариантов:

a)	фокусировка на элементе сканирования, измерение на ближайшем расстоянии;

b)	расслабленный/отдыхающий глаз, измерение на ближайшем расстоянии;

c)	фокусировка на элементе сканирования, измерение на расстоянии, на котором С6 = 1;

d)	фокусировка на элементе сканирования, измерение на расстоянии, на котором длительность импульса равна 18 мкс.

Во всех случаях при повторяющихся импульсах необходимо определить AEL для пунктов 1), 2) и 3) из 8.3 f) для условия 3 из таблицы 11 (исследование условий 1 и 2 для сканирующих устройств не требуется).

При вращающемся колесе со скошенными поверхностями вершина сканирования обычно находится на поверхности фасета. Измерительные расстояния должны отсчитываться от этой точки. Во время импульса может происходить некоторый зеркальный сдвиг вершины, но он только создает небольшую размытость пятна, что делает расчетный AEL более консервативным.

Поскольку сканирующая поверхность перпендикулярна оси вращения, коэффициент SAM равен 2 для всех случаев:

KSAM = 2,0	ω = (5000 об/мин) (2π /60) (2,0) = 1047,2 рад/с

И так как на вращающемся зеркале есть три идентичные скошенные поверхности, частота повторения импульсов (PRF) будет равны 3.

Случай 1)	Фокусировка на элементе сканирования, измерение на ближайшем расстоянии

Поскольку вершина сканирования воображаемая, пучок не сканирует сетчатку. Полагая, что 100 мм от вершины сканирования достижимы, это значение будет подходящим значением для использования при измерении и аккомодации.

Z = 100 мм		М = 100 мм		dnscan = 0,5 мм		dscan = 1,0 мм

АР = 7,0 мм	αnscan = 5,0 мрад		αs = 10,0 мрад		φscan = 0 мрад

φТ = 0 мрад		αscan = 10,0 мрад	α = 7,5 мрад		С6 = 5,0

Т2 = 11,51 с		Тр = 66,9 мкс		N = 2876			С5 = 0,137

AEL1) = (С6 7 × 10-4) / (Тр)0,25 Вт				AEL1)=38,7 мВт

AEL2) = [(С6 7 × 10-4) / (Т2)0,75] / (N Тр) Вт		AEL2)=114 мВт

AEL3) = (AEL1)) C5 Вт						AEL3)=5,29 мВт

Случай 2)	Расслабленный/отдыхающий глаз, измерение на ближайшем расстоянии

Для этого случая аккомодационное расстояние уходит в бесконечность. Так как пучок коллимированный, то  β = 0. Соответственно стягиваемый угол при поперечном сканировании стремится к пределу 1,5 мрад и αscan = Tiω.

Z = ∞		М = 100 мм		dnscan = 0,5 мм		dscan = 1,0 мм

АР = 7,0 мм	αnscan = 1,5 мрад	αs = 0,0 мрад		φscan = 70 мрад

φТ = 18,9 мрад	αscan = 18,9 мрад	α = 10,2 мрад	 С6 = 6,78

Т2 = 12,25 с		Тр = 66,9 мкс		N = 3062		С5 = 0,134

AEL1) = (С6 7 × 10-4) / (Тр)0,25 Вт				AEL1)=52,5 мВт

AEL2) = [(С6 7 × 10-4) / (Т2)0,75] / (N Тр) Вт		AEL2)=152 мВт

AEL3) = (AEL1)) C5 Вт						AEL3)=7,06 мВт

Случай 3)	Фокусировка на элементе сканирования, измерение на расстоянии, на котором С6 = 1

Для определения подходящего измерительного расстояния используют наибольший из двух размеров пучка. В данном случае размер пучка 1 мм стягивает угол 1,5 мрад при 667 мм. Это значение используют для Z и M. Заметим, что при более короткой длительности импульсов, меняется уравнение для AEL1).

Z = 667 мм		М = 667 мм		dnscan = 0,5 мм		dscan = 1,0 мм

АР = 7,0 мм		αnscan = 1,5 мрад	αs = 1,5 мрад	     φscan = 0 мрад

φТ = 0 мрад		αscan = 1,5 мрад	α = 1,5 мрад		С6 = 1,0

Т2 = 10,0 с		Тр = 10,0 мкс		N = 2500			С5 = 0,141

AEL1) = (С6 2 × 10-7) / (Тр) Вт					AEL1)=20,0 мВт

AEL2) = [(С6 7 × 10-4) / (Т2)0,75] / (N Тр) Вт		AEL2)=157 мВт

AEL3) = (AEL1)) C5 Вт						AEL3)=2,82 мВт

Случай 4)	Фокусировка на элементе сканирования, измерение на расстоянии, на котором длительность импульса равна 18 мкс

В этом последнем случае для определения измерительного расстояния используют скорость пучка. При апертуре 7 мм установлено, что импульс 18 мкс получается на расстоянии 371 мм. При использовании любого уравнения для AEL в приведенных выше случаях получают приблизительно тот же предел (с округлением на коэффициенты, создающие небольшую разницу).

Z = 371 мм		М = 371 мм		dnscan = 0,5 мм		dscan = 1,0 мм

АР = 7,0 мм		αnscan = 1,5 мрад	αs = 2,69 мрад		φscan = 0 мрад

φТ = 0 мрад		αscan = 2,69 мрад	α = 2,10 мрад		С6 = 1,40

Т2 = 10,14 с		Тр = 18,0 мкс		N = 2535			С5 = 0,141

AEL1) = (С6 7 × 10-4) / (Тр)0,25 Вт				AEL1)=15,0 мВт

AEL2) = [(С6 7 × 10-4) / (Т2)0,75] / (N Тр) Вт		AEL2)=122 мВт

AEL3) = (AEL1)) C5 Вт						AEL3)=2,12 мВт

Максимальная мощность для случая 4, допустимая для класса 1, составляет 2,12 мВт, так как для классификации необходимо использовать наиболее ограничивающий AEL. Отметим, что эти четыре случая могут быть не единственными, которые необходимо рассмотреть при каком-либо заданном применении.

А.2.2	Растр сканирования

Зеркальный многоугольник со скошенными поверхностями, вращающийся со скоростью 1000 об/мин, создает растр со случайным образом разнесенными линиями сканирования. Падающий лазерный пучок составляет 20° (θi) от нормали к оси вращения многоугольника. Углы отражения θr меняются от 20° до 60° с одной линии каждую половину градуса. Размер пятна на скошенной поверхности составляет 0,4 мм и имеет форму круга. Найдем наиболее ограничивающий AEL для класса 1, полагая, что он существует, когда С6 = 1 и глаз сфокусирован на вершине сканирования.

Так как такой сканер создает растр, то вплоть до определенного расстояния от вершины сканирования в зрачок будут входить несколько линий. При апертуре 7 мм на расстоянии 100 мм апертуру могут пересекать до 8 линий в пределах одного поворота многоугольника. Расстояние, ниже которого не требуется рассматривать несколько линий, составляет 688 мм (расстояние, на котором 6 мм стягивают половину градуса). Так как С6 = 1 обеспечивается при расстоянии 267мм, то необходимо рассматривать несколько линий.

Поскольку все линии генерируются одним и тем же пучком, каждая из них будет создавать один, разделенный по времени, импульс. Для определения эффективного импульса суммарных/совмещенных линий мы используем метод «полной длительности импульсов» (ТОТР). При расстоянии 267 мм разделение между линиями растра составляет 2,33 мм. При таком разделительном расстоянии апертуру 7 мм будут пересекать 3 или 4 линии. На рисунке А.1 представлены два возможных случая. Ширина эффективного импульса Teff является суммой отдельных значений ширины импульсов n линий, пересекающих апертуру, и ее можно определить за счет увеличения общей длины линии сканирования внутри апертуры:

Teff=1nLi7mmT1=KnT1

где T1	- ширина импульса одной линии.

При изучении этих двух случаев установлено, что Kn при n = 3 будет больше, т.е. K3 = 2,49 (по сравнению с K4 = 2,03). Следовательно, ширина эффективного импульса при одном повороте многогранника составляет Teff = 2,49T1. Однако это не является эффективным импульсом всей цепочки импульсов. Полная длительность импульсов, которую используют для классификации TTOTP, равна Teff, умноженной на количество импульсов N.

Теперь необходимо определить T1. Для этого нам необходимо знать скорость пучка, которая предположительно зависит от местоположения апертуры в растровой диаграмме. Так как угол отражения меняется, будет меняться коэффициент SAM в пределах растра. При наименьшем угле отражения 20° KSAM составляет 1,88; при наибольшем угле отражения 60° KSAM = 1,44. Наименьший коэффициент SAM определяет самую низкую скорость и, следовательно, самую большую T1, и поэтому необходимо использовать именно это значение. Это ведет к линейной скорости пучка на апертуре, равной 40200 мм/с и T1 = 174 мкс. А это определяет длительность эффективного импульса при одном повороте Teff как 434мкс, которая будет повторяться единожды за вращение в течение временной базы T2. Это обеспечивает нас полной информацией, необходимой для расчета AEL:

Z = 267 мм		М = 267 мм		dnscan = 0,4 мм		dscan = 0,4 мм

АР = 7,0 мм		αnscan = 1,5 мрад	αs = 1,5 мрад		φscan = 0 мрад

φТ = 0 мрад		αscan = 1,5 мрад		α = 1,5 мрад		С6 = 1,0

Т2 = 10,0 с			Т1 = 1174 мкс		Тeff = 434 мкс		N = 167

ТТОТР = N Тeff = 72,3 мс

AEL1) = (С6 7 × 10-4) / (Т1)0,25 Вт				AEL1)=6,09 мВт

AEL2) = [(С6 7 × 10-4) / (Т2)0,75] / (ТТОТР) Вт		AEL2)=54,4 мВт

AEL3) = [(С6 7 × 10-4) / (ТТОТР)0,25]  Вт			AEL3)=1,35 мВт

Рисунок А.1 – Несколько линий растра, пересекающих измерительную апертуру на расстоянии от вершины сканирования, при котором С6 = 1

А.2.3	Двунаправленное сканирование

Колеблющееся зеркало сканирует красный лазерный пучок при синусоидальном перемещении с частотой цикла 50 Гц при полной ширине углового сканирования 60°. Размер пучка у зеркала составляет 0,8 мм и имеет круговую форму. Если предположить, что наихудшие условия существуют, когда глаз сфокусирован на зеркале и находится на расстоянии, на котором С6 = 1, каким будет AEL для класса 1, если полный угол сканирования доступен пользователю? Каким будет AEL, если линия сканирования блокируется физически так, что доступны только 50° области сканирования?

Чтобы идти дальше, нам необходимо определить, что означает «синусоидальное перемещение». Есть два приемлемых определения: 1) угловое положение пучка определяется синусоидальной функцией; 2) перемещение пятна, спроектированного на экран, определяется синусоидальной функцией. При очень малых углах эти два случая одинаковы, но при бόльших углах развертки они различны.

В первом случае длительность импульса определяется уравнением

Tp=12πfcos−11θmaxθa−2APM−cos−1θaθmax			(А.4)

где f – частота;

θmax – полный угол сканирования, развернутый пучком;

θa – доступный угол сканирования;

M – измеряется непосредственно от зеркала к апертуре АР.

Когда θa не равен θmax, частота импульсов равна 2f из-за прямой и обратной развертки пучка. Если θa установлен равным θmax, уравнение сокращается до:

Tp=12πfcos−11−2APθmaxM					(А.5)

и частота импульсов равна частоте цикла из-за слияния двух импульсов в один при облучении точки возврата.

При втором виде синусоидального перемещения длительность импульса определяет следующее уравнение:

Tp=12πfcos−1tanθa2tanθmax2−AP/cosθa2−AP2MMtanθmax2−cos−1tanθa2tanθmax2	(А.6)

где переменные будут такими же, за исключением того, что М является расстоянием по нормали к экрану, на котором проектируется пучок, при измерении от зеркала. И снова частота импульсов составляет 2f. Когда доступна вся линия сканирования, импульсная частота равна f , и уравнение упрощается до:

Tp=12πfcos−11−AP/cosθmax2−AP2MMtanθmax2				(А.7)

В случае такого примера будет использоваться синусоидальное угловое перемещение с применением первых двух уравнений. Для определения длительности импульсов при полностью доступной линии сканирования, используют уравнение из А.1.3.2. Размер апертуры АР составляет 7 мм, частота f = 50 Гц и угол θmax = 60° (1,05 рад). Измерительное расстояние М равно 533 мм, что обеспечивает стягиваемый угол 1,5 мрад при фокусировке на пятне на зеркале. Подставляя эти значения в уравнение, получаем Tp = 1,428 мс. Для класса 1 при С6 = 1 временная база T2 составляет 10 с. При импульсной частоте, равной 50 импульсам в секунду, за 10 секунд пройдет 500 импульсов, что ведет к коэффициенту С5, равному (1/500)1/4 = 0,211. AEL определяются из МЭК 60825-1:2007:

AEL1) = (С6 7 × 10-4) / (Тр)0,25 Вт			AEL1)=3,60 мВт

AEL2) = [(С6 7 × 10-4) / (Т2)0,25] / (f Тр) Вт	AEL2)=5,51 мВт

AEL3) = (AEL1)) C5 Вт					AEL3)=0,761 мВт

Введение блокировки пучка для уменьшения доступного угла сканирования до 50 ° требует пересчета Tp с помощью уравнения из А.1.3.1: Tp = 139,8 мкс. Длительность импульса уменьшается на коэффициент 10, а импульсная частота удваивается до 100 импульсов в секунду, что определяет С5 как 0,178. Новые AEL будут следующими:

AEL1) = (С6 7 × 10-4) / (Тр)0,25 Вт			AEL1)=6,44 мВт

AEL2) = [(С6 7 × 10-4) / (Т2)0,25] / (2 f Тр) Вт	       AEL2)=28,2 мВт

AEL3) = (AEL1)) C5 Вт					AEL3)=1,14 мВт

Следовательно, введение блокировки пучка позволяет увеличить мощность лазера приблизительно на 50 %.

А.2.4	Классификация лазерных проекторов

В проекторе используют одно зеркало, колеблющееся в горизонтальном и вертикальном направлении. Зеркало сканирует при синусоидальном перемещении в горизонтальном направлении при частоте цикла 18000 Гц с полной шириной углового сканирования 50 °. Вертикаль сканируют при скорости 60 Гц. Диаграмма сканирования начинается с верхнего угла, охватывает 480 линий при выполнении двунаправленного сканирования вниз до точки обратного хода или возврата луча и возвращается в верхнюю стартовую позицию. Такой возврат занимает приблизительно 20 % времени, и в течение этого времени лазеры выключаются. Размер пучка на зеркале составляет 0,9 мм и имеет круговую форму. Пучок считают коллиматическим. Мощность пучка будет уменьшена, так как пучок сканируется от центра к краю для обеспечения однородности яркости и гарантии того, что AEL соблюдается во всех позициях.

Определения:

Z ─ расстояние от измерительной апертуры до местоположения фокуса глаза;

M	─ расстояние от измерительной апертуры до вершины сканирования;

AP	─  диаметр измерительной апертуры, указанный в таблице 10 IEC 60825-1:2007;

dscan	  ─  диаметр пучка в направлении сканирования в точке фокуса глаза (1/е);

dnscan ─ диаметр пучка в направлении, ортогональном сканированию, в точке фокуса глаза (1/е);

fHSCAN ─ частота колебания сканирующего зеркала в горизонтальном направлении (Гц);

fVSCAN ─ частота кадров по вертикали (Гц);

n	─ количество линий сканирования в апертуре за кадр;

T	─ применимая временная база (0,25 с для излучения лазера класса 2 при λ, равной от 400 до 700 нм);

N	─ количество импульсов в цепочке импульсов за применимую временную базу или T2, в зависимости от того, что меньше;

─ fVSCAN × n × T, в данном примере используют временную базу 0,25 с для класса 2;

αs	─ стационарный стягиваемый угол по оси сканирования [αs = d/Z];

αscan ─ сканирующий стягиваемый угол (αscan = max[(αs + φT), αmin]);

Tp	─ длительность сканированного импульса в апертуре 7 мм. Меняется в зависимости от позиции апертуры относительно вершины сканирующего зеркала и частоты колебания этого зеркала (fHSCAN).

Апертура находится в центре сканирования:	Tp_center

Апертура находится в конце сканирования:	Tp_scanned

Ti	─ значение из таблицы 3 IEC 60825-1:2007, обеспечивающее «тепловое время удержания», соответствующее диапазону значений λ (например, 18 × 10-6 c при 400 нм < λ < 1050 нм);

φT = (Ti / Tp) × φscan , при Tp ≥ Ti

φT = φscan ,при Tp < Ti

φscan ─ угол линии сканирования на сетчатке, равный 2 × tan-1{(AP / 2) × [(1 / M) – (1 / Z)]};

π/4	─ Поправка при времени сканирования в квадратной области относительно круговой области.

Горизонтальные геометрические параметры:

fHSCAN= 18000 Гц;

θmax	─ угловое отклонение сканированного пучка в горизонтальном направлении;

θmax	= 50,0 градусов.

Hactiv─ активная часть горизонтальной линии = 90 %

θah	─ доступный угол сканирования по горизонтали = 2 × tan-1(Hactiv × tan(θmax/2)) = 45,5 град.

Вертикальные геометрические параметры

Форматное соотношение горизонтали и вертикали (ar):

ar = 16H : 9V = HorzActiveScanVertActiveScan

fVSCAN= 60 Гц

θav	 ─ доступный угол сканирования по вертикали = 2 × tan-1[1/ar × tan(θah /2)] = 26,6 градусов;

Vres	─ разрешение по вертикали = 480 линий/строк.

Характеристика пучка

Суммарный пучок красного, зеленого и голубого диаметром 0,9 мм (1/е) на зеркале.

Требования к пределу доступной эмиссии (AEL)

AELsingle	 ─ требование № 1 для повторяющихся импульсов или модулированных лазеров, подраздел 8.3 IEC 60825-1:2007.

Экспозиция/облучение при любом одиночном импульсе в цепочке импульсов не должно превышать AEL для одиночного импульса.

AELs.p.T─ требование № 2 для повторяющихся импульсов или модулированных лазеров, подраздел 8.3 IEC 60825-1:2007.

Средняя мощность цепочки импульсов с длительностью излучения Т, т.е. AELT, не должна превышать мощности, соответствующей AEL одиночного импульса длительностью Т.

(Заметим, в данном примере AELT рассчитывают с использованием временной базы класса 2, равной 0,25 с, и времени облучения при цепочке импульсов в апертуре за один сканированный кадр).

AELs.p.train─ требование № 3 для повторяющихся импульсов или модулированных лазеров, подраздел 8.3 IEC 60825-1:2007.

AEL определяют по полной длительности всех импульсов (ТОТР), которая является суммой длительности всех импульсов в течение времени излучения или Т2, в зависимости от того, что меньше.

Случай 1) Фокусировка на элементе сканирования, измерение на ближайшем расстоянии 100 мм

Z = 100 мм	М = 100 мм	dscan = 0,9 мм		dnscan = 0,9 мм

АР = 7,0 мм	N = 1087		φscan = 0 мрад		Tp_center = 1,42 мкс, Tp_scanned = 2,62 мкс

αs = 9 мрад	φT = 0 мрад	αscan = 9 мрад		αnscan = 9 мрад

C6 = (αscan + αnscan) / (2 × αmin) = 6

Расчет Tp_center:

θr = Половина угла апертуры при 100 мм = tan-1((AP / 2) / M) = 2°

Tp_center = 2 / (2 × π × fHSCAN) × sin-1(θr / (θmax / 2) = 1,42 мкс

Расчет Tp_scanned:

Tp=12πfcos−11θmaxθah−2APM−cos−1θahθmax

Tp_scanned = 2,62 мкс

Расчет N:

n = 2 × tan-1[(AP/2) / M] / θav × Vres = 72,4

N = n × fVSCAN × T = 1087

t7 = экспозиция/облучение цепочки импульсов в апертуре за один кадр = n × 1/(2 × fHSCAN) = 0,002 c

AELsingle = (C6 × 2 × 10-7) / (Tp_center) Вт	 = 845 мВт

AELs.p.T timebase = [(C6 × 7 × 10-4) × (0,25)0,75] /(Tp_center × π/4 × N) Вт   = 1225мВт

AELs.p.T time in aperture = [(C6 × 7 × 10-4) × (0,002)0,75]/(Tp_center × π/4 × n) Вт = 494мВт

AELs.p.train = (C6 × 7 × 10-4) × (18 × 10-6)(0,75) / (N(0,25) × Tp_center × π/4) Вт= 181 мВт

AELsingle = (C6 × 2 × 10-7) / (Tp_scanned) Вт = 458 мВт

AELs.p.T timebase = [(C6 × 7 × 10-4) × (0,25)0,75] / (Tp_scanned × π/4 × N) Вт    = 664 мВт

AELs.p.T time in aperture = [(C6 × 7 × 10-4)×(0,002)0,75]/(Tp_scanned × π/4 × n)Вт = 268 мВт

AELs.p.train = (C6 × 7 × 10-4) × (18 × 10-6)(0,75) / (N(0,25) × Tp_scanned × π/4) Вт= 98 мВт

Случай 2) Расслабленный/отдыхающий глаз (фокусировка в бесконечности), измерение к ближайшему расстоянию 100 мм

Z = ∞		М = 100 мм	dscan = 0,9 мм		dnscan = 0,9 мм

АР = 7,0 мм	N = 1087		φscan = 70 мрад	Tp_center = 1,42 мкс, Tp_scanned = 2,62 мкс

αs = 9 мрад	φT = 70 мрад	αscan = 70 мрад	αnscan = 1,5 мрад

C6 = (αscan + αnscan) / (2 × αmin) = 23,83

AELsingle = (C6 × 2 × 10-7) / (Tp_center) Вт	   = 3357 мВт

AELs.p.T timebase = [(C6 × 7 × 10-4) × (0,25)0,75] /(Tp_center × π/4 × N) Вт    = 4866 мВт

AELs.p.T time in aperture = [(C6 × 7 × 10-4)×(0,002)0,75]/(Tp_center × π/4 × n) Вт = 1962мВт

AELs.p.train = (C6 × 7 × 10-4) × (18 × 10-6)(0,75) / (N(0,25) × Tp_center × π/4) Вт = 720 мВт

AELsingle = (C6 × 2 × 10-7) / (Tp_scanned) Вт       = 1819 мВт

AELs.p.T timebase = [(C6 × 7 × 10-4) × (0,25)0,75] / (Tp_scanned × π/4 × N) Вт   = 2637мВт

AELs.p.T time in aperture = [(C6 × 7 × 10-4)×(0,002)0,75]/(Tp_scanned×π/4 × n) Вт = 1063мВт

AELs.p.train = (C6 × 7 × 10-4)×(18 × 10-6)(0,75) / (N(0,25) × Tp_scanned × π/4) Вт = 390 мВт

Случай 3) Фокусировка на элементе сканирования, измерение на расстоянии, на котором C6 = 1

Расчетное расстояние, на котором C6 = 1 (имеет место, когда αscan = dscan /Z = 1,5 мрад): Z = (dscan / 1,5 мрад) = 0,9 мм / 0,0015 = 600 мм

Z = 600		М = 600 мм	dscan = 0,9 мм		dnscan = 0,9 мм

АР = 7,0 мм	N = 181		φscan = 0 мрад		Tp_center = 0,236 мкс, Tp_scanned = 0,535 мкс

αs = 1,5 мрад	φT = 0 мрад	αscan = 1,5 мрад	αnscan = 1,5 мрад

C6 = (αscan + αnscan) / (2 × αmin) = 1

Расчет N:

n = 2 × tan-1[(AP/2) / M] / θav × Vres = 12,1

N = n × fVSCAN × T = 181

t7 = экспозиция/облучение цепочки импульсов в апертуре = n × 1/(2 × fHSCAN) = 0,00034 c

AELsingle = (C6 × 2 × 10-7) / (Tp_center) Вт	 = 847 мВт

AELs.p.T timebase = [(C6 × 7 × 10-4) × (0,25)0,75] /(Tp_center × π/4 × N) Вт       = 7377мВт

AELs.p.T time in aperture = [(C6 × 7 × 10-4)×(0,002)0,75] /(Tp_center × π/4 × n) Вт = 775 мВт

AELs.p.train = (C6 × 7 × 10-4) × (18 × 10-6)(0,75) / (N(0,25) × Tp_center × π/4) Вт = 285 мВт

AELsingle = (C6 × 2 × 10-7) / (Tp_scanned) Вт = 374 мВт

AELs.p.T timebase = [(C6 × 7 × 10-4) × (0,25)0,75] / (Tp_scanned × π/4 × N) Вт   = 3254мВт

AELs.p.T time in aperture = [(C6 × 7 × 10-4)×(0,002)0,75]/(Tp_scanned × π/4 × n) Вт = 342мВт

AELs.p.train = (C6 × 7 × 10-4)×(18 × 10-6)(0,75) / (N(0,25) × Tp_scanned × π/4) Вт= 126 мВт

Заключение : Наиболее ограничивающим случаем является случай 1 с AEL, равным 181 мВт в центре сканирования и 98 мВт на краю сканирования при соответствии классу 2 согласно IEC 60825-1:2007.

А.3	Пример диода коллиматического лазера

Лазерный диод находится в фокусе линз для генерации коллиматического выходного сигнала диаметром d. Какова допустимая мощность для класса 1 при непрерывном излучении пучка в диапазоне от 400 до 1400 нм?

Для такого диапазона длин волн предел синусоидальной волны для класса 1 при тепловых критериях взятых таблиц 4 и 5 IEC 60825-1:2007 мощность, мВТ, будет рассчитана как:

P = 0,7 C4 C6 C7 / T21/4

Так как лазерный диод будет малым (точечным) источником даже при наличии линз, размер видимого источника будет меньше 1,5 мрад. Следовательно, значение коэффициента коррекции для протяженного источника будет минимальным значением C6 = 1. Продолжительность классификации малого источника определяют при минимальном значении T2 = 10 с, и поэтому допустимая мощность, мВт, будет:

P = 0,7 C4 × 1 × C7 / T21/4  = 0,39 C4 C7 	 		(А.8)

Если длина волны находится в диапазоне 400 – 600 нм, также необходимо оценить фотохимические критерии для класса 1. Значение  мощности, мкВт, рассчитывают  из таблиц 4 и 5 IEC 60825-1:2007:

P = 39 C3 						(А.9)

Значения С3, С4 и С7 определяют по излучаемой длине волны, указанной в таблице 10 IEC 60825-1:2007.

Предельное значение мощности для класса 1 необходимо сравнить с мощностью, измеренной в апертуре 7 мм вблизи линз и в апертуре 50 мм на расстоянии 2 м. При этом, если диаметр пучка меньше 50 мм, вся энергия накапливается/аккумулируется, и, следовательно, она также является полной мощностью, допустимой для класса 1. Отметим, что если вся энергия может аккумулироваться в апертуре 7 мм, проводить измерения с детектором большего диаметра необязательно.

Если диаметр пучка > 7 мм, тогда, если мощность, измеренная в апертуре 50мм на расстоянии 2 м, выше предела, но мощность, измеренная в апертуре 7мм, меньше предела, устройство/аппаратуру относят к классу 1М.

Случай 1: Рассмотрим пучок диаметром 3 мм от линзы при 850 нм

При этой длине волны C4 = 2 и C7 = 1. Предел значения мощности, мВт, из уравнения (А.8) будет:

P = 0,39 × 2 × 1 мВт = 0,78 мВт

Так как длина волны больше 600 нм, фотохимические критерии не применяют, и применение уравнения (А.9) не требуется. Соответственно, предельное значение мощности равно 0,78 мВт, и т.к. d < 50 мм, это тоже является полной допустимой мощностью.

Случай 2: Рассмотрим пучок диаметром 3 мм от линзы при 480 нм

При этой длине волны C3 = 4, C4 = 1 и C7 = 1. Предел значения мощности, мВт, из уравнения (А.8) будет:

P = 0,39 × 1 × 1 мВт = 0,39 мВт

Так как длина волны меньше 600 нм, также необходимо оценить фотохимические критерии. Из уравнения (А.9) имеем:

P = 39 C3 мкВт = 39 × 4 мкВт = 0,16 мВт

Так как предел из уравнения (А.9) более ограничивающий/строгий, допустимая мощность будет 0,16 мВт.

Случай 3: Рассмотрим пучок диаметром 20 мм от линзы при 850 нм. Каким будет класс при выходной мощности незатухающей волны 2 мВт?

Допустимая мощность определена в случае 1. Для класса 1 мощность должна быть < 0,78 мВт в апертуре 7 мм вблизи линзы и < 0,78 мВт в апертуре 50 мм на расстоянии 2 м. Для класса 1М это будет полной мощностью, допустимой в апертуре 7 мм вблизи линзы.

В апертуре 50 мм предел для класса 1 будет превышен. Однако часть пучка 20 мм, аккумулируемая в апертуре 7 мм, будет приблизительно (7/20)2 = 0,12 или 0,12 × 2 мВт = 0,24 мВт. Это значение в апертуре 7 мм меньше предела 0,78 мВт, следовательно, выходной сигнал будет определять класс 1М.

Случай 4: Рассмотрим пучок диаметром 3 мм от линзы при 1310 нм.

При этой длине волны C4 = 5 и C7 = 8. Предел значения мощности, мВт, из уравнения (А.8) будет:

P = 0,39 × 5 × 8 мВт = 15,6 мВт

Так как длина волны больше 600 нм, фотохимические критерии не применяют, и уравнение (А.9) не требуется. Соответственно, предельное значение мощности равно 15,6 мВт, и т.к. d < 50 мм, это тоже является полной допустимой мощностью.

А.4	Пример одномодового волокна

Диаметр расходящегося пучка

Для расчетов AEL и MPE, включая апертуру, необходимо знать диаметр расходящегося пучка d63 на расстоянии r от видимого источника. Большинство производителей источников расходящегося пучка указывают дивергенцию на основе числовой апертуры NA. Числовую апертуру NA точечного источника определяют как синус половины дивергенции ϕ пучка на выходе, измеренного в точках, в которых плотность потока излучения составляет 5 % от пикового значения. То есть:

NA = sin(ϕ/2)		и 		ϕ/2 = arcsin(NA)

Для Гауссового пучка его диаметр, соответствующий точкам, в которых плотность потока излучения составляет 5 % от пикового значения, включает 95 % полной мощности или энергии. Диаметр пучка d95 на расстоянии r от видимого источника задается формулой:

d95 = d63 + 2 × r × tan(ϕ/2) = d63 + 2 × r × tan[arcsin(NA)]

Поскольку d63 имеет порядок в несколько десятых мкм, в большинстве случаев его можно не принимать во внимание. Помимо этого, при расчетах безопасности обычно используют диаметр пучка в точках, в которых мощность или энергия составляет 63 % от полной мощности или энергии, а не точки 95 %. Коэффициент преобразования для Гауссового пучка равен 1,7 (т.е. d95/d63 = 1,7), следовательно, диаметр пучка приблизительно будет:

d63=d951,7=2⋅r1,7tanarcsinNA=2⋅r⋅NA1,7

Одномодовое оптическое волокно представляет собой особый случай оптического источника точечного типа. Дивергенцию одномодового волокна указывают на основе диаметра волокна с несколькими модами w0 и длины волны источника λ. Диаметр пучка одномодового оптического волокна на расстоянии r приблизительно равен:

d63=22⋅r⋅λπ⋅w0

где длина волны λ выражена в тех же единицах, что и диаметр волокна с несколькими модами w0.

Волоконно-оптический передатчик, излучающий длину волны                        1300 нм, используют для передачи цифровых данных со скоростью 630 Мбит/с. Используемый код передачи является сбалансированным/симметричным кодом и поэтому средняя излучаемая мощность не зависит от данных. Комплект передатчика имеет стекловолоконные выводы для одномодового волокна с диаметром волокна с несколькими модами 10 мкм.

П р и м е ч а н и е - Диаметр волокна с несколькими модами w0 зависит от типа волокна и длины волны.

a)	Определим максимальную среднюю выходную мощность для AEL класса 1М и класса 3R.

b)	Определим максимальную среднюю выходную мощность для AEL класса 1М и класса 3R, если излучаемая длина волны составляет 1550 нм.

Решение:

Из-за высокой скорости передачи данных и сбалансированного/симметричного кода выходной сигнал можно трактовать как непрерывное излучение при уровне мощности, равном средней излучаемой мощности.

а)	1300 нм

При длине волны 1300 нм и временной базе 100 секунд определяем максимальную среднюю излучаемую мощность для класса 1М и класса 3R, а именно:

Класс 1М

Временная база, используемая для системы класса 1, составляет 100 с. Для малого источника α < αmin в таблице 4 IEC 60825-1:2007 указано, что  мощность AEL, Вт, для излучения в диапазоне длин волн от 1050 до 1400 нм при длительности облучения в диапазоне от 10 до 3 × 104 секунд будет

PAEL = 3,9 × 10-4C4 C7

где C4 = 5 и C7 = 8, поэтому:

PAEL = 15,6 мВт

Затем для получения максимального излучаемого уровня мощности при условии данной  AEL эту мощность в апертуре корректируют на потери щелевой связи с параметром связи η. Параметр связи зависит от диаметра пучка на расстоянии, на котором находится апертура от источника (100 мм, т.к. для класса 1М указано условие измерения 3, для класса 3R используют 70 мм). Для одномодового волокна, представленного в настоящем примере, диаметр пучка задается уравнением:

d63=22rλπω0=2,83×100мм×1,3×10−3ммπ×10×10−3мм=11,7мм

Часть полной излучаемой мощности (Ра), которая проходит через измерительную апертуру 7 мм на расстоянии 100 мм от источника, будет:

Pa=η×P0=1−e−dad632×P0=0,301×P0

Максимальная излучаемая мощность, соответствующая классу 1М Р0, max, мВт, будет:

P0,max=PAELη=51,8 мВт

Так как 51,8 мВт меньше предела 500 мВт для класса 3В, имеем класс 1М = 51,8 мВт.

Класс 3R

Для длины волны 1300 нм и временной базы 100 с в таблице 7 IEC  60825-1:2007 дано выражение AEL при малом источнике α < αmin для полной излучаемой мощности как:

РAEL = 2 × 10-3 C4 C7 Вт

где С4 = 5 и С7 = 8, следовательно

РAEL = 2 × 10-3 × 5 × 8 Вт = 80 мВт

Значение диаметра d63 ,мм, на расстоянии 70 мм будет:

d63=22rλπω0=2,83×70×1,3×10−3π×10×10−3=8,20 мм

Часть полной излучаемой мощности (Ра), которая проходит через измерительную апертуру 7 мм на расстоянии 70 мм от источника, будет:

Pa=η×P0=1−e−dad632×P0=0,518×P0

Максимальная излучаемая мощность, соответствующая классу 3R  Р0, max, мВт, будет:

P0,max=PAELη=155 мВт

Так как 155 мВт > 51,8 мВт для класса 1М, в данном примере будет класс 3R. Поэтому в настоящем примере устройство/аппаратура, исходя из выходной мощности, может относиться к какому-либо из следующих классов: классу 1, классу 1М, классу 3R, классу 3В или классу 4.

b)	1550 нм

Класс 1М

Если та же самая система работает и при длине волны 1550 нм, то процедура выполнения расчетов будет такой же, за исключением того, что будет использовано выражение для AEL и апертуры, которые относятся к длине волны 1550 нм.

Так мы имеем малый источник α < αmin и t = 100 с, то из таблицы 4 IEC 60825-1:2007 получаем:

РAEL = 10 мВт

Диаметр пучка на расстоянии 100 мм будет:

d63=22rλπω0=2,83×100×1,55×10−3π×10×10−3=14,0 мм

Часть полной излучаемой мощности (Ра), которая проходит через измерительную апертуру 3,5 мм на расстоянии 100 мм от источника, будет:

Pa=η×P0=1−e−dad632×P0=0,061×P0

Максимальная излучаемая мощность, соответствующая классу 1М Р0, max, мВт, будет:

P0,max=PAELη=165 мВт

Так как 165 мВт меньше предела 500 мВт для класса 3В, имеем класс 1М = 165 мВт.

Класс 3R

Для длины волны 1550 нм и временной базы 100 с в таблице 7 IEC 60825-1:2007 дано выражение AEL при малом источнике α < αmin для полной излучаемой мощности как

РAEL = 5 × 10-2 Вт = 50 мВт

Значение диаметра d63 на расстоянии 70 мм будет:

d63=22rλπω0=2,83×70×1,55×10−3 ммπ×10×10−3 мм=9,78 мм

Часть полной излучаемой мощности (Ра), которая проходит через измерительную апертуру 7 мм на расстоянии 70 мм от источника, будет:

Pa=η×P0=1−e−dad632×P0=0,401×P0

Максимальная излучаемая мощность, соответствующая классу 3R  Р0, max, мВт,будет:

P0,max=PAELη=125 мВт

Так как 165 мВт для класса 1М > 125 мВт, в данном примере класса 3R не будет. Поэтому в настоящем примере аппаратура/устройство, исходя из выходной мощности, может относиться только к следующим классам: классу 1, классу 1М, классу 3В или классу 4.

А.5	Пример перетяжки/сужения пучка

Рассмотрим лазер со следующими характеристиками:

Длина волны:						635 нм

Частота повторения импульсов (PRF):	1 Гц

Ширина импульса:					500 мс

Энергия излучения:					0,98мДж/имп

Диаметр пучка на выходе:			5 мм

Дивергенция/расходимость:			0,35 мрад

Иногда, прежде чем допустить, что лазер имеет нормальную/стандартную дивергенцию, пучок будет сфокусирован чуть-чуть вне резонатора лазера. Сфокусированный пучок или фокальную точку называют «перетяжкой пучка». Для корректной оценки безопасности к расчетному безопасному расстоянию необходимо добавить расстояние, на котором находится перетяжка от выходного порта/зажима лазера.

Для примера, как измерить и дать численную оценку перетяжки пучка, давайте проверим приведенный выше лазер. Всегда полезно до начала каких-либо измерений провести визуальный осмотр пучка. Весьма полезно ввести в одну процедуру измерения не только обнаружение перетяжки пучка, но и определение других его аномалий, например, активных зон или темных зон, где пучок вероятно «зажат» каким-либо внутренним компонентом. Во время такой визуальной проверки можно заметить, что на расстоянии нескольких метров от выходного порта лазера лазерное пятно кажется меньше. Это показывает, что существует перетяжка пучка. Вся процедура измерения не изменится, но потребуется более детальное исследование диаметра пучка, особенно в зоне перетяжки пучка.

Допустим, что все другие указанные параметры лазера проверены с использованием методов измерения, перечисленных в тексте отчета или в других примерах. Настало время проверить перетяжку пучка. Необходимо определить две величины, во-первых, диаметр перетяжки пучка и, во-вторых, - местоположение перетяжки пучка относительно выходного порта лазера.

Определение диаметра перетяжки пучка может потребовать кропотливой работы (если не удастся найти его всего с нескольких попыток), т.к. для получения наименьшего диаметра будет необходимо провести множество измерений диаметров пучка.

Используя методы, указанные в 7.7.3.4, установили, что перетяжка пучка находится на расстоянии 7 м за выходным портом лазера и имеет диаметр 3,5 мм.

Используя указанные выше параметры, получаем МРЕ, равное 1,0 мВт/см2, и AEL класса 1 – 0,39 мВт, что определяет данный лазер как лазерную систему класса 3R. Полагая, что перетяжка пучка отсутствует, пучок является гауссовым и имеет круговую форму, и используя уравнение

NOHD=1φ4ΦπMPE−d2,

получаем NOHD = 43 м. Однако, используя определенный нами диаметр перетяжки пучка для d и произведя пересчет, получим номинальное окулярное опасное расстояние NOHD = 44 м, а затем, добавив 7 метров для учета местоположения перетяжки пучка, получим NOHD = 51 м.

А.6	Пример лазера с несколькими длинами волн

Удвоенная частота Nd: лазер на алюмоиттриевом гранате (ИАГ лазер), работающий при длинах волн 1064 и 532 нм с однородным пучком следует использовать как часть системы формирования изображения в высоких слоях атмосферы. Ниже приведены параметры такой системы:

|  | Лазер 1 | Лазер 2 |
| --- | --- | --- |
| Длина волны, λ | 1064 нм | 532 нм |
| Энергия на импульс, Q | 75 мДж | 100 мДж |
| Дивергенция, ϕ | 1 мрад | 1 мрад |
| Ширина импульса | 18 нс | 18 нс |
| Частота повторения импульсов (PRF) | 20 Гц | 20 Гц |
| Диаметр пучка, d | 1,5 см | 1,5 см |

Найдем NOHD для данной лазерной системы (без учета затухания в атмосфере, т.к. используется в высоких слоях атмосферы).

Так как мы имеем дело с энергиями при двух длинах волн, действующими на одну и ту же ткань/материю одновременно, необходимо изучить суммарное воздействие.

Если Н1/МРЕ1 + Н2/МРЕ2 > 1,

где Нi – возможное воздействие лазерным излучением;

МРЕi – максимальное допустимое облучение при каждой λi.,

то максимальное допустимое облучение будет превышено.

Нi = 4Q/πai2

Из этого уравнения находим Н1 = 42,44 мДж/см2 и Н2 = 56,6 мДж/см2. Можно найти, что МРЕ1 = 1,3 × 10-6 Дж/ см2, а МРЕ2 = 1,3 × 10-7 Дж/ см2. В результате Н1/МРЕ1 + Н2/МРЕ2 намного больше 1, следовательно, предел безопасного облучения превышен.

Пусть Нeff – эффективный уровень облучения, полученный из основного уравнения диапазона действия лазера, по которому рассчитывают количество облучения на любом расстоянии наблюдения. Уравнение для Нeff в дальнем поле будет:

Heff=1,27e−μrr2i=1NSiQiφi2

где r – расстояние в направлении от лазера;

μ – коэффициент затухания в атмосфере и Si = МРЕmin/МРЕi (МРЕmin – найденное наиболее консервативное отдельное МРЕ, в данном случае - МРЕ2).

При λ1 = 1064 нм S1 = 0,1; при λ2 = 532 нм S2 = 1.

Так как r = NOHD при Нeff = МРЕmin, можно решить уравнение для NOHD:

NOHD=1,27e−μNOHDMPEmini=1NSiQiφi2

Без учета затухания в атмосфере получаем:

NOHD=1,27MPEminS1Q1φ12+S2Q2φ22

Следовательно, NOHD для данной системы составляет приблизительно 10 км.

А.7	Пример линейной группы лазерного волокна

Рассмотрим мультиволоконную группу со следующими параметрами:

∆	─ расстояние между центрами = 250 мкм;

N	─ общее количество источников = 12;

So	─ размер одного источника = 50 мкм;

Sv	─ размер по вертикали = 50 мкм → 150 мкм;

λ	─ 850 нм, следовательно, С4 = 2 и С7 = 1;

NA волокна = 0,2 при 1/е дивергенции 2 × 0,2/1,7 = 0,235 рад;

n	─ количество оцениваемых источников;

Sh	─ размер по горизонтали = S0 + (n – 1) × ∆ = 50 + (n – 1) × 250;

α□ ─ Sv/r и αh = Sh/r;

α ─ (αv + αh)/2 = {150/100 + [(50 + (n – 1) × 250)]/100}/2 мрад при n > 1.

Какова будет полная излучаемая мощность, мВт, допустимая в соответствии с пределом для класса 1?

AEL = 0,7 С4 С6/(Т2)1/4

Необходимо рассмотреть конфигурации группы вплоть до размера 1 см (что соответствует максимальному углу приема 100 мрад при 100 мм).

Т а б л и ц а А.1 – Количество случаев источников

| n | αh, мрад | αv мрад | α мрад | Т2,с | С6 | С4 | AEL,мВт | Pn,мВт | AEL/Pn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 | 1 | 2 | 0,785 | 1 × P | 0,785/P |
| 2 | 3,0 | 1,5 | 2,25 | 10,2 | 1,5 | 2 | 1,173 | 2 × P | 0,586/P |
| 3 | 5,5 | 1,5 | 3,50 | 10,5 | 2,33 | 2 | 1,811 | 3 × P | 0,604/P |
| 4 | 8,0 | 1,5 | 4,75 | 10,8 | 3,17 | 2 | 2,440 | 4 × P | 0,610/P |
| 8 | 18 | 1,5 | 9,75 | 12,1 | 6,5 | 2 | 4,865 | 8 × P | 0,608/P |
| 12 | 28 | 1,5 | 14,75 | 13,6 | 9,8 | 2 | 7,148 | 12 × P | 0,596/P |

Таким образом, наиболее ограничивающим/предельным случаем является конфигурация из двух источников n = 2 с отношением 0,586/P. В приведенных выше расчетах предполагалось, что источники имеют одинаковые уровни мощности, а для учета разных уровней мощности данные Pn можно модифицировать.

Если предположить, что все источники излучают из одной точки, диаметр пучка на измерительном расстоянии 70 мм для класса 1 будет 2rNA/1,7 = 2 × 70 мм × 0,2/1,7 = 16,5 мм. Используя формулу из 7.8.8, получим часть энергии, аккумулируемую в апертуре 7 мм, равную 0,165. Следовательно, полная мощность, допустимая от 12-канального волокна будет:

P = 12 волокон × 0,586 мВт на волокно/0,165 = 42,6 мВт

Показано, что отношение AEL/Pi уменьшается с ростом количества источников выше значения 5. В реальности предел будет несколько выше этого значения, т.к на измерительном расстоянии горизонтальный размер конфигурации источников будет влиять на/сжимать диаметр пучка (для приведенного выше расчета диаграммы пучка на измерительном расстоянии размер конфигурации источников предполагался равным нулю).

А.8	Пример линейной группы лазеров

Рассмотрим группу из нескольких лазеров (мультилазерную группу) со следующими параметрами:

∆	─ расстояние между центрами = 2500 мкм;

N	─ общее количество источников = 10;

So	─ размер одного источника = 50 мкм;

Sv	─ размер по вертикали = 50 мкм → 150 мкм;

λ	─ 850 нм, следовательно С4 = 2;

NA выхода = 0,2 при 1/е дивергенции 2 × 0,2/1,7 = 0,235 рад;

n	─ количество оцениваемых источников;

Sh	─ размер по горизонтали = S0 + (n – 1) × ∆ = 50 + (n – 1) × 2500;

αω	─ Sv/r и αh = Sh/r;

α ─ (αv + αh)/2 = {150/100 + [(50 + (n – 1) x 2500)]/100}/2 мрад при n > 1.

Какова будет полная излучаемая мощность,мВт, допустимая в соответствии с пределом для класса 1М?

AEL = 0,7 С4 С6/(Т2)1/4.

Необходимо рассмотреть конфигурации группы вплоть до размера 1 см или 4 источников (что соответствует максимальному углу приема 100 мрад при 100 мм).

Т а б л и ц а А.2 – Количество случаев источников

| n | αh, мрад | αv, мрад | α, мрад | Т2,с | С6 | С4 | AEL, мВт | Pn, мВт | AEL/ Pn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10 | 1 | 2 | 0,785 | 1 × P | 0,79/P |
| 2 | 25,5 | 1,5 | 13,5 | 13,2 | 9 | 2 | 6,6 | 2 × P | 3,3/P |
| 3 | 50,5 | 1,5 | 26 | 17,7 | 17,3 | 2 | 11,8 | 3 × P | 3,9/P |
| 4 | 75,5 | 1,5 | 38,5 | 23,7 | 25,6 | 2 | 16,2 | 4 × P | 4,1/P |

Таким образом, наиболее ограничивающим/предельным случаем является конфигурация источников n = 1 с отношением 0,79/P. В приведенных выше расчетах предполагалось, что источники имеют одинаковые уровни мощности, а для учета разных уровней мощности данные Pn можно модифицировать.

Дивергенция пучка на измерительном расстоянии для класса 1М 100 мм сформирует диаметр 2rNA/1,7 = 2 × 100 мм × 0,2/1,7 = 23,6 мм. Используя формулу из 7.8.8, получим часть энергии, аккумулируемую в апертуре 7 мм:

1−e−7223,62=0,084

Следовательно, полная мощность, допустимая от 10-канальной группы будет:

P = 10 лазеров × 0,75 мВт на лазер/0,084 = 93,5 мВт

В данном примере показан метод классификации устройства/аппаратуры с большим видимым источником (> 100 мрад). Считается, что энергия излучается равномерно и строго перпендикулярно плоской поверхности, и т.к. пучок неструктурирован (т.е. источник некогерентный или полностью диффузный), то реальная площадь излучения является видимым источником. Диаметр d и 1/е дивергенция пучка Ф являются предполагаемыми параметрами.

Приложение В

(справочное)

Полезные преобразования

В.1	Пространственный угол Ω и линейный (полный) угол (или дивергенция) ϕ

Малоугловая аппроксимация:	 ϕ = (4Ω/π)1/2	Ω = π/4ϕ2

Точная формула:			Ω = 2π(1 – cos(ϕ/2))

В.2	Дивергенция гауссового пучка или диаметр

D0,50/D1/e2 = 0,59 = 1/1,7, где D0,50 – диаметр в точках половинной плотности излучения

D1/е/D1/e2 = 0,71 = 1/1,4

D0,50/D1/e = 0,83 = 1/1,2

D1/е/D0,95 = 0,59 = 1/1,7

В.3	Градусы и радианы

Чтобы перевести градусы в радианы необходимо значение в градусах разделить на 57,3, а чтобы получить значение в миллирадианах необходимо значение в градусах умножить на 17,5.

В.4	Диаметр многомодового/мультимодового волокна

NA = sin(ϕ/2) ϕ = 2 sin-1(NA) в точках 95 %.

Диаметр при r = 2rNA/1,7 в точках (1 – 1/е) при Гауссовых пучках.

В.5	Диаметр одномодового волокна

Диаметр на расстоянии r = 2 × 21/2 r λ/(πωо) в точках 1/е для диаметра при нескольких модах ωо и длины волны λ.

Приложение ДA

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДA.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60825-1:2007 | IDT | ГОСТ IEC 60825-1─2013 «Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 1. Классификация оборудова-ния, требования и руко-водство для пользовате-лей» |
| Примечание  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов - IDT – идентичный стандарт; |  |  |

Библиография

| IEC 61040 (МЭК 61040) | Power and energy measuring detectors, instruments and equipment for laser radiation (Детекторы для измерения мощности и энергии, приборы и оборудование для лазерного излучения) |
| --- | --- |
| IEC 62471 (МЭК 62471) | Photobiological safety of lamps and lamp systems (Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем) |
| ISO 11554 (ИСО 11554) | Optics and photonics – Lasers and laser-related equipment – Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (Оптика и фотоника. Лазеры и оборудование с лазерным излучением. Методы испытания тепловых характеристик и энергии, мощности лазерного пучка) |
| ISO 11146-3 (ИСО 11146-3) | Lasers and laser-related equipment – Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios – Part 3: Intrinsic and geometrical laser beam classification, propagation and details of test methods (Лазеры и оборудование с лазерным излучением. Методы испытания ширины лазерного пучка, углов расхождения и коэффициентов распространения пучка. Часть 3. Сущностная и геометрическая классификация лазерного пучка, распространение и подробная информация о методах испытаний) |
| GALBIATI, Enrico | Evaluation of the apparent source in laser safety. Journal of Laser applications 2001, 13: p.141-149 (Оценка кажущегося источника при рассмотрении лазерной безопасности) |
| LYON, Terry | Hazard analysis technique for multiple wavelength lasers. Health physics, August 1985, 49(2): 221-226 (Метод анализа безопасности для лазеров с несколькими длинами волн |

УДК 681.3:331.4:006.354                     МКС 31.260                              IDT

Ключевые слова: защита от лазера, лазер, ограждение, рабочая зона, станок лазерной обработки, техническое обслуживание

Руководитель организации-разработчика :

Автономной некоммерческой организации Научно-технический центр сертификации электрооборудования «ИСЭП» (АНО НТЦСЭ «ИСЭП»)

Директор                                                                             Г.С.Заргарьянц

_______________                                                             _________________                                       _______________________

должность                                                                          личная подпись                                              инициалы, фамилия

Руководитель  разработки                                                  Г.С.Заргарьянц

________________________________________                _________________                                 _______________________

должность                                                                               личная подпись                                              инициалы, фамилия

Исполнитель                                                                        Д.В.Хроменок

_______________                                                                    _________________                                 _______________________

должность                                                                                  личная подпись                                              инициалы, фамилия